Pytanie 1 - Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach:  
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na  
całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu  
0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 67  
μg/g. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej).  
Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na  
przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na  
przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455.  
Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapisy kosztorysu ofertowego

Pytanie 2 - Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach:  
Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane  
obustronnie, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na  
przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT -  
potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min  
3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 oraz odporne na przenikanie  
cytostatyków zgodnie z EN 374-3, - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normą  
EN 374-1,2,3. AQL 0,65 - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki notyfikowanej.  
Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość  
pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm(+/-0,02), dłoni 0,18mm(+/-0,01), mankiecie 0,17mm(+/-0,01),  
długość min. 280mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 18N, zawartość białek lateksowych  
max 10 µg/g - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455 nie starszym niż 2016 r.  
Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz  
rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół.  
Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,0-8,5?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapisy kosztorysu ofertowego

Pytanie 3 - Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach:  
Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne,  
kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet,  
obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02,  
dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Mediana siły zrywu: min 13N i AQL 0,65 potwierdzone  
badaniami wg EN 455-1,2 z jednostki notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony  
indywidualnej kat. III (Typ A). Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie  
wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji  
chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie  
cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-  
1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice  
pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz  
rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Termin  
ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,5-9,0?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający podtrzymuje zapisy kosztorysu ofertowego

Pytanie 4 - Pozycja 3

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie,  
chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość  
ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość  
min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg  
EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN  
455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie  
zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN  
ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2  
poziomie oraz min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg  
EN 374-3 z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.  
Pakowane po 100 sztuk?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza.