Załącznik nr 1A do SWZ Formularz parametrów technicznych

Pakiet nr 1 – Zestaw napędów ortopedycznych

| L.p. | Nazwa | Opis techniczny | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich | napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich | TAK |  |
|  |  | tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych |  |  |
|  |  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W |  |  |
|  |  | oboroty max. silnika 26000 obr./min. |  |  |
|  |  | obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich |  |  |
|  |  | obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezerskich |  |  |
|  |  | zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu |  |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |  |
|  |  | dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie |  |  |
|  |  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie |  |  |
|  |  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora) |  |  |
|  |  | akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator |  |  |
|  |  | adapter do oliwienia napędu, w zestawie |  |  |
|  |  | możliwość zasilania z sieci elektrycznej |  |  |
|  |  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem |  |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |  |
| 2 | Nasadka wiertarska Jacobs | nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs | TAK |  |
|  |  | nasadka wraz z kluczykiem |  |  |
|  |  | zakres min. 0,6 - 6,5 mm |  |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. |  |  |
|  |  | moment obrotowy 5 Nm |  |  |
| 3 | Nasadka wiertarska małe AO | nasadka wiertarska trójszczękowa typu małe AO | TAK |  |
|  |  | kaniulacja Ø 2,8 mm |  |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min. |  |  |
|  |  | moment obrotowy 4 Nm |  |  |
| 4 | Nasadka do drutów Kirschnera | nasadka do drutów Kirschnera | TAK |  |
|  |  | trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm) |  |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |  |
|  |  | moment obrotowy 5 Nm |  |  |
| 5 | Nasadka frezerska Zimmer/Hudson | nasadka frezerska Zimmer/Hudson | TAK |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. |  |  |
|  |  | moment obrotowy 19 Nm |  |  |
| 6 | Nasadka frezerska AO | nasadka frezerska duże AO | TAK |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. |  |  |
|  |  | moment obrotowy 19 Nm |  |  |
| 7 | Piła oscylacyjna | piła oscylacyjna | TAK |  |
|  |  | tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych |  |  |
|  |  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W |  |  |
|  |  | oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 13000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści |  |  |
|  |  | głowica obrotowa 360° |  |  |
|  |  | co najmniej 8 pozycji blokady głowicy |  |  |
|  |  | brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą. |  |  |
|  |  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora |  |  |
|  |  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie |  |  |
|  |  | akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator |  |  |
|  |  | możliwość zasilania z sieci elektrycznej |  |  |
|  |  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem |  |  |
|  |  | wychylenie ostrza 4°1' |  |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |  |
| 8 | Kosz stalowy dla dwóch urządzeń | kosz stalowy, perforowany | TAK |  |
|  |  | uchwyt napędów/pił 2 szt. |  |  |
|  |  | uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt. |  |  |
|  |  | uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 2 szt. |  |  |
|  |  | uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich |  |  |
|  |  | uchwyt na brzeszczoty |  |  |
|  |  | uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt. |  |  |
| 9 | Wanna kontenera | wanna kontenera 1/1 | TAK |  |
|  |  | wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm |  |  |
|  |  | wykonana z aluminium |  |  |
|  |  | uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni) |  |  |
|  |  | uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera |  |  |
| 10 | Pokrywa kontenera | pokrywa kontenera | TAK |  |
|  |  | srebrna |  |  |
|  |  | podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z identyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe |  |  |
|  |  | filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt. |  |  |
| 11 | Tabliczka identyfikacyjna | tabliczka identyfikacyjna, kolor czerwony/niebieski, opis do 13 miejsc | TAK |  |
| 12 | Olej | olej do smarowania systemu | TAK |  |
|  |  | olej w aerozolu |  |  |
|  |  | butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu |  |  |
|  |  | objętość 300 ml |  |  |
| 13 | Brzeszczoty | brzeszczoty do piły oscylacyjnej: | TAK |  |
|  |  | brzeszczoty o długości 25-50 mm (wielokrotnego użytku, możliwość sterylizacji, do wyboru przez Zamawiającego) |  |  |
|  |  | brzeszczoty o długości 65 mm (do wyboru przez Zamawiającego) |  |  |
|  |  | brzeszczoty o długości 75-100 mm (do wyboru przez Zamawiającego) |  |  |
| 14 | Ładowarka | ładowarka elektroniczna, uniwersalna | TAK |  |
|  |  | cztery gniazda |  |  |
|  |  | wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe |  |  |
|  |  | system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów |  |  |
|  |  | wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych |  |  |
|  |  | proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bez histerezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów |  |  |
|  |  | możliwość ładowania co najmniej 3 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń |  |  |
|  |  | przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro |  |  |