załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SPZZOZ-ZP-36.III/2024 pn.:

Zakup spirometru – zestawu mobilnego dla Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w SPZZOZ w Pionkach

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Wartość oferowana* – podać/ opisać zgodnie z parametrami oferowanymi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spirometr – zestaw mobilny z dedykowanym oprogramowaniem i pełnym osprzętem według parametrów/ warunków wymaganych, ilość: 1 |  |
| 2 | Producent |  |
| 3 | Nazwa i typ |  |
| 4 | Rok produkcji – 2024 |  |
| 5 | Kraj pochodzenia |  |
| 6 | Pomiar przepływu: Pneumotachograf dPP |  |
| 7 | Pomiar objętości: całkowanie przepływu |  |
| 8 | Zakres pomiaru przepływu 0 – 18 l/s |  |
| 9 | Dokładność pomiaru przepływu +/- 2% |  |
| 10 | Dokładność pomiaru objętości +/- 3% |  |
| 11 | Opór głowicy pomiarowej z ustnikiem standardowym 0,148 kPa/l/s przy 14l/s |  |
| 12 | Opór głowicy pomiarowej z ustnikiem uniwersalnym 0,12 kPa/l/s przy 14l/s |  |
| 13 | Opór głowicy pomiarowej z maską silikonową Nr 5: 0,145 kPa/l/s przy 14l/s |  |
| 14 | Zasilanie – napięcie 230V AC |  |
| 15 | Zasilanie – częstotliwość 50/60 Hz |  |
| 16 | Pobór prądu < 200 mA ( 230 V AC ) |  |
| 17 | Bezpiecznik /dostępny z zewnątrz/ 2 x T 1.25A/250V |  |
| 18 | Bezpiecznik /dostępny wewnątrz/ 2 x T 2A/250V |  |
| 19 | Klasa ochrony I |  |
| 20 | Kategoria wg MDD 93/42/EEC Klasa I |  |
| 21 | Typ części aplikacyjnej BF |  |
| 22 | Obudowa ABS |  |
| 23 | Stopień ochrony obudowy IP 40 |  |
| 24 | Tryb pracy ciągły |  |
| 25 | EMC klasa i grupa: Klasa B grupa 1 (CISPR11) |  |
| ZAKRES POMIARÓW – badanie spirometryczne |  |  |
| 26 | statyczne - VC, [SVC], IVC, SAT, FEV1/VC, FEV1/IVC, FEV1VCmax, IC, ERV, IRV, TV, MV, BF z możliwością wyboru z listy mierzonych wartości - porównanie: z wartościami należnymi wyrażone w procentach i percentylach - automatyczna ocena: zgodności z ERS/ATS oraz powtarzalności wg skali A-E F dla: VC i IVC - prezentacja: wykres objętość-czas, wykresy słupkowe, dodanie opisu i/lub oceny badania |  |
| 27 | dynamiczne - FVC, FIVC, AT, FEV0,5, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FEV0,5/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV1/FIVC, FEV1/FVCmax, FIV1/FVC, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF25/75, MEF75/85,PEF/MEF75, PIF, MIF50, MEF50/MIF, TPEF, TPIF, VPEF, VPIF, FET, FIT, MTT, AEX, AIN, EV, TC25/50, MVV, RR i inne z możliwością wyboru z ponad 60 mierzonych i wyliczanych wartości - porównanie: z wartościami należnymi wyrażone w procentach i percentylach - automatyczna ocena: zgodności z ERS/ATS oraz powtarzalności wg skali A-E F dla: FVC, FIVC, FEV1 - prezentacja: wykresy krzywej przepływ-objętość; krzywej objętość-czas; krzywej przepływ-czas; wykresy słupkowe; porównanie 2 pomiarów; porównanie wybranych parametrów z wybranych 3-20 pomiarów, dodanie opisu i/lub oceny badania |  |
| 28 | Łączone /statyczne i dynamiczne/ - VC, IVC, SAT, IC, ERV, FVC, FIVC, AT, FEV1, FEV6, FEV1/VC, FEV1/IVC, FEV1/FVC, FEV1/FIVC, FEV1/VCmax, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF25/75, ,PEF/MEF75, PIF, MIF50, TPEF, FET, AEX, AIN z możliwością wyboru z ponad 60 mierzonych i wyliczanych wartości - porównanie: z wartościami należnymi wyrażone w procentach i percentylach - automatyczna ocena: zgodności z ERS/ATS oraz powtarzalności wg skali A-E F dla pomiarów: VC, IVC, FVC, FIVC, FEV1 - prezentacja: wykresy krzywej przepływ-objętość; krzywej objętość-czas; krzywej przepływ-czas; wykresy słupkowe; porównanie 2 pomiarów; porównanie wybranych parametrów z wybranych 3-20 pomiarów, dodanie opisu i/lub oceny badania |  |
| 29 | Badanie freeflowmetryczne statyczne VC-O - wydech przez otwarte usta • VC-O, IVC-O, SAT-O, IC-O, ERV-O, TV-O, MV-O, BF-O VC-C - wydech przez zasznurowane usta • VC-C, IVC-C, SAT-C, IC-C, ERV-C, TV-C, MV-C, BF-C VC-N - wydech przez nos • VC-N, IVC-N, SAT-N, IC-N, ERV-N, TV-N, MV-N, BF-N - porównanie: z wartościami należnymi wyrażone w procentach i percentylach - automatyczna ocena: zgodności z ERS/ATS oraz powtarzalności wg skali A-E F dla pomiarów VC-X i IVC-X prezentacja: wykres objętość-czas, wykresy słupkowe, dodanie opisu i/lub oceny badania |  |
| 30 | Badanie freeflowmetryczne dynamiczne FVC-O - wydech przez otwarte usta • FVC-O, FIVC-O, AT-O, FEV1-O, FEV1/FVC-O, FEV1/FIVC-O, PEF-O, MEF75-O, MEF50-O, MEF25-O, MEF25/75-O, PEF/MEF75-O, PIF-O, MIF50-O, TPEF-O, FET-O, AEX-O, AIN-O, EV-O z możliwością wyboru z ponad 60 mierzonych i wyliczanych wartości FVC-C - wydech przez zasznurowane usta • FVC-C, FIVC-O, AT-C, FEV1-C, FEV1/FVC-C, FEV1/FIVC-C/O, PEF-C, MEF75-C, MEF50-C, MEF25-C, MEF25/75-C, PEF/MEF75-C, PIF-O, MIF50-O, TPEF-C, FET-C, AEX-C, AIN-O, EV-C z możliwością wyboru z ponad 60 mierzonych i wyliczanych wartości FVC-N - wydech przez nos • FVC-N, FIVC-N, AT-C, FEV1-N, FEV1/FVC-N, FEV1/FIVC-N/O, PEF-N, MEF75-N, MEF50-N, MEF25-N, MEF25/75-N, PEF/MEF75-N, PIF-O, MIF50-O, TPEF-N, FET-N, AEX-N, AIN-O, EV-N z możliwością wyboru z ponad 60 mierzonych i wyliczanych wartości - porównanie: z wartościami należnymi wyrażone w procentach i percentylach - automatyczna ocena: zgodności z ERS/ATS oraz powtarzalności wg skali A-E F dla: FEV1-X, FVC-X, FIVC-X, - prezentacja: wykresy krzywej przepływ-objętość; krzywej objętość-czas; krzywej przepływ-czas; wykresy słupkowe; porównanie 2 pomiarów; porównanie wybranych parametrów z wybranych 3-20 pomiarów, dodanie opisu i/lub oceny badania |  |
| Elektroniczna wymiana danych |  |  |
| 31 | Eksport badań w formacie PDF do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub inny aparat |  |
| 32 | Konfiguracja ustawień aparatu |  |
| 33 | Interfejs, obsługa i menu aparatu w języku polskim |  |
| Wyposażenie aparatu |  |  |
| 34 | Wózek medyczny Mobilny, dedykowany wózek medyczny do transportu aparatu i akcesoriów |  |
| 35 | Akcesoria do spirometru Pneumotachograf dPP, - 100szt Ustnik plastikowy- 100szt Ustnik plastikowy uniwersalny – 100szt klips na nos – 100szt Filtr do badania spirometrycznego – 100szt Przewód Pneumotachograf dPP,- 2szt |  |
| 36 | Zestaw komputerowy - Komputer: Procesor, Pamięć RAM 8GB DDR4 UDIMM; Dysk 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 x 4 NVMe Opal 2.0; Karta graficzna, zintegrowana; System operacyjny 64 bit; gwarancja 24 miesiące - Monitor: LCD, Przekątna ekranu [cale] 23,8; zalecana rozdzielczość obrazu [piksele] 1920 x 1080 - Drukarka laserowa monochromatyczna - Klawiatura + mysz - zestaw: bezprzewodowy; klawiatura: bateria litowa 420 mAh; mysz: bateria litowa 380 mAh |  |
| 37 | Oprogramowanie do badań – dedykowane dla oferowanego urządzenia |  |
| 38 | Kompatybilność oprogramowania z oferowanym komputerem |  |
| Gwarancja, serwis, szkolenia |  |  |
| 39 | Gwarancja 24 miesiące (jeżeli gwarancja producenta/ lub wykonawcy jest dłuższa obowiązuje dłuższy termin gwarancji – wskazać) - karta gwarancyjna w języku polskim |  |
| 40 | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów |  |
| 41 | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 24 miesiące od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu |  |
| 42 | Bezpłatne przeglądy techniczne sprzętu w okresie gwarancyjnym |  |
| 43 | W przypadku awarii sprzętu, Wykonawca ponosi koszty naprawy i wymiany części zamiennych. Przy konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Użytkownika, Wykonawca zapewni na czas realizacji naprawy sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach, z aktualnym przeglądem technicznym i dokumentacją techniczną |  |
| 44 | Szkolenie dla personelu medycznego z zakresu obsługi sprzętu dla maks. 3 osób. Czas trwania szkolenia dla użytkowników: maks. 2 godziny |  |
| 45 | Dostarczenie, montaż i instalacja aparatu w miejscu wskazanym przez Użytkownika z pełną konfiguracją i dostosowaniem ustawień do preferencji Użytkownika |  |
| 46 | Instrukcja obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim (w wersji cyfrowej i papierowej), uzupełniony paszport techniczny z wpisem dotyczącym instalacji oraz wyznaczeniem kolejnego przeglądu okresowego, karta gwarancyjna dla przedmiotu zamówienia |  |
| 47 | Dokumenty potwierdzające, że oferowany produkt jest wyrobem medycznym wprowadzonym do obrotu i przeznaczonym do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającym wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.31) ) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974 ze zm.) (np. Certyfikat EC/CE, deklaracja zgodności CE, wpis do URPLWMiPB) - proszę złożyć wraz z ofertą na wyznaczony termin składania ofert (dot. spirometru i wózka medycznego) |  |
| 48 | Karty katalogowe/ opisy / foldery oferowanego przedmiotu zamówienia – proszę złożyć wraz z ofertą na wyznaczony termin składania ofert |  |

* oferowane urządzenia i ich oprogramowanie nie może posiadać żadnych elementów 
(w sprzęcie i oprogramowaniu), które podlegają wykluczeniu na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835 – t. j. Dz. U. 2024 poz.507) oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (tj. Dz. U. UE.L.2006.134.1 z 20.05.2006 z późn. zm.)

Oświadczam, że oferowany i opisany powyżej przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy**, nieużywany, kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Oferowany przedmiot zamówienia nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich. W całkowitej cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje.

** nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych i demonstracyjnych