Kraków, dnia 13.06.2022 r.

ZZP-271-26-22/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI I

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-22/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 03.06.2022 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pakiet I

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wydzieli z Pakietu 1: Aparat EKG, pulsoksymetr, kardiomonitor i koncentrator tlenu, do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnego pakietu. Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści nowoczesny aparat EKG o podanych poniżej parametrach:

- Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań.

- Tryby pracy:

1) 	automatyczny,                            2) 	ręczny.

- Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T.

- CMR >100dbB

- Pomiar HR 30-300

- Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania.

- Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci.

- Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran  LCD, min 7” 800x480

- Klawiatura membranowa alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnymi

10.   Wyświetlanie na ekranie LCD:

- aktualnego czasu;

- częstości rytmu;

- czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru.

- Kontaktu elektrod

- Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 100 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym

- Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive.

- Pasmo przenoszenia:  minimum 0,05 ÷ 300 Hz.

- Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta.

  - Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta.

- Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta.

- Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 210 x 295 mm, składanka

- Prędkość zapisu:  5, 10, 25 i 50 mm/s.

- Jednoczesna rejestracja sygnału EKG  z 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzeń.

- Formaty wydruku: 12 x 1, 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3

- Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6,12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów.

- Wydruk daty i godziny badania.

- Czułość:  5, 10 i 20 mm/mV.

- Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej.

- Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych(25/40/150 Hz) i pływania linii izoelektrycznej.

- Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora.

- Wykrywanie impulsów stymulatora.

  - Częstotliwość próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora:  32 000 próbek /s / kanał.

- Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG dla analizy i zapisu:   1000 próbek / s / kanał.

- Rozdzielczość przetwarzania: 24 bitów.

- Komunikacja 2x USB

- Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badań EKG zainstalowanego na serwerze użytkownika lub na dysku wirtualnym

- Format danych SCP-PDF,

- Możliwość rozbudowy pamięci do 1000 badań

- Możliwość rozbudowy o moduł Wi-Fi, LAN

- Możliwość rozbudowy exportu danych w formatach DICOM, HL7

- Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i kart magnetycznych

- Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim.

- Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora.

1 	Możliwość wykonania minimum 500 badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora.

- Aparat przenośny, zainstalowany na  wózku z koszem na akcesoria

- Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: poniżej 2,7 kg.

- Wymiary aparatu 396 x 290 x 80 mm

- Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD.

- Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu.

- Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE.

- Okres gwarancji: 24 miesiące

- Autoryzowany serwis na terenie Polski.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr o parametrach:

- Pomiar saturacji w zakresie nie gorszym niż 0-100%

- Błąd pomiaru saturacji nie większy niż ± 2% dla SpO2 od 70% do 100%

- Pomiar pulsu w zakresie nie gorszym niż 30-250 bpm

- Błąd pomiaru pulsu nie większy niż ± 2 bpm w zakresie 30-250 bpm

- Czytelny, kolorowy wyświetlacz LCD z 5 konfiguracjami ekranu

- Menu w języku polskim

- Czas pracy: do 20h

- Duża pamięć wewnętrzna, możliwość przeglądania wcześniejszych wyników

- Waga: ok 258g z bateriami

- Wymiary: 75x135x28 mm

- Regulowane granice alarmowe

- Pamięć mierzonych parametrów ze śledzeniem trendów

- Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz, akumulatorowe z 4 akumulatorów NiMH AA 14. Etui ochronne

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści Kardiomonitor o parametrach podanych poniżej:

- Kardiomonitor o budowie kompaktowo-modułowej

- Kardiomonitor przystosowany do monitorowania: dorosłych, dzieci oraz noworodków

- Kolorowy dotykowy ekran TFT LCD o przekątnej min. 12,1 cala

- Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli

- Zasilanie 100-240V, 50/60Hz

- Wbudowany akumulator o pojemności min. 5000 mAh

- Czas pracy na akumulatorze min. 6 godzin

- Obsługa w języku polskim

- Waga maks. 4 kg

- Wymiary maks. 316× 125× 320 mm

- Alarmy dźwiękowe i wizualne

- Regulowane poziomy alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów

- Automatyczna lub manualna regulacja jasności ekranu, tryb nocny

- Tryb stand by

- Możliwość wyświetlenia min. 7 krzywych

- Możliwość wyświetlenia mierzony wartości w trybie „dużych cyfr”

- Pomiar: EKG, NIBP, SpO2, respiracja, temperatura

- Monitorowanie oxyCRG

- Wbudowany kalkulator leków

- Opcja przywołania pielęgniarki

- Komunikacja za pomocą USB, LAN

- Porty: karta SIM i karta TF

- Możliwość podłączenia kardiomonitora do centrali monitorującej

- Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł transmisji Wi-Fi

- Możliwość rozbudowy monitora o pomiar: IBP (do 6 kanałów), etCO2 (w strumieniu bocznym lub głównym)

- Możliwość rozbudowy o urządzenie peryferyjne: czytnik kodów kreskowych, klawiatura, myszka

- Trendy graficzne i tabelaryczne, pamięć: min. 240 godzin, 1200 pomiarów NIBP, 1000 grup alarmów

- Wymiana akumulatora bez potrzeby rozkręcania obudowy EKG

- 5-odprowadzeniowy kabel ekg

- 3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie)

- 12 kanałowe EKG (opcjonalnie)

- Zakres pomiaru HR: min. 15-350 ud/min

- Dokładność pomiarowa 1% lub 1 ud/min, wyższa wartość

- Tryb pracy: diagnostyczny, monitorowania, chirurgiczny

- Analiza odcinka ST

- Wybór kanału do monitorowania odcinka ST

- Detekcja arytmii, min. 24 rodzajów arytmii

- Prędkość przesuwu 6,5/12,5/25/50 mm/s

- Wzmocnienie: min. 0,25/0,5/1/2 cm/mV

- Wykrywanie stymulatora serca

Respiracja

- Pomiar z impedancji klatki piersiowej

- Zakres pomiaru: min. 0-150 oddechów/min

- Dokładność pomiarowa +/- 2 oddechy/min

- Prędkość: 6,25/12,5/25 mm/s

- Wzmocnienie 0.25/0,5/1/2/3/4

- Wybór obliczanego kanału RA-LA lub RA-LL

Saturacja

- Zakres pomiarowy: 0-100%

- Dokładność pomiarowa: maks. +/-2% w zakresie saturacji 70-100%

- Zakres PR: min. 20-300 ud/min

- Dokładność PR: maks. +/-3 ud/min

NIBP

- Oscylometryczna metoda pomiaru

- Tryb pracy: manual, auto, ciągły

- W pomiarze ciągłym pomiar min. 5 min z odstępem min. 5 s

- Pomiar: SYS, DIA, MAP, Tętno

- Zakres pomiarowy:

- SYS 40-270 mmHg

- DIA 10-215 mmHg

- MAP 20-235 mmHg;

- Dokładność pomiarowa: maks. +/- 5 mmHg

- Interwały pomiarowe: min. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 min

- Zakres pomiaru tętna: 40-240 ud/min

Temperatura

- Min. 2 kanały pomiarowe: T1, T2

- Prezentacja różnicy zmierzonych temperatur

- Zakres pomiary min. 0-50 st. C

- Rozdzielczość pomiarowa: 0,1 st. C

- Dokładność pomiarowa: maks. +/- 0,1 st. C

- Możliwość wyboru jednostki: stopnie F/ stopnie C

Drukarka

- Szerokość wydruku: 48 mm

- Tryb drukowania: manualny/predefiniowany

- Prędkość przesuwu krzywych: 12,5/25/50 mm/s

- Wydruk krzywych i danych pomiarowych

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści koncentrator tleny o parametrach:

- Przepływ tlenu: 0-5 l/min

- Ciśnienie wylotu: 30-60 kPa

- Stężenie tlenu: 93% (±3%)

- Poziom dźwięku ≤50 dB

- Waga: 19 kg

- Wymiary: 34x30x65 cm

- Wnęka na nawilżacz

- Możliwość łatwego przemieszczania – posiada kółka

- Monitorowanie poziomu stężenia tlenu poprzez panel LCD

- Wizualny oraz dźwiękowy alarm niskiego stężenia tlenu

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pakiet nr 2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o poniżej podanych parametrach:

- Automatyczny defibrylator dwufazowy

- Prowadzi ratownika przez wszystkie etapy akcji ratowniczej w języku polskim

- Automatyczna analiza i prawidłowe rozpoznawanie rytmu serca.

- Informacja o konieczności przeprowadzenia defibrylacji.

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kształt fali: dwufazowy, ścięty wykładniczo. Typ BTE.

- Wybór energii: Wybór automatyczny, wstępnie zaprogramowany dorośli: 150J, 150J, 200 J lub 120J, 120j, 150J; tryb pediatryczny: 50J, 50J, 75J lub 30J, 30J , 50J.

- Czas ładowania: do 8 sekund do energii 200J

- Czas utrzymywania naładowania defibrylatora: 30 sekund

- Rytmy podatne na leczenie defibrylacją:

- - migotanie komór

- - częstoskurcz komorowy z szerokimi zespołami QRS

- Obsługa

- - prosta intuicyjna obsługa za pomocą 2 przycisków

- - przycisk wyzwolenia impulsu defibrylacyjnego w przypadku konieczności przeprowadzenia defibrylacji

- - wskaźniki typu LED informujące m.in. o stanie podłączonych elektrod, przeprowadzanej analizie rytmu.

- Komunikaty głosowe w języku polskim

- Autotest defibrylatora:

- - wbudowany moduł autotestu defibrylatora

- - automatyczny test przy każdym uruchomieniu aparatu

- - sprawdzenie w czasie autotestu stanu naładowania baterii, modułów wewnętrznych tj. modułu akwizycji EKG, modułu defibrylacji

- Bateria:

- - wymienna bateria LiMnO2

- - wskaźnik LED informujący o stanie baterii

- - do 100 wyładowań przy maksymalnej energii

- - żywotność do 4 lat w zainstalowanym aparacie

- Pamięć: 1500 zdarzeń EKG

- Wymiary: (Wys. x Szer. x Gł.) 8 cm x 22 cm x 25,6 cm

- Waga: 1,9 kg

- Warunki otoczenia dla obsługi: 0℃ do 40℃

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)