Załącznik nr 2F do SWZ

Nr postępowania: DZP.2610.1.2021

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW JAKIE MUSI

SPEŁNIAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Zestaw pomp infuzyjnych

Producent/Firma:…………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………….

Rok produkcji:  aparat fabrycznie nowy.

Nazwa: …………………………………

Typ: …………………………………

Model: …………………………………

Ilość zamawiana: 3 kpl.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana (graniczna) | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać oferowany parametr (w przypadku wartości granicznych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Pompa strzykawkowa – 9 szt. |
| I. Dane ogólne |
| 1.1 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego sterowana elektronicznie | TAK |  |
| 1.2 | Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację. | TAK |  |
| 1.3 | Strzykawka mocowana od frontu. Mocowanie w pełni manualne. Możliwość zamontowania i przygotowania strzykawki przy wyłączonym urządzeniu. | TAK |  |
| 1.4 | Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym min. 4” ekranie dotykowym | TAK, PODAĆ |  |
| 1.5 | Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V | TAK, PODAĆ |  |
| 1.6 | Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 12 h przy przepływie 5ml/h | TAK, PODAĆ |  |
| 1.7 | Czas ładowania akumulatorów do 100%: | max. 5 godzin – 10 pkt powyżej 5 godzin – 0 pkt |  |
| 1.8 | Ochrona przed zalaniem: min. IP 24 | TAK, PODAĆ |  |
| 1.9 | Funkcja Stand-by z możliwością programowania przez użytkownika w zakresie od 1 godziny do 99 godzin +/- 1 godzina | TAK, PODAĆ |  |
| 1.10 | Waga max. 2 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 1.11 | Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu na min. 10 poziomach | TAK, PODAĆ |  |
| 1.12 | Możliwość rozbudowy o tryb wzywania pielęgniarki | TAK |  |
| 1.13 | Wbudowane gniazdo USB | TAK |  |
| 1.14 | Regulacja głośności: min. 10 poziomów | TAK, PODAĆ |  |
| 1.15 | Możliwość ręcznego i automatycznego zablokowania ekranu infuzji w celu wyeliminowania niekontrolowanych zmian parametrów | TAK |  |
| 1.16 | Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu min. 1, 2, 5, 10, 30 min | TAK, PODAĆ |  |
| 1.17 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – nie dopuszcza się zasilacza zewnętrznego | TAK |  |
| 1.18 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach dokujących | TAK |  |
| 1.19 | Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym w postaci procentowej lub pozostałego czasu do rozładowania urządzenia | TAK |  |
| 1.20 | Możliwość resetowania ustawień użytkownika przed kolejną infuzją. Nie akceptuje się resetowania urządzenia do ustawień fabrycznych. | TAK |  |
| 1.21 | Możliwość automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki bez użycia dodatkowych elementów z możliwością zapisania jej nazwy i parametrów bezpośrednio w pompie | TAK |  |
| 1.22 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
| 1.23 | Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu | TAK |  |
| II. Parametry podaży |
| 2.1 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 50/60 ml | TAK, PODAĆ |  |
| 2.2 | Co najmniej 6 trybów infuzji: Tryb podstawowy: ml/h Tryb programowania leku na podstawie masy ciała pacjenta Tryb dawki indukcyjnej ( wysycającej ) Tryb sekwencyjny z max. 5 etapami Tryb podnoszenia i opuszczania Tryb TIVA | TAK, PODAĆ |  |
| 2.3 | Dokładność podaży: +/- 2% | TAK, PODAĆ |  |
| 2.4 | Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach stężenia: ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml, kU/ml, IU/ml, IE/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml | TAK, PODAĆ |  |
| 2.5 | Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach tempa dozowania: ng, ug, mg, g, U, KU, IU, IE, mmol, mol, kcal na min, h, 24h ng/kg/, ug/kg/, mg/kg/, g/kg/, U/kg/, KU/kg/, IU/kg/, IE/kg/, mmo/kg/, mol/kg/, kca/kg/ na min, h, 24h | TAK, PODAĆ |  |
| 2.6 | Regulowane progi ciśnienia w zakresie: min. 75 – 900 mmHg min. 12 poziomów rozdzielczość min. 75 mmHg | TAK, PODAĆ |  |
| 2.7 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji. Klawiatura wyświetlana na ekranie dotykowym. | TAK |  |
| 2.8 | Bolus manualny konfigurowalny w menu pompy przed infuzją oraz automatyczny programowalny podczas infuzji | TAK |  |
| 2.9 | Rejestr zdarzeń z min. 5000 pozycjami z datą i godziną zdarzenia z zapisem każdej czynności wykonywanej na pompie. | TAK, PODAĆ |  |
| 2.10 | Mechanizm blokujący tłok strzykawki zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu się strzykawki podczas wymiany | TAK |  |
| 2.11 | Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej przy pomocy elementu nie zintegrowanego z pompą. Możliwość demontażu w celu oszczędności miejsca i zmniejszenia wagi urządzenia. | TAK |  |
| 2.12 | Automatyczna funkcja antybolus lub redukcji ciśnienia okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | TAK, PODAĆ |  |
| 2.13 | Zmiana szybkości infuzji, objętości do podania i czasu bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 2.14 | Możliwość wyzerowania objętości podanej pacjentowi bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 2.15 | Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością | TAK |  |
| 2.16 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h | TAK, PODAĆ |  |
| 2.17 | Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h | TAK, PODAĆ |  |
| 2.18 | Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-2000 ml/h dla strzykawki 50ml | TAK, PODAĆ |  |
| 2.19 | Funkcja programowania objętości do podawania min. 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml | TAK, PODAĆ |  |
| 2.20 | Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: min. 100 – 2000 ml/h | TAK, PODAĆ |  |
| 2.21 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
| 2.22 | Lista leków: min. 40 leków. Możliwość rozszerzenia o bibliotekę z własnymi wzorcami bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem. | TAK, PODAĆ |  |
| 2.23 | Parametry infuzji dla leków: Pełna nazwa leku, skrócona nazwa, maksymalny bolus Jednostki stężenia: minimalnego, stosowanego i maksymalnego Jednostki dawki: minimalnej, maksymalnej i stosowanej | TAK |  |
| 2.24 | Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie min. następujących informacji jednocześnie: nazwa podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, ciśnienie w strzykawce w formie graficznej z wyszczególnieniem wybranego poziomu okluzji, stan naładowania akumulatora w formie procentowej lub pozostałego czasu pracy, nazwa oraz objętość używanej strzykawki, informacja czy wyświetlacz jest zablokowany czy odblokowany | TAK, PODAĆ |  |
| III. Alarmy |
| 3.1 | Wskaźnik pracy pompy | TAK |  |
| 3.2 | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
| 3.3 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji | TAK |  |
| 3.4 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki | TAK |  |
| 3.5 | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |
| 3.6 | Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji | TAK |  |
| 3.7 | Alarm okluzji | TAK |  |
| 3.8 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
| 3.9 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
| 3.10 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  |
| 3.11 | Alarm wstępny przed końcem infuzji | TAK |  |
| 3.12 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki |  |  |
| 3.13 | Alarm braku zasilania | TAK |  |
| 3.14 | Alarm przypominający o przerwanym procesie programowania infuzji z możliwością programowania czasu przypomnienia min. 2, 5, 10, 15, 20, 30 min | TAK, PODAĆ |  |
| 3.15 | Czujnik prawidłowego założenia strzykawki w popychaczu tłoka | TAK |  |
| 2. Pompa objętościowa – 3 szt. |
| I. Dane ogólne |
| 1.1 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
| 1.2 | Pompa dostosowana do użytku dla pacjentów: dorosły, dziecko, noworodek |  |  |
| 1.3 | Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację. | TAK |  |
| 1.4 | Aparat infuzyjny mocowany od frontu pompy. Dren w urządzeniu w pozycji poziomej. | TAK |  |
| 1.5 | Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym min. 4” ekranie dotykowym | TAK, PODAĆ |  |
| 1.6 | Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V | TAK, PODAĆ |  |
| 1.7 | Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 9h przy przepływie 25ml/h | TAK, PODAĆ |  |
| 1.8 | Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 5 godzin | max. 5 godzin – 10 pkt powyżej 5 godzin – 0 pkt |  |
| 1.9 | Ochrona przed zalaniem: min. IP 24 | TAK, PODAĆ |  |
| 1.10 | Funkcja Stand-by z możliwością programowania przez użytkownika w zakresie od 1 godziny do 99 godzin +/- 1 godzina | TAK, PODAĆ |  |
| 1.11 | Waga max. 2 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 1.12 | Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu na min. 10 poziomach | TAK, PODAĆ |  |
| 1.13 | Możliwość rozbudowy o tryb wzywania pielęgniarki | TAK |  |
| 1.14 | Wbudowane gniazdo USB | TAK |  |
| 1.15 | Regulacja głośności: min. 10 poziomów | TAK, PODAĆ |  |
| 1.16 | Możliwość ręcznego i automatycznego zablokowania ekranu infuzji w celu wyeliminowania niekontrolowanych zmian parametrów | TAK |  |
| 1.17 | Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu min. 1, 2, 5, 10, 30 min | TAK, PODAĆ |  |
| 1.18 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – nie dopuszcza się zasilacza zewnętrznego | TAK |  |
| 1.19 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach dokujących | TAK |  |
| 1.20 | Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym w postaci procentowej lub pozostałego czasu do rozładowania urządzenia | TAK |  |
| 1.21 | Możliwość resetowania ustawień użytkownika przed kolejną infuzją. Nie akceptuje się resetowania urządzenia do ustawień fabrycznych. | TAK |  |
| 1.22 | Możliwość automatycznej kalibracji dowolnego aparatu infuzyjnego z możliwością zapisania jego nazwy i parametrów bezpośrednio w pompie | TAK |  |
| 1.23 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
| 1.24 | Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu | TAK |  |
| II. Parametry podaży |
| 2.1 | Możliwość precyzyjnej pracy z lub bez czujnika kropli | TAK |  |
| 2.2 | Wysoka czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,02 ml | TAK, PODAĆ |  |
| 2.3 | Co najmniej 6 trybów infuzji: Tryb podstawowy: ml/h Tryb programowania leku na podstawie masy ciała pacjenta Tryb dawki indukcyjnej ( wysycającej ) Tryb sekwencyjny z max. 5 etapami Tryb podnoszenia i opuszczania Tryb kroplówki ( z zastosowaniem czujnika kropli ) | TAK, PODAĆ |  |
| 2.4 | Dokładność podaży: +/- 5% | TAK, PODAĆ |  |
| 2.5 | Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach stężenia: ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml, kU/ml, IU/ml, IE/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml | TAK, PODAĆ |  |
| 2.6 | Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach tempa dozowania: ng, ug, mg, g, U, KU, IU, IE, mmol, mol, kcal na min, h, 24h ng/kg/, ug/kg/, mg/kg/, g/kg/, U/kg/, KU/kg/, IU/kg/, IE/kg/, mmo/kg/, mol/kg/, kca/kg/ na min, h, 24h | TAK, PODAĆ |  |
| 2.7 | Regulowane progi ciśnienia w zakresie: min. 75 – 900 mmHg min. 12 poziomów rozdzielczość min. 75 mmHg | TAK, PODAĆ |  |
| 2.8 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji. Klawiatura wyświetlana na ekranie dotykowym. | TAK |  |
| 2.9 | Bolus manualny konfigurowalny w menu pompy przed infuzją oraz automatyczny programowalny podczas infuzji | TAK |  |
| 2.10 | Rejestr zdarzeń z min. 5000 pozycjami z datą i godziną zdarzenia z zapisem każdej czynności wykonywanej na pompie. | TAK, PODAĆ |  |
| 2.11 | Mechanizm blokujący swobodny przepływ płynu zainstalowany w pompie | TAK |  |
| 2.12 | Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej przy pomocy elementu nie zintegrowanego z pompą. Możliwość demontażu w celu oszczędności miejsca i zmniejszenia wagi urządzenia. | TAK |  |
| 2.13 | Automatyczna funkcja antybolus lub redukcji ciśnienia okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | TAK, PODAĆ |  |
| 2.14 | Zmiana szybkości infuzji, objętości do podania i czasu bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 2.15 | Możliwość wyzerowania objętości podanej pacjentowi bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 2.16 | Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością | TAK |  |
| 2.17 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h | TAK, PODAĆ |  |
| 2.18 | Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h | TAK, PODAĆ |  |
| 2.19 | Zakres prędkości podaży 0,01-2000 ml/h | TAK, PODAĆ |  |
| 2.20 | Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-2000 ml/h | TAK, PODAĆ |  |
| 2.21 | Funkcja programowania objętości do podawania min. 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml | TAK, PODAĆ |  |
| 2.22 | Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: min. 100 – 1200 ml/h | TAK, PODAĆ |  |
| 2.23 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
| 2.22 | Lista leków: min. 40 leków. Możliwość rozszerzenia o bibliotekę z własnymi wzorcami bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem. | TAK, PODAĆ |  |
| 2.24 | Parametry infuzji dla leków: Pełna nazwa leku, skrócona nazwa, maksymalny bolus Jednostki stężenia: minimalnego, stosowanego i maksymalnego Jednostki dawki: minimalnej, maksymalnej i stosowanej | TAK |  |
| 2.25 | Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie min. następujących informacji jednocześnie: nazwa podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, ciśnienie w aparacie w formie graficznej z wyszczególnieniem wybranego poziomu okluzji, stan naładowania akumulatora w formie procentowej lub pozostałego czasu pracy, nazwa oraz objętość używanego aparatu, informacja czy wyświetlacz jest zablokowany czy odblokowany | TAK, PODAĆ |  |
| III. Alarmy |
| 3.1 | Wskaźnik pracy pompy | TAK |  |
| 3.2 | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
| 3.3 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji | TAK |  |
| 3.4 | Alarm końca infuzji | TAK |  |
| 3.5 | Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji | TAK |  |
| 3.6 | Alarm okluzji | TAK |  |
| 3.7 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
| 3.8 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
| 3.9 | Alarm braku lub źle założonego aparatu | TAK |  |
| 3.10 | Alarm wstępny przed końcem infuzji | TAK |  |
| 3.11 | Alarm braku zasilania | TAK |  |
| 3.12 | Alarm przypominający o przerwanym procesie programowania infuzji z możliwością programowania czasu przypomnienia min. 2, 5, 10, 15, 20, 30 min | TAK, PODAĆ |  |
| 3.13 | Czujnik wykrywania powietrza w drenie, jeden między pacjentem a pompą, drugi między pompą a pojemnikiem z płynem | TAK |  |
| 3. Stacja dokująca – 3 szt. |
| 1.1 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min. IP 24 (bryzoszczelna), oraz wytrzymała konstrukcja zapewnia ciągłe użytkowanie w trudnych warunkach, szczególnie intensywnej terapii | TAK, PODAĆ |  |
| 1.2 | Pełna kompatybilność z powyższymi pompami strzykawkowymi oraz objętościowymi | TAK |  |
| 1.3 | Możliwość zamontowania min. 4 pomp strzykawkowych i objętościowych na jednej stacji | TAK, PODAĆ |  |
| 1.4 | Stacja wyposażona w gniazda zasilające do pomp | TAK |  |
| 1.5 | Szybki i pewny, przykręcany system mocowania pompy do stacji. | TAK |  |
| 1.6 | Możliwość mocowania stacji dokującej do rury pionowej (stojaki lub kolumny). | TAK |  |
| 1.7 | Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp w i ze stacji. | TAK |  |
| 1.8 | Wykonana z wysokiej jakości aluminium | TAK |  |
| 4. Stojak do stacji dokującej – 3 szt. |  |
| 1.1 Możliwość zamontowania powyższej stacji dokującej bez ryzyka upadku TAK 1.2 Głowica i kolumna wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, podstawa z tworzywa TAK, PODAĆ 1.3 Średnica podstawy: 600 mm +/- 25 mm TAK, PODAĆ 1.4 Regulacja wysokości w zakresie: 1300 – 2200 mm +/- 50 mm TAK, PODAĆ 1.5 Podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. TAK, PODAĆ 1.6 Głowica z min. 2 haczykami TAK, PODAĆ 1.7 Listwa zasilająca na min. 5 gniazd TAK, PODAĆ |  |

Uwaga! Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Opis parametru” stanowią  warunek,  którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Parametry oferowane, należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Oferowane warunki gwarancji i serwisu  dla przedmiotu zamówienia.

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt |  |
|  |  |  | 25-36 m-cy – 5 pkt |  |
|  |  |  | >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | Tak ≤ 48 godz, podać | Bez oceny |  |
| 3 | Czas na usuniecie awarii(rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | Tak ≤ 96 | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i pogwarancyjnej. | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 9 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (Nazwa i adres) | Tak |  |  |
| 10 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 11 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |  |
| 12 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE |  |
| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE w klasie IIb | TAK |  |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE - dla kompletnego zestawu. | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 4 | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK |  |
|  | -dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, |  |  |
|  | -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. |  |  |
| 5 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
| 6 | Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |  |

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Brak potwierdzenia parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.