Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/97/22

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tomograf laserowy w technologii spektralnej koherentnej tomografii optycznej |
| 1. | Wymagania ogólne |  |  |
| 1.1. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK, podać |  |
| 2. | Parametry techniczne |  |  |
| 2.1. | Tomograf laserowy w technologii spektralnej koherentnej tomografii optycznej umożliwiający obrazowanie struktur tylnego i przedniego odcinka oka poprzez tworzenie przekrojów wzdłuż osi gałki ocznej | TAK |  |
| 2.2. | Dioda superluminescencyjna o długości fali 840 nm | TAK, podać |  |
| 2.3. | Rozdzielczość osiowa aparatu (w tkance) min. 5 µ | TAK, podać |  |
| 2.4. | Szybkość skanowania min. 27000 A-skanów na sekundę | TAK, podać |  |
| 2.5. | Minimalna średnica źrenicy wymagana przy badaniu – min. 2,5 mm | TAK, podać |  |
| 2.6. | Podgląd na dno oka – laserowy oftalmoskop skaningowy (SLO) | TAK, podać |  |
| 2.7. | Podgląd na oko pacjenta za pomocą kamery video CCD działającej w paśmie podczerwieni o rozdzielczości min. 1200 x 1000 pikseli | TAK, podać |  |
| 2.8. | Wykonywanie skanów z możliwością ich przeglądania w osiach X,Y oraz Z | TAK |  |
| 2.9. | Możliwość wykonywania skanów w postaci zespołów linii i pól o wymiarach min. 6 x 6 mm | TAK, podać |  |
| 2.10. | Możliwość szybkiej zmiany położenia obszaru skanowania widocznego w oknie podglądu dna oka za pomocą myszki komputerowej | TAK |  |
| 2.11. | Możliwość szybkiej zmiany położenia wewnętrznego punktu fiksacyjnego widocznego w oknie podglądu dna oka za pomocą myszki komputerowej | TAK |  |
| 2.12. | Podpórka pod czoło i brodę pacjenta sterowana elektrycznie z systemem automatycznego zapamiętywania tych ustawień dla następnej wizyty | TAK |  |
| 2.13. | Automatyczne rozpoznawanie oka prawego/lewego | TAK |  |
| 2.14. | Zakres kompensacji wady wzroku badanego min. +/- 20 D | TAK, podać |  |
| 2.15. | Zbiorczy raport wydruku zawierający pomiar grubości plamki i włókien RNFL z odniesieniem do baz normatywnych na jednej stronie kartki (dla jednego oka) | TAK |  |
| 2.16. | Funkcja tworzenia trójwymiarowych map powierzchni siatkówki | TAK |  |
| 2.17. | Automatyczny pomiar grubości siatkówki z funkcją automatycznego wyznaczania środka plamki | TAK |  |
| 2.18. | Wbudowana baza normatywna grubości siatkówki w plamce | TAK |  |
| 2.19. | Tworzenie map różnic grubości siatkówki w czasie | TAK |  |
| 2.20. | Tworzenie trójwymiarowych modeli (segmentacja) map siatkówki, nabłonka barwnikowego siatkówki oraz wewnętrznej błony granicznej oraz pomiaru | TAK |  |
| 2.21. | Tworzenie ze skanów, trójwymiarowych modeli siatkówki z możliwością ich cięcia w płaszczyznach (3D rendering) | TAK, podać |  |
| 2.22. | Automatyczny pomiar grubości włókien nerwowych z funkcją tworzenia map grubości | TAK |  |
| 2.23. | Wbudowana normatywna baza danych dla włókien nerwowych | TAK |  |
| 2.24. | Tworzenie wykresów trendu zmian jaskrowych dla pomiarów grubości włókien nerwowych, pomiarów parametrów tarczy nerwowej, grubości komórek drobnozwojowych poszczególnych badań pacjenta. | TAK |  |
| 2.25. | Obiektywna analiza tarczy nerwu wzrokowego tj. obliczanie pola powierzchni tarczy i zagłębienia oraz RIM | TAK |  |
| 2.26. | Baza normatywna dla analizy tarczy nerwu wzrokowego | TAK |  |
| 2.27. | Pomiar warstwy komórek drobnozwojowych w plamce z odniesieniem do bazy normatywnej | TAK |  |
| 2.28. | Wspólna mapa grubości włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz komórek drobnozwojowych w plamce | TAK |  |
| 2.29. | Skaner, system archiwizujący, komputer sterujący, podgląd na dno oka, monitor o przekątnej ekranu min. 19”, sterowanie podpórką pod czoło i brodę pacjenta, zintegrowane w jednej obudowie aparatu | TAK |  |
| 2.30. | Klawiatura i myszka komputerowa | TAK |  |
| 2.31. | Komputer o pamięci wewnętrznej RAM min. 4GB i wielkości dysku twardego min. 750 GB | TAK, podać |  |
| 2.32. | System rejestracji szczegółów anatomicznych siatkówki dla obiektywnych i powtarzalnych porównań grubości plamki i włókien nerwowych | TAK |  |
| 3. | Moduł AngioOCT |  |  |
| 3.1. | AngioOCT pozwalająca na bezkontrastowe obrazowanie unaczynienia siatkówki i naczyniówki | TAK |  |
| 3.2. | Skany pól o wymiarach min. 3x3 mm, 6x6 mm, 8x8 mm | TAK, podać |  |
| 3.3. | Szybkość skanowania angiOCT min. 68000 A-skanów na sekundę | TAK, Podać |  |
| 3.4. | Aktywny system śledzenia ruchów oka pacjenta (eye-tracker), pozwalający na kontynuację skanowania w przypadku przemieszczenia głowy pacjenta z podpory brody i czoła | TAK |  |
| 3.5. | Tworzenie map różnic unaczynienia siatkówki w czasie | TAK |  |
| 3.6. | Automatyczne wyznaczanie FAZ | TAK |  |
| 3.7. | Ocena perfuzji naczyniowej w plamce | TAK |  |
| 3.8. | Pomiar naczyniowej perfuzji okołotarczowej | TAK |  |
| 4. | Oprogramowanie |  |  |
| 4.1. | Oprogramowanie służące do archiwizacji, przeglądania oraz obróbki danych surowych, pozyskanych z urządzeń diagnostycznych – okulistycznych z licencją dla 3 użytkowników. Archiwizacja danych na dostarczonym serwerze. | TAK, Podać |  |
| 5. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 5.1. | Stolik elektryczny | TAK |  |
| 5.2. | Drukarka laserowa kolorowa | TAK, podać |  |
| 6. | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 6.1. | Oświadczenie, że dzierżawione urządzenie po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy a Zamawiający w trakcie trwania umowy nie będzie musiał dokonywać dodatkowych zakupów. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |
| 6.2. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |
| 6.3. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie dzierżawy zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, Dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla każdego sprzętu |  |
| 6.4. | Dostawca wskaże serwis dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |
| 7. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |
| 7.1. | Producent | TAK, podać |  |
| 7.2. | Model * | TAK, podać |  |
| 7.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;