## Arkusz1
10/ZP/2023/N
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Mikroskop laboratoryjny Producent: Nikon Model: Nikon Eclipse Si | Mikroskop laboratoryjny | 1 |  | 0
Producent: ………………………………………………………………
Model :…………………………………………………
Mikroskop laboratoryjny: | Mikroskop laboratoryjny:
▪ pięć obiektywów korygowanych na nieskończoność, | TAK/NIE*
▪ nasadka okularowa dwuoczna z tubusami okularowymi, pochylonymi pod kątem 45°, z niepomijalną regulacją rozstawu tubusów w zakresie 50 – 75 mm, | TAK/NIE*
▪ podział światła 50:50, | podział światła .….. : …...
▪ okulary o powiększeniu 10x oraz polu widzenia FOV 20mm, | okulary o powiększeniu ….x oraz polu widzenia FOV …...mm
▪ rewolwer obiektywowy na 5 obiektywów, pochylony do wewnątrz statywu, | TAK/NIE*
▪ obiektywy o długości optycznej 60mm z parametrami: | TAK/NIE*
- CFI E Plan Achromat 4X, N.A. 0.10, W.D. 30 mm
- CFI E Plan Achromat 10X, N.A. 0.25, W.D. 7 mm
- CFI E Plan Achromat 40X, N.A. 0.65, W.D. 0.65 mm
- CFI Plan Achromat 100X Oil EU, N.A. 1.25, W.D. 0.20mm, . spring-loaded
▪ niskie położenie stolika i uchwyt na szkiełka wraz z mechanizmem przesuwu w zakresie 76 x 52 mm, | TAK/NIE* przesuw w zakresie …......x …...... mm
▪ współosiowe pokrętła ogniskowania makro i mikro po obu stronach statywu, | TAK/NIE*
▪ blokada górnego położenia stolika, | TAK/NIE*
▪ wyświetlacza LCD z możliwością wyboru funkcji, | TAK/NIE*
▪ wyposażenie wymagane: pełne okablowanie, pokrowiec i olejek immersyjny do pracy z dużymi powiększeniami, | TAK/NIE*
▪ regulowana przysłona polowa pozwalająca na pracę urządzenia w pełnym systemie Koehlera, | TAK/NIE*
▪ równomierne oświetlenie LED, | TAK/NIE*
▪ Light Intensity Management z automatycznym wyłączaniem oświetlenia i automatycznym dostosowywaniem i zapamiętywaniem ustawień jasności dla poszczególnych obiektywów, | TAK/NIE*
Kondensator Abbego: | ………………………………………………………………
▪ przysłona aperturowa z zaznaczonymi graficznie optymalnymi ustawieniami dla poszczególnych obiektywów. | TAK/NIE*
Kamera mikroskopowa DeltaPix 6EIII: | ………………………………………………………………
▪ kolorowa, | TAK/NIE*
▪ stosowanie technik kontrastowych, | TAK/NIE*
▪ sensor CMOS 1/1.8”, | sensor …..................................
▪ rozdzielczość 6,3 mln pikseli, | rozdzielczość …........... mln pikseli
▪ wielkość piksela 2,4x 2,4 μm - nie mniejsza, | wielkość piksela ….............x ….............. μm
▪ interfejs transferu danych i zasilanie USB 3.0, | interfejs transferu danych i zasilanie USB ….............
▪ port do podłączenia kamery z wbudowanym łącznikiem 0,55x, | TAK/NIE*
▪ szybkość pracy to 25 kl/s w pełnej rozdzielczości. | szybkość pracy to …..... kl/s w pełnej rozdzielczości
Oprogramowanie DeltaPix InSight w wersji Basic | ………………………………………………………………
▪ płynnego real time view w każdej rozdzielczości, | TAK/NIE*
▪ możliwość kontroli parametrów pracy kamery: | TAK/NIE*
- czasu naświetlania
- balansu bieli
- korekcji kolorów
- obracania obrazu
- wykonywanie kalibracji
- zapis schematów do wykorzystania w pomiarach
▪ przeprowadzenie precyzyjnych pomiarów planimetrycznych w podglądzie na żywo oraz na zapisanych zdjęciach, | TAK/NIE*
▪ możliwość nanoszenie adnotacji i komentarzy, podziałki referencyjnej oraz wyskalowanych siatek na fotografie, | TAK/NIE*
▪ zapis raportów w formatach: Excel, PDF, CSV oraz w formie graficznej, | TAK/NIE*
▪ funkcja przypisywania ustawień kamery do utworzonych zdjęć, również na odtwarzaniu ustawień kamery z zapisanych fotogragii | TAK/NIE*
Instalacja oraz przeszkolenie z obsługi sprzętu dla 2-3 osób. | TAK/NIE*
| RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.