## Arkusz1
Tabela A – Aparat cyfrowy RTG - dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1	Aparat posiadający jeden certyfikat CE na całe urządzenie, nie na części składowe	nie dotyczy
2	Elementy kluczowe aparatu jak: zawieszenie sufitowe z lampą, statyw, stół, lampa rtg, generator, oprogramowanie obrazowe wyprodukowane przez jednego producenta	nie dotyczy
3	Aparat cyfrowy z zawieszeniem sufitowym z lampą rtg, stołem i statywem kostno-płucnym i dwoma detektorami	nie dotyczy
Generator
5	Generator typu HF (wysokiej częstotliwości)	nie dotyczy
6	Częstotliwość pracy generatora ≥ 120 kHz (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
7	Moc generatora ≥ 65 kW (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
8	Zakres napięć ≥ 40- 150 kV (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
9	Zakres min. mAs ≤ 0,5 mAs (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
10	Zakres max. mAs ≥ 850 mAs (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
11	Zakres prądów min. ≤ 20 mA (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
12	Zakres prądów max. ≥ 1000 mA (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
13	Najkrótszy możliwy czas ekspozycji ≤ 1 ms (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
14	Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji	nie dotyczy
15	Zasilanie 3x400V / 50 Hz	nie dotyczy
Zawieszenie sufitowe lampy rtg i kolimatora
16	Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ +/-115° (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
17	Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej ≥ 330 stopni (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
18	Zakres ruchu pionowego kolumny ≥ 165 cm (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
19	Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 320 cm (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
20	Zakres ruchu poprzecznego ≥ 320cm (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
21	Minimalna odległość środka promienia poziomego od podłogi ≤ 30 cm (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
22	Funkcja automatycznego pionowego ruchu nadążnego lampy rtg względem detektora w stole oraz detektora w statywie (detektor z statywie w pozycji pionowej i poziomej)	nie dotyczy
23	Cyfrowy dotykowy ekran LCD min. 10,4 cali w okolicy lampy rtg z informacją o parametrach wykonywanego badania minimum: kąt lampy, SID, filtr, kolimacja, nazwa badania, komory AEC. / Automatyczny obrót informacji na wyświetlaczu przy zmianie kąta lampy 0 i +/-90 stopni	Ekran / >12,0 cali - 10pkt
24	Funkcja wyświetlania danych pacjenta ułatwiająca identyfikację na ekranie LCD przy lampie	nie dotyczy
25	Informacje, komunikaty, błędy wyświetlane na ekranie LCD przy lampie w języku polskim	nie dotyczy
26	Kolimator z automatyczną i ręczna kolimacją.	nie dotyczy
27	Ustawienie automatycznej kolimacji zgodnie z wybranym programem anatomicznym	nie dotyczy
28	Uchwyt (rączka) lampy pozwalający na zwolnienie min. 3 hamulców zawieszenia sufitowego jednocześnie (min. zwolnienie hamulców ruchów: x, y i góra - dół)	nie dotyczy
29	Kolimator ze źródłem świata LED	nie dotyczy
Lampa rtg i kolimator
30	Ogniska lampy: małe/duże ≤ 0,6/1,2 mm (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
31	Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
32	Pojemność cieplna kołpaka > 2000 kHU (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
33	Prędkość wirowania anody ≥ 9000 obr/min (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
34	Szybkość chłodzenia anody > 100 kHU/min (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
35	Moc ogniska małego ≥ 30 kW (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
36	Moc ogniska dużego ≥ 100kW (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
37	Zabezpieczenie przeciążeniowe lampy minimum 2 stopniowe (sprzętowe i programowe)	nie dotyczy
38	Filtracja własna lampy i kolimatora (suma) ≥ 2,5 mm Al. (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
39	Dodatkowa filtracja dobierana automatycznie (z możliwością ręcznej zmiany) zgodnie z programem badania; min. 2 filtry w tym jeden: 1mm Al. + 0,2 mm Cu	nie dotyczy
40	Miernik wartości DAP przypisujący wartość dawki do obrazu lub automatyczna kalkulacja dawki. Informacja o dawce zawarta w obrazach DICOM.	nie dotyczy
41	Wykonywanie badań przy użyciu dwóch ognisk lampy jednocześnie w programowalnej proporcji mocy w przypadku badań pacjentów dorosłych	Tak - 10 pkt / Nie - 0 pkt
Bezprzewodowy przenośny cyfrowy detektor do stołu i zdjęć wolnych
42	Detektor przenośny bezprzewodowy w technologii CsI umożliwiający wykonanie badania w szufladzie stołu, pacjenta na blacie stołu RTG oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych. Detektor o parametrach (wskazać wielkości w kolumnie D):	nie dotyczy
	Aktywne pole obrazowania ≥ 34 x 42 cm	nie dotyczy
	Klasa odporności detektora wraz z akumulatorem min. IP43	nie dotyczy
	Maksymalna waga pacjenta do zdjęć, w których detektor jest obciążony na całej powierzchni (np. klatka piersiowa na łóżku) ≥ 300 kg	nie dotyczy
	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) ≥ 5,6 Mpiksela	nie dotyczy
	Rozmiar piksela ≤ 160 µm	nie dotyczy
	Wyjmowany akumulator bez użycia narzędzi; w zestawie z detektorem min. 2 akumulatory	nie dotyczy
	Waga detektora z zainstalowanym akumulatorem ≤ 3,3 kg, podać	nie dotyczy
	Zewnętrzna ładowarka akumulatorów umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 2 akumulatorów	nie dotyczy
43	W pełni automatyczna (nie wymagająca udziału operatora) funkcja wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej do zdjęć dowolnych obszarów anatomicznych (klatka piersiowa, jama brzuszna, kręgosłup) w projekcjach: AP i LAT, czyli zestaw specjalistycznych algorytmów tworzących model promieniowania rozproszonego z automatyczną subtrakcją promieniowania rozproszonego z obrazu w sposób automatyczny i bez zmiany warunków ekspozycji względem typowej ekspozycji bez kratki (automatyczne utworzenie modelu promieniowania rozproszonego i usunięcie go z obrazu).	nie dotyczy
44	Zachowanie jednakowych warunków ekspozycji przy zdjęciach z użyciem funkcji wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej i bez.	nie dotyczy
Detektor cyfrowy w statywie
45	Detektor cyfrowy CsI, wbudowany (bez akumulatorów, na stałe podłączony kablowo do zasilania i przesyłu danych obrazowych)	nie dotyczy
46	DQE dla 1 lp/mm ≥ 50%, podać wartość DQE (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
47	Minimalny rozmiar aktywny detektora 42 x 42,5 cm (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
48	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) ≥ 5,6 Mpiksela (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
49	Rozmiar piksela ≤ 160 µm (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
50	Głębokość akwizycji ≥ 16 bit (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
51	Rozdzielczość obrazowa minimum ≥3,4 Lp/mm (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
52	Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤ 5s (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
Stół pacjenta
53	Stół z zmotoryzowanym ruchem góra - dół oraz pływającym blatem	nie dotyczy
54	Szuflada na detektor bezprzewodowy	nie dotyczy
55	Zmotoryzowany ruch detektora w poziomie min. +/- 22cm	nie dotyczy
56	Elektroniczne zabezpieczenie wyłączające ruch w dół w przypadku napotkania przeszkody (pacjent, krzesło itp.)	nie dotyczy
57	Minimalna odległość blatu od podłogi ≤ 51,5 cm (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
58	Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego ≥ 40 cm (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
59	Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 90 cm (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
60	Wymagane pokrycie pacjenta (bez przemieszczania pacjenta względem blatu) min. 190 cm. (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
61	Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta na środku stołu) z zachowaniem wszystkich ruchów stołu i blatu bez dodatkowych obostrzeń ≥300 kg, podać	≥ 315kg – 10pkt
62	Ekwiwalent Al Płyty pacjenta przy 100kV ≤ 1,2 mm Al. (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
63	Długość płyty pacjenta ≥ 240 cm (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
64	Szerokość płyty pacjenta ≥ 75 cm (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
65	Przesuw wzdłużny blatu ≥ 96 cm (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
66	Przesuw poprzeczny blatu ≥ 25 cm (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
67	Nadążanie lampy za zmianą wysokości stołu	nie dotyczy
68	Przyciski nożne do sterowania ruchem stołu	nie dotyczy
69	Automatyczne uruchamianie pola świetlnego kolimatora w momencie naciśnięcia możnego przycisku sterowania ruchem stołu	nie dotyczy
70	Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa	nie dotyczy
71	Kratka przeciwrozproszeniowa – oscylacyjna (ruchoma w trakcie ekspozycji)	Tak - 10 pkt, / Nie - 0 pkt
72	Zmotoryzowany przesuw szuflady detektora w poziomie.	nie dotyczy
73	Automatyczne zdjęcia kości długich w zakresie min. 80cm realizowane przez zmianę kąta lampy rtg.	nie dotyczy
Statyw kostno-płucny
74	Statyw kostno-płucny z wbudowanym detektorem	nie dotyczy
75	Minimalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego ≤ 30 cm (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
76	Maksymalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego ≥ 180 cm (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
77	Zakres ruchu pionowego min. 150 cm (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
78	Zmotoryzowane pochylanie detektora od +90stopni do -20 stopni (wskazać wielkość w kolumnie D)	nie dotyczy
79	Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie	nie dotyczy
80	Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym	nie dotyczy
81	Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa	nie dotyczy
82	Kratka przeciwrozproszeniowa – oscylacyjna (ruchoma w trakcie ekspozycji)	Tak- 10 pkt, / Nie- 0 pkt
83	Kratka lub kratki przeciwrozproszeniowe zapewniające zakres pracy SID min. 110-180cm	nie dotyczy
84	Zintegrowany z modułem detektora w statywie schowek do przechowywania 2 kratek przeciw rozproszeniowych w momencie, gdy nie są używane do ekspozycji lub rozwiązanie naścienne	nie dotyczy
85	Automatyka AEC min. 3 komorowa (wskazać wielkość w kolumnie D)	≥ 5 komór – 10pkt
86	Uchwyt górny do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej w projekcji bocznej	nie dotyczy
87	Współczynnik pochłaniania blatu stojaka przy 100 kV ≤ 0,65mm Al	nie dotyczy
88	Automatyczne obrazowanie długich kości na stojąco bez ruchu lampy góra - dół (wyłącznie obrót lampy). Maksymalna długość obrazowania dla zdjęć kości długich min. 120 cm z 3 obrazów	nie dotyczy
89	Dedykowany podest do zdjęć kości długich z linijką ołowiową i podparciami pacjenta o regulowanej wysokości	nie dotyczy
Konsola technika
90	Konsola operatora zapewniająca pełne sterowanie generatorem i obróbkę obrazu. (NIE dopuszcza się rozwiązań typu retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu detektora z dedykowanym oprogramowaniem obrazowym innego producenta niż producent oferowanego aparatu). Aparat RTG ma posiadać oryginalną dedykowaną stację operatora będącą również konsolą generatora z oprogramowaniem obrazowym producenta aparatu.	nie dotyczy
91	Dotykowy monitor LCD, ≥21,0”, jasność: min: 400cd/m2, kontrast minimum: 700:1, monitor kalibrowany z krzywą DICOM	nie dotyczy
92	Konsola na bazie sytemu Windows 10 lub nowszego	nie dotyczy
93	Pamięć obrazów w pełnej rozdzielczości ≥ 10 000 obrazów	nie dotyczy
94	Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim	nie dotyczy
95	Wskaźnik prawidłowej dawki detektora dla badania oraz wskaźnik różnicy względem oczekiwaną i uzyskaną dawką, w celu ułatwienia operatorowi oceny poprawności wykonanego badania - prosta wizualizacja poprawności dawki ekspozycji za pomocą ikony o 3 różnych barwach w zależności od poprawności dawki	nie dotyczy
96	Sterowanie blendami kolimatora za pomocą pilota lub za pomocą ekranu dotykowego	nie dotyczy
97	Czas wyświetlenia na monitorze obrazu nieprzetworzonego od zakończenia akwizycji ≤ 5 s	nie dotyczy
98	Regulacja jasności i kontrastu obrazów, wstawianie oznaczeń stron i dowolnych tekstów	nie dotyczy
99	Narzędzie pozwalające za pomocą jednego kliknięcia na punkt w obrazie na automatyczne dostosowanie obszaru zainteresowania ROI przez automatyczne ustawianie jasności i kontrastu; obszar zainteresowania ROI zwizualizowany kolorem na całym obrazie (wizualizacja ROI kolorem włączana/wyłączna jednym kliknięciem)	Tak- 10 pkt, / Nie- 0 pkt
100	Programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw i możliwością tworzenia nowych programów przez użytkownika ≥ 1000	nie dotyczy
101	Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, DICOM Storage Commitment, Q/R Radiography, DICOM Dose SR format	nie dotyczy
102	Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów i ich eksportowania na dysk usb	nie dotyczy
103	Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu rtg do 24 godz. od zgłoszenia.	nie dotyczy
104	Oprogramowanie pediatryczne z podziałem na min. 4 grupy wiekowe lub wagowe	nie dotyczy
105	Przenoszenie obrazów z jednej wybranej projekcji do drugiej oraz z jednego pacjenta do drugiego wraz z automatyczną obróbką danych pod kątem projekcji i anatomii docelowej	nie dotyczy
106	Automatyczne wybieranie badań na podstawie procedury serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji powiązań przez użytkownika	nie dotyczy
107	Możliwość samodzielnej zmiany przez zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS	nie dotyczy
Urządzenia dodatkowe i inne wymagania
108	Wykonanie wymaganych testów odbiorczych (akceptacyjnych) i specjalistycznych	nie dotyczy
109	Szkolenie obsługi w siedzibie Zamawiającego min. 2 dni po 6 godzin w uzgodnionym terminie oraz kolejne na życzenie Zamawiającego w okresie do roku od uruchomienia.	nie dotyczy
110	Podłączenie aparatu do systemu PACS i RIS Zamawiającego	nie dotyczy
111	Osłona radiologiczna dla pacjenta i personelu wykonana z lekkiego bezołowiowego materiału: 3x jednostronny fartuch rtg- ochrona 0,50mmPb przód; 2x półfartuch ochronny rtg-ochrona 0,50mm Pb przód; 2x ochrona na tarczycę – ochrona 0,50 mm Pb przód; 2x wieszak na fartuchy	nie dotyczy
112	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych w okresie gwarancji (rozumiane, jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze] ≤ 48 godz.	nie dotyczy
113	Czas na usunięcie awarii (rozumiane, jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [dni robocze] ≤ 5 dni	nie dotyczy
114	Okres dostępności części zamiennych min. 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji	nie dotyczy
115	Możliwość zgłaszania awarii: telefon, email	nie dotyczy
116	W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji).	nie dotyczy

Ilekroć wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie (niepunktowany)

	Tabela B– Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwa i producent oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.

	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	cena jednostkowa netto	wartośc netto	VAT w %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E = CxD	F	G=E+F
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	zestaw	1