ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI

# RESPIRATOR STACJONARNO- TRANSPORTOWY– 4 SZT.

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |
| --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać. | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
|  | Respirator do długotrwałej wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia powietrzem z otoczenia oraz z dodatkiem tlenu, a także do transportu wewnątrzszpitalnego | TAK |  |  |
|  | Respirator dla pacjentów o objętości oddechowej od 100 ml | TAK |  |  |
|  | Respirator do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji kontrolowanej i wspomaganej | TAK |  |  |
|  | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz wraz z zasilaniem awaryjnym na min. 60 min. pracy | TAK |  |  |
|  | Możliwość zasilania tlenem z instalacji gazowej w zakresie min. 2,7 do 6,0 bar | TAK |  |  |
|  | Wyposażony we własne, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego (kompresor, turbina, tłok) | TAK |  |  |
|  | Przepływ O2 regulowany w zakresie min.0-120 l/min | TAK |  |  |
|  | Cicha praca respiratora – do 40 dB (podczas standardowej wentylacji) | TAK |  |  |
|  | Waga respiratora z wbudowaną turbiną lub kompresorem maks. 16,0 KG | TAK Waga 16 kg – 0 pkt. Waga poniżej 16 kg – 5 pkt. |  |  |
|  | Respirator zamontowany na podstawie jezdnej wraz z uchwytem na butlę O2 | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy min. 12 CM | 12 CM– 0 pkt. powyżej 12 CM – 5 pkt. |  |  |
| Typy i tryby wentylacji |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV. | TAK |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z możliwością ustawienia gwarantowanej objętości oddechu (VG). | TAK |  |  |
|  | SIMV –VCV Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona z oddechami wymuszonymi objętościowo kontrolowanymi. | TAK |  |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP. | TAK |  |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo – kontrolowana PCV. | TAK |  |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BiLevel. | TAK |  |  |
|  | Wentylacja objętościowo kontrolowana VCV. | TAK |  |  |
|  | Wentylacja przy bezdechu uruchamiana automatycznie. | TAK |  |  |
| Parametry regulowane |
|  | Częstość oddechów w zakresie min. 6 - 50 1/min. | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu przy wentylacji objętościowo kontrolowanej w zakresie min 100 - 2000 ml. | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 10 - 40 mbar. | TAK |  |  |
|  | Regulacja stężenia O2 w zakresie 21-100% | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 4 - 20 cm H2O | TAK |  |  |
|  | Czas wdechu w zakresie min. 0,3 -5 sek. | 0, 3 - 5 sek. – 0 pkt. szerszy zakres niż 0,3 – 5 sek – 5 pkt. |  |  |
|  | Wspomaganie ciśnieniowe regulowane w zakresie min. 0-35 mbar | TAK |  |  |
|  | Czas wzrostu ciśnienia regulowany w zakresie min. 0,1 do 2 sek. | TAK |  |  |
|  | Minimum dwa poziomy czułości triggera oddechowego. | TAK |  |  |
| Parametry monitorowane |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji. | TAK |  |  |
|  | Rzeczywista całkowita częstość oddychania. | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. | TAK |  |  |
|  | Całkowita wentylacja minutowa. | TAK |  |  |
|  | Wentylacja minutowa przecieku, objętość przecieku lub udział procentowy przecieku. | TAK |  |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe. | TAK |  |  |
|  | Średnie ciśnienie cyklu oddechowego. | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP. | TAK |  |  |
| Prezentacja graficzna |
|  | Prezentacja na kolorowym ekranie cyfrowych wartości parametrów monitorowanych przez respirator. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja na kolorowym ekranie respiratora krzywych oddechowych: | TAK |  |  |
|  | 1) ciśnienie w funkcji czasu | TAK |  |  |
|  | 2) przepływ w funkcji czasu | TAK |  |  |
| Alarmy |
|  | Zbyt wysokiej i zbyt niskiej objętości minutowej. | TAK |  |  |
|  | Zbyt wysokiej częstości oddechów – tachypnoe. | TAK |  |  |
|  | Bezdechu z regulowanym czasem bezdechu. | TAK |  |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu. | TAK |  |  |
|  | Rozłączenia układu oddechowego z regulowanym dopuszczalnym czasem rozłączenia. | TAK |  |  |
|  | Regulowana głośność alarmów | TAK |  |  |
| Inne |
|  | Zabezpieczenie ustawionych parametrów przed przypadkową zmianą przez pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Możliwość współpracy z drenami jedno- i wielorazowymi; w zestawie: 25 szt. drenów dla pacjentów zaintubowanych + 25 szt. drenów jednorazowych dla pacjentów niezaintubowanych | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do zamontowania respiratora na szynie o przekroju 10 x 25 mm lub rurze (przedstawić zdjęcie oferowanego rozwiązania) | TAK |  |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem PDMS co najmniej dla firm Philips, Draeger, GE, IOWTEC, IMDSOFT, CAPSULETECH, EPIC przystosowanie do sys. PDMS | TAK |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)