## Pakiet_11
Zamawiający
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Nr pozycji	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa netto	Wartość Netto	Wartość brutto	Stawka VAT	Nazwa handlowa, nr katalogowy	Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pakiet 11
1	Endoproteza całkowita, anatomiczna stawu kolanowego. Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu składająca się z komponentu udowego, komponentu piszczelowego i wkładki; w opcji komponent rzepki, trzpień przedłużający. System w wersji bez zachowania więzadeł krzyżowych PS (tylnostabilizowana) i z zachowaniem więzadeł krzyżowych w opcji CR i KR. W skład kompletu wchodzi:część piszczelowa cementowana, wykonana ze stopu tytanu, w 10 rozmiarach, blokowana polietylenowym korkiem lub trzpieniem 20, 40, 60mm.,część udowa (prawa, lewa) po 10 rozmiarów dla każdej strony, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego w wersji KR, CR i PS, cementowana, wkładki polietylenowe o grubościach: 10, 11, 12, 14, 16, 20 mm; w wersji fiksowanej - KR, CR, PS ; w wersji KR wkładki anatomiczne odpowiednio dla prawego i lewego komponentu udowego. Instrumentarium musi zawierać balanser dynamiczny.
2	Komponent udowy KR, CR lub PS	szt.	20		-00 zł	-00 zł	8%
3	Komponent piszczelowy	szt.	20		-00 zł	-00 zł	8%
4	Wkładka piszczelowa KR ( lewa, prawa ), CR lub PS	szt.	25		-00 zł	-00 zł	8%
5	Trzpień 20, 40 LUB 60MM.	szt.	5		-00 zł	-00 zł	8%
6	Pegi	szt.	50		-00 zł	-00 zł	8%
7	Ostrza do napędu	szt.	20		-00 zł	-00 zł	8%
8	Spacer biodrowy komplet : forma spacera, 3x cement o niskiej gęstości, 1x cement o średniej gęstości, strzykawka	szt.	5		-00 zł	-00 zł	8%
9	Formy do wykonania spacer'a stawu biodrowego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewy trzpienia i głowy stawu biodrowego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gestości; zestaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacnaijacym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; Możliwosć uzyskania odlewu trzpienia w 3 średnicach (10-13-15mm), 3 długościach (140-170-210mm) oraz w 4 średnicach głów (48-51-56-60mm) czyli łącznie aż 36 kombinacji.	szt.	1		-00 zł	-00 zł	8%
10	Cement kostny PMMA niskiej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacj / Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni	szt.	20		-00 zł	-00 zł	8%
11	Cement kostny PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni	szt.	10		-00 zł	-00 zł	8%
12	Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny	szt.	5		-00 zł	-00 zł	8%
13	Spacer ramienny komplet : forma spacera , 2x cement o niskiej gęstości , 1x cement o średniej gęstości , strzykawka	szt.	5		-00 zł	-00 zł	8%
14	Formy do wykonania spacer'a stawu ramiennego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewy trzpienia i głowy stawu ramiennego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gestości; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacnaijacym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; Możliwosć uzyskania odlewu trzpienia w 4 średnicach (8-10-12-14mm), 9 długościach (90-100-110-120-130-140-150-160-170mm) oraz w 2 średnicach głów (42 i 48mm) czyli łącznie aż 46 kombinacji. Do wykonania spacera cement o niskiej gęstości 2x 40 g	szt.	5		-00 zł	-00 zł	8%
15	Cement kostny PMMA niskiej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacj / Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni	szt.	10		-00 zł	-00 zł	8%
16	Cement kostny PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni	szt.	5		-00 zł	-00 zł	8%
17	Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny	szt.	5		-00 zł	-00 zł	8%
18	Spacer kolanowy komplet : forma spacera, , 3x cement o niskiej gęstości , 1x cement o średniej gęstości , strzykawka , młynek	szt.	10		-00 zł	-00 zł	8%
19	Formy do wykonania spacer'a stawu kolanowego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewy elementu udowego i piszczelowego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gestości; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą o; Możliwosć uzyskania odlewu elemenu udowego w 3 rozmiarach (60-70-80mm szerokości) oraz piszczelowego w 3 wysokościach (12-16-20mm).	szt.	10		-00 zł	-00 zł	8%
20	Cement kostny PMMA niskiej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacj / Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni	szt.	30		-00 zł	-00 zł	8%
21	Cement kostny PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni	szt.	10		-00 zł	-00 zł	8%
22	Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny	szt.	10		-00 zł	-00 zł	8%
23	Mieszalnik próżniowy w postaci młynka, maksymalna pojemność 180g cementu, zawiera filtr węglowy zatrzymujący opary polimeryzującego cementu	szt.	10		-00 zł	-00 zł	8%
Łącznie:					-00 zł	-00 zł