## Pakiet nr 1
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/P/16/24
Pakiet nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Chłodnia do odczynników oraz przechowywania krwi |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2024
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Punktacja |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE - podać - należy podać czy spełnia się wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Obieg powietrza: wymuszony | TAK
2 | - pojemność komory: min 400 l - pojemność użytkowa komory: min 324 l | TAK - podać
3 | - drzwi: szklane lub podwójne | TAK - podać
4 | zakres temperatury pracy: 0...+15 C - sterownik mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD - materiał komory: wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18 (DIN 1.4301) - materiał obudowy: obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawką grafitową - wymiary zewnętrzne (szer/wys/gł): 620/1910/650 mm - wymiary komory (szer/wys/gł): 480/1660/420 mm - maksymalne obciążenie półki: 10 kg - maksymalne obciążenie urządzenia: 60 kg - moc znamionowa: 350 W - waga : 90 kg - regulacja temperatury: co 0,1 C - zabezpieczenie:klasy 3.2 zgodnie z DIN 12885 - zasilanie 50Hz: 230 V - ilość półek standard/max:4//10 | TAK - podać
5 | duży (7"), czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy - wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy (100 segmetów) - podgląd danych pomiarowych w postaci tabeli i wykresu - sygnalizacja wizualna i dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury - funkcja Administratora umożliwiająca zarządzanie kontami Użytkowników - kontrola dostępu przez logowanie zabezpieczone hasłem - pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów - możliwość obsługi w rękawiczkach lateksowych - rejestr zdarzeń z obsługą notatki Użytkownika - Alarm szybka wizualna informacja o stanie urządzenia - użytkownik może zapisywać notatkę (50 znaków) w pamięci sterownika - szybka zmiana parametrów: temperatura, wilgotność, czas, stopień - otwarcia kominka wentylacyjnego i praca wentylatora | TAK - podać
6 | Możliwość tworzenia użytkowników i przypisywania im uprawnień i haseł - pamięć min 40 programów Użytkownika - pamięć danych pomiarowych (10 000 danych dla każdego Użytkownika), z możliwością wyświetlania na panelu bądź na monitorze komputera w formie tabeli lub wykresu - zapisywanie danych pomiarowych na zewnętrznej pamięci przez port USB - rejestr zdarzeń | TAK - podać
7 | Pozostałe informacje: - dotykowy, kolorowy wyświetlacz graficzny (obsługa komfortowa - jak obsługa smartfona) - 4 półki druciane INOX, regulowane położenie prowadnic - otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f=30 mm - pamięć wyników pomiarowych - zamknięcie na klucz - sygnalizacja otwartych drzwi - oświetlenie wewnętrzne LED - gniazdo USB (dla dysku zewnętrzego) - możliwość podłączenia do sieci Ethernet (w zestawie kabel Ethernet) - sterowanie urządzeniem z poziomu komputera - profile czasowo-temperaturowe w każdym programie | TAK
8 | - komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB, WiFi | TAK/ NIE Podać |  | Kryterium oceny ofert: TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. PODAĆ
9 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK- podać |  | do 24 miesięcy- 0 pkt. do 36 miesięcy- 20 pkt.
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 2
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/P/16/24
Pakiet nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Fabrycznie nowe stanowisko do resuscytacji noworodka z promiennikiem |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2024- gwarancja minimum 24 miesiące podać:….........................
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Punktacja |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE - podać - należy podać czy spełnia się wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Głowica grzewcza z promiennikiem promieniowania podczerwonego z parabolicznym reflektorem Dopuszczono: głowica grzewcza z promiennikiem ceramicznym zapewniającym równomierne nagrzewanie powierchni materacyka z mocą grzewczą w zkresie 0- 600W. Możliwość odchylenia promiennika w obie strony umożliwiające wykonanie zdjecia RTG | TAK -podać
2 | System kontroli i regulacji temperatury : wstępne podgrzewanie, tryb ręczny, tryb dziecka, funkcja kangurowania Dopuszczono: System kontroli i regulacji temperatury : wstępne podgrzewanie, tryb ręczny, tryb dziecka, bez funkcja kangurowania | TAK- podać
3 | Panel sterowania wyposażony w ekran LCD min 10,4” dotykowy Dopuszczono: ekran LCD 8 cali. | TAK-podać
4 | Automatyczna regulacja jasności ekranu oraz tryb nocny | TAK
5 | Funkcja czasowa APGAR oraz CPR Dopuszczono: Funkcja czasowa APGAR | TAK-podać
6 | Wyposażony w system alarmowy min. alarm zasilania, błąd systemowy, uszkodzenia promiennika, przekroczenie ustawionych zakresów temperatury oraz granic alarmowych innych monitorowanych parametrów | TAK-podać
7 | Bezdotykowe kasowanie alarmów | TAK
8 | Stolik z materacykiem dla noworodka oraz otwieranymi ściankami z możliwością demontażu. | TAK
9 | Inkubator otwarty (stanowisko do resuscytacji) o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. | TAK
10 | Elektryczna regulacja wysokości leża za pomocą dwóch przycisków nożnych z obydwu stron Dopuszczono: regulacja kąta nachylenie stanowiska odbywała się za pomocą jednego przycisku | TAK- podać
11 | Podstawa na czterech kółkach z hamulcami | TAK
12 | Stanowisko wyposażone w resuscytator, mieszalnik AIR-O2, oraz niskociśnieniowy ssak | TAK
13 | Stanowisko wyposażone w minimum: półkę, szufladę oraz jedną pionową szynę do montażu wyposażenia | TAK
14 | Wbudowana waga noworodka | TAK
15 | Wymiary minimum: 1200x840x1650-1800 mm Dopuszczono: 1. Stanowisko o wymiarach min.: 1150mm x630mm x 1820 mm z zakresem regulacji łóżeczka 90-110 cm 2. wymiary urządzenia opuszczonego wynosiły 119cm x 64cm x 180 cm, wymiar urządzenia 100cm x 62 cm x 201cm | TAK-podać
16 | Monitorowanie SpO2 - Massimo | TAK/ NIE Podać |  | TAK- 20 pkt. NIE- 0 pkt.
17 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie EKG, NIBP, Hemoglobiny,CO2 ( istnieje w dniu składania oferty) | TAK
18 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK- podać |  | do 24 miesięcy- 0 pkt. do 36 miesięcy- 20 pkt.
WARIANT DOPUSZCZENIA NA ZASADZIE RÓWNOWAŻNOŚCI ZGODNIE Z ODPOWIEDZIĄ Z POZYCJI NR 24 WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ- WYPEŁNIĆ JEŚLI DOTYCZY:
1 | Inkubator otwarty (stanowisko do resuscytacji) o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. | TAK
2 | Min. dwa koła wyposażone w hamulce | TAK
3 | Zasilanie 230 V | TAK
4 | Moduł podnośnika elektrycznego realizujący płynną regulację położenia materacyka względem poziomu podłogi | TAK
5 | Kolorowy wyświetlacz (ekran) na panelu sterującym, typu LCD do prezentacji parametrów nastawianych i monitorowanych z wyświetlanym tekstem w języku polskim. Obrazowanie przebiegów krzywych. | TAK
6 | Przycisk pomocy z wyświetlaniem na ekranie inkubatora informacjami na temat alarmów, funkcjonalności inkubatora, informacji o urządzeniu. | TAK
7 | Menu aparatu w j. polskim | TAK
8 | Płynna regulacja kata nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie min. +/-12°. | TAK
9 | Poziomica wskazująca pozycję leża | TAK
10 | Prowadnice lub szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania. Kaseta wysuwana po obu stronach inkubatora. | TAK
11 | Znacznik położenia kasety na stoliku i szufladzie | TAK
12 | Wyciszanie alarmów w sposób bezdotykowy, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu, zapobiegający w ten sposób kontaktowi personelu z częścią niesterylną urządzenia oraz ułatwiający obsługę urządzenia podczas wykonywania procedur medycznych. | TAK
13 | Możliwość włączenia/ wyłączenia wyciszenia alarmów w sposób bezdotykowy | TAK
14 | Alarmy akustyczne i optyczne | TAK
15 | Promiennik grzejny, z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego. Zakres regulacji mocy grzania (0÷100)%, moc min. 300W | TAK
16 | Konstrukcja promiennika bez możliwości odsuwania/odchylania czy blokowania, usytuowana pod kontem po stronie panelu sterującego (nie zawieszona równolegle nad leżem pacjenta), zapewniająca komfort przy pracy personelu przy wykonywaniu procedur intensywnych przy noworodku oraz zapewniająca równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka | TAK
17 | Lampa zabiegowa wbudowana umożliwiająca podświetlanie wybranego obszaru pacjenta stanowiąca integralną część urządzenia, min. 2000 lux, bez konieczności dołączania jej do szyny akcesoryjnej urządzenia (rozbudowy stanowiska zwiększającego jego gabaryty) | TAK
18 | Opuszczane, przezierne ścianki boczne inkubatora | TAK
19 | Układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie min. od 35 do 37 °C | TAK
20 | Manualna regulacja temperatury | TAK
21 | Zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta w zakresie min. od 34 do 40 °C z dokładnością czujnika ±0,1 °C | TAK
22 | Trendy w postaci krzywych, zapamiętywane i prezentowane na ekranie wyświetlacza: temperatura nastawiona, moc grzewcza, temperatura noworodka | TAK
23 | Stanowisko wyposażone w stoper APGAR wyświetlający upływający czas (po 1, 5, 10 minutach) oraz okresowo dźwięk przypominający o ocenie punktacji APGAR noworodka. Możliwość wł/wył. tej funkcji | TAK
24 | Wbudowany w panel główny moduł do resuscytacji składający się z manometrów, przepływomierzy oraz mieszalnika. Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika wbudowanego w panel główny. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 30 cmH2O (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze). Regulowany PIP oraz PEEP. | TAK
25 | Ssak z regulacją siły ssania oraz manometrem wbudowany w główny panel sterujący inkubatora otwartego | TAK
26 | Wbudowane w stanowisko gniazdo do podłączenia czujnika saturacji w technologii typu Masimo | TAK/ NIE Podać |  | TAK- 20 pkt. NIE- 0 pkt.
27 | Możliwość wyboru na etapie konfiguracji sprzętu technologii saturacji spośród Masimo lub Nellcor | TAK
28 | Funkcja wyświetlania krzywej pletyzmograficznej. | TAK/ NIE Podać |  | TAK- 20 pkt. NIE- 0 pkt.
29 | Możliwość rozbudowy o wbudowany w stanowisko pomiar częstości rytmu serca z EKG oraz wyświetlaniem krzywej EKG. Dołączyć przewód do podłączenia elektrod – 1 szt. Pomiar HR, niezależny od pomiaru z czujnika saturacji. | TAK
30 | Możliwość rozbudowy o pomiar tętna uzyskany z pomiaru EKG w przeciągu < 7s | TAK
31 | Uchwyt od frontu i tyłu inkubatora otwartego, ułatwiający jego transport | TAK
32 | Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci oraz okresowo w trakcie pracy inkubatora, w celu ciągłej kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia | TAK
33 | Min. 2 dodatkowe gniazda elektryczne wbudowane fabrycznie w inkubator umożliwiające podłączenie innego sprzętu | TAK
34 | System szuflad-pojemników o obciążeniu min. 6,5kg | TAK
35 | Szuflada wysuwana na obie strony inkubatora prawa i lewą | TAK
36 | Szyna do mocowania dodatkowych akcesoriów, stanowiąca integralną część panelu głównego | TAK
37 | Czujniki wielorazowe do pomiaru temperatury- 2szt/stanowisko. | TAK
38 | Wbudowana waga od min 300 g do 8kg | TAK
39 | Obrazkowa instrukcja procesu ważenia na ekranie inkubatora | TAK
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 3
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/P/16/24
Pakiet nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Defibrylator transportowy - przenośny |  | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0
2 | Akcesoria |  | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy 2024r., gwarancja minimum 24 miesiące
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE- należy wpisać odpowiednie dot. kryterium oceny
ZASILANIE
1 | Akumulatorowe | TAK
2 | Akumulatory: minimum 2 w zestawie. Czas pracy z jednego akumulatora (przy monitorowaniu) min. 3 godz. | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
3 | Ładowarka akumulatorów minimum dwustanowiskowa z możliwością montażu w przedziale medycznym ambulansu. Możliwość ładowania akumulatorów z AC 230V lub DC 12V | TAK
4 | Waga monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | TAK
EKG
1 | Zakres wzmocnienie sygnału ekg min. od 0,25-4cm/Mv, min. 8 poziomów | TAK
2 | Ilość kanałów ekg: min. 12 | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
3 | Interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta i płci | TAK
SpO2
1 | Zakres pomiaru min. 50 -100% | TAK
2 | Czujniki SpO2 wielorazowego użytku typu klips na palec dla dorosłych i dla dzieci | TAK
NIBP POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ
1 | Zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg | TAK
2 | Tryb ręczny i automatyczny | TAK
3 | Metoda pomiaru: oscylometryczna | TAK
4 | EtCO2 Pomiar stężenia CO2 w powietrzu wydychanym | TAK
5 | Zakres pomiaru EtCO2 0-99 mmHg | TAK
DEFIBRYLACJA
1 | Łyżki twarde defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci | TAK
2 | Defibrylacja ręczna | TAK
3 | Defibrylacja półautomatyczna AED | TAK
4 | Dostarczana energia w zakresie min. 5 – 360 J | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
5 | Możliwość manualnego wyboru poziomu energii zewnętrznej – min. 25 poziomów | TAK
6 | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK
7 | Kardiowersja | TAK
STYMULACJA PRZESKÓRNA SERCA
1 | Tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | TAK
2 | Zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / minutę | TAK
3 | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -180 mA Dopuszczono: Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących od 0 do 150 mA | TAK-podać
\
1 | Przekątna ekranu > 8 cala | TAK
2 | Kolorowy LCD TFT | TAK
3 | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK
REANIMACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA
1 | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | TAK
2 | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | TAK
DRUKARKA
1 | Szerokość papieru min. 90 mm | TAK
2 | Ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3 | TAK
3 | Prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek.) | TAK
INNE WYMAGANIA
1 | Możliwość archiwizacji wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK
2 | Możliwość transmitowania zapisu ekg i innych danych medycznych z defibrylatora do wszystkich stacji odbiorczych w województwie lubuskim. | TAK
3 | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | TAK
4 | Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 | TAK
5 | Impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne | TAK
6 | Modem teletransmisji danych 4G / 5G | TAK
7 | 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
8 | Pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych realizowanych u Zamawiającego w okresie gwarancji przez okres 24 miesiące | TAK - podać
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 4
dodatek nr 2 do SWZ w postępowawniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Dostawa przedmiotu zamówienia dotowana z Funduszu Medycznego na finansowanie realizacji inwestycji pn.: ""Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego"" Nr sprawy: ZP/P/16/24
Pakiet nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Narzędzia Chirurgiczne (laparoskopowe) |  | kpl. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, kompletny nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy min. 2024 2023r.,
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Punktacja |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE - podać - należy podać czy spełnia się wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Kleszcze laparoskopowe typu KELLY, długość bransz 22 mm, obie ruchome, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt. | TAK- podać
2 | Kleszcze laparoskopowe, chwytne, bransze o długości 24mm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, z zapinką, średnica 5mm, długość robocza 36cm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt. | TAK- podać
3 | Kleszcze laparoskopowe, chwytające, atraumatyczne, monopolarne o długości bransz 28 mm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt. | TAK- podać
4 | Nożyczki laparoskopowe, ostrza zakrzywione, ząbkowane, długość bransz 15-20 mm, dwie bransze ruchome, śred. 5mm, izolowane, uchwyt z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 36cm, obrotowe, autoklawowalne – 2 szt | TAK- podać
5 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, średnica 10 mm, długość 31–32 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w min.: oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX z zakodowanym numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki – 1 szt | TAK- podać
6 | Kleszcze laparoskopowe, chwytające, atraumatyczne, bransze o długości 37mm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, z zapinką, śred. 5mm, długość robocza 36cm, jedna bransza ruchoma, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt. | TAK- podać
7 | Rurka ssąco-płucząca z otworami bocznymi, powierzchnia antyodblaskowa, obrotowy zawór dwudrożny, średnica 5mm, długość robocza 36 cm, z adapterem, autoklawowalna – 2 szt. | TAK- podać
8 | Uchwyt narzędzi laparoskopowych, kompatybilny z oferowanymi wkładami roboczymi oraz tubusami, plastikowy, z zapinką zwalnianą, monopolarny, szerokie pierścienie na palce – 2 szt. Tubus typu ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, średnica 5 mm, długość 36 cm – 2 szt. | TAK- podać
9 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK- podać |  | do 24 miesięcy- 0 pkt. do 36 miesięcy- 20 pkt.
Łączna wartość pakietu | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy