Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 70/2021/TP/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Cieplarka laboratoryjna.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | • Wymuszony obieg powietrza • Układ chłodząco-grzejący • Wyświetlacz LCD • Dokładność temperatury do 0,1° C • Możliwość konfiguracji • Okresowe uruchamianie automatycznego rozmrażania • Możliwość pracy ciągłej bądź czasowej • Alarmy dźwiękowe otwartych drzwi komory, zaniku napięcia, • Możliwość zatrzymywania, zapętlania, wyłączania urządzenia, utrzymywania ostatniej temperatury do momentu wyłączenia przez użytkownika • Możliwość zapamiętania minimum 5 predefiniowanych programów • Każdy program może się składać z minimum 8 kroków, z niezależnie nastawianymi parametrami czasu, temp., prędkości wentylatora oraz sterowanie oświetleniem • Poj. minimum 600 l • Zakres temp. od +3 oC do +40oC Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2. pH metr z zestawem elektrod.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zakres pH: 0,00÷14,00 Zakres temp: -50,0°C ÷ +200°C Rozdzielczość: pH: 0,01 pH Temp.: 0,1oC Dokładność: ±0,01 pH ±0,1 °C Kompensacja temperatury:-5 ÷ 110 °C Impedancja wejściowa: >1012Ω Zasilanie: akumulatory 2 x AA 1,2 V, zasilacz USB 5 V / 1000 mA Elektroda do ciał stałych m.in do mięsa, serów twardych itp.: Zakres pomiarowy: 0 ÷ 14 pH Zakres temperatury: 0 ÷ 60 °C (krótkotrwale70 °C) Punkt zerowy: 7 ±0,5 pH Impedancja: 100 do 200 MΩ (w 25 °C) Elektroda odniesienia: Ag / AgCl Elektrolit: żel, nasycony KCl Typ łącznika / membrana: ceramiczny / szklana Średnica wąskiej części: 6,0 mm Średnica szerokiej części : około 12,0 mm Długość: minimum 110 mm Obudowa: nóż ze stali nierdzewnej Elektroda umożliwiająca umożliwia pomiary pH dla cieczy i ciał półpłynnych: Zakres pH: 0 ÷ 14 pH Punkt zerowy elektrody: 7,0 ±0,4 pH Zakres temperatury: 0 ÷ 100 °C Membrana: szklana, stożkowa Typ elektrody: podwójny łącznik Elektrolit: stężony 3M KCl Impedancja < 120 MΩ (25°C) Średnica korpusu: około 12,0 mm Długość elektrody bez oprawki: min 130 mm Minimalna głębokość zanurzenia: nie więcej niż 25 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: minimum 95 mm Materiał korpusu i tulejki: kynar Długość kabla minimum . 1 m |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 3. Waga analityczna.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Maksymalna nośność: 220 g Odczyt: 0,0001 g Dokładność odczytu (legalizowana) 0,001g Rozmiar szalki: minimum 90 mm Osłona przeciwwiatrowa: w zestawie Komunikacja: RS232; USB Osłona ochronna w zestawie Zalegalizowana OIML Minimalna Naważka (USP, 0.1%, typowa):200 mg Konstrukcja szalki: stal nierdzewna Zasilanie AC Adapter (Included) Czas stabilizacji: 3 s Zakres tary: w całym zakresie ważenia Jednostki miary: karat; gram; miligram Środowisko pracy:10°C – 30°C, 80%RH Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 4. Waga precyzyjna.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Maksymalna nośność: 5200 g Odczyt: 0,01 g Dokładność odczytu (legalizowana) 0,1g Rozmiar szalki: minimum 180 mm Osłona przeciwwiatrowa: w zestawie Komunikacja: RS232; USB Osłona ochronna w zestawie Zalegalizowana OIML Minimalna Naważka (USP, 0.1%, typowa):20 g Konstrukcja szalki: stal nierdzewna Zasilanie AC Adapter (Included) Czas stabilizacji: 1 s Zakres tary: w całym zakresie ważenia Jednostki miary: karat; gram; miligram Środowisko pracy:10°C – 30°C, 80%RH Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 5. Akcesoria oraz urządzenie umożliwiające ekstrakcję, mieszanie i inkubację próbki z możliwością jej podgrzania lub chłodzenia.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Akcesoria oraz urządzenie umożliwiające ekstrakcję, mieszanie i inkubację próbki z możliwością jej podgrzania lub chłodzenia Parametry urządzenia Amplituda: 3 mm Promień mieszania i worteksowania: co najmniej 1,5 mm Prędkość mieszania dla probówek do 2 mL i płytek 96 dołkowych: od 300 do nie mniej niż 3000 rpm Prędkość mieszania dla probówek do 15/50 mL: od 300 do nie mniej niż 1000 rpm Temperatura podgrzania próbki 15-100°C Dokładność nastawu temperatury nie niższa niż: 0.5°C dla 20°C - 45°C oraz 1°C poniżej 20°C i powyżej 45°C Rozdzielczość nastawy: 1°C Temperatura grzania: nie niższa niż 6°C Temperatura chłodzenia do min. 15°C poniżej temperatury otoczenia Możliwość ustawienia co najmniej 20 programów Akcesoria: Pokrywa termiczna zabezpieczająca przed odkładaniem się kondensatu na wieczku probówek 1.5 mL i 2 mL Blok grzejny na 24 probówki reakcyjne o pojemności 2 mL Blok grzejny na 8 probówek stożkowych o pojemności 15 mL Blok grzejny na 4 probówki stożkowe o pojemności 50 mL okres gwarancji: nie krótszy niż 24 miesiące |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 6. Łaźnia wodna jednokomorowa.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Łaźnia wodna jednokomorowa: Głębokość wanny: 200mm. Wymiary wanny DxSxG w mm: 240x138x200 ±20mm Wymiary zewnętrzne DxSxG w mm: 268x165x265 ±20mm Pojemność całkowita: 5 L Zakres pracy w st. C: od +5,0 powyżej temp. otoczenia do 105,0 Pobór mocy: 500W Stabilność temperatury: +/- 0,6 st. C Rozdzielczość 0,1 st. C Wyświetlacz 4 cyfry LED Perforowana osłonka grzałki Spust wody. Nierdzewna tłoczona wanna Nierdzewna pokrywa dwuspadowa. Perforowany wkład z naciągiem sprężynowym. Statywy na probówki: średnica otworów probówki 18mm Platforma pod uchwyty kolb stożkowych typu erlenmeyera Zestaw uchwytów do kolb stożkowych o pojemnościach: 100 i 200 ml Zestaw krążków redukcyjnych Instrukcja obsługi w oryginale oraz tłumaczenie na język polski. Gwarancja na co najmniej 24 miesiące. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski Dostawa, instalacja, pierwsze uruchomienie i pełne szkolenie z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 7. pH metr.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | pH-metr: Metoda pomiaru: pH, stężenie jonów, mV, temperatura Zakres pomiaru: pH -2,00 do 20,00; mV -2000,00 do 2000,00; Stężenie jonów i jednostki: 1,00E-9˜9,99E+9 mg/L, g/L, mol/L, mmol/L; temperatura MTC: -5,0 – 135,0°C ATC: -5,0 – 130,0°C Rozdzielczość: pH 0,1/0,01/0,001; mV 0,01/0,1/1; stężenie jonów 0,1/0,01/0,001; temperatura 0,1°C Dokładność: pH I:±0,002pH, pH II:±0,005pH:; mV ±0,1; stężenie jonów CI: ±0,3%, CII: ±0,5%,; temperatura ±0,1°C Kalibracja: 5 punktów Metody pomiaru: bezpośredni pomiar, dodanie próbki, standardowe dodanie, metoda grana Baza danych: 2000 group Interfejs: RS232, USB, opcjonalnie drukarka Wyświetlacz: 5 calowy ekran dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD, rozdzielczość 800x480 Wyjście elektrody: BNC Wejście temperatury: NTC 30kΩ Inne: GLP mode Waga: 0,5 do 1 kg Wymiary: 24cmx18cmx8cm ±1cm W zestawie: - elektroda pH do pomiaru małych objętości (zakres pH od 0 do 14, wejście BNC) - elektroda jonoselektywna Fluorkowa F- (elektroda kombinowana, zakres pH od 5 do 7) - zewnętrzna czujka temperatury, - statyw z uchwytem na elektrody i sensory, - certyfikowany bufor pH 4,00, pH 7,00 i pH 10, - instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja co najmniej 24 miesiące. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski. Dostawa, instalacja, pierwsze uruchomienie i pełne szkolenie z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 8. Pionowa zamrażarka niskotemperaturowa do -86 st. C.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Pionowa zamrażarka niskotemperaturowa do -86 st. C Kaskadowy system chłodzenia bazujący na czynniku bezfreonowym. Zakres regulacji temperatury od -50°C do -86°C Zakres temperatury otoczenia do +15°C do +32°C Pojemność przynajmniej 360 l. Wymiary wewnętrzne przynajmniej: 450 x 620 x 1300mm (s. x g. x w.) Maksymalne wymiary zewnętrzne po zainstalowaniu: 810 x 950 x 1980mm (s. x g. x w.) Wyświetlacz LCD i 4-segmentowy wyświetlacz LED. Jednoczesne wskazanie temperatury zadanej, temperatury w zamrażarce oraz temperatury otoczenia. Awaryjne zasilanie sterownika. Interfejs USB do pobrania danych do pamięci flash zlokalizowany na froncie urządzenia. Rejestracja przynajmniej 20 zdarzeń przechowywany w pamięci nieulotnej. Archiwizacja danych parametrów pracy (2 MB) przechowywanie do 3 miesięcy w interwalach 2 minutowych z możliwością rozszerzenia do 4MB. Wykrywanie i stabilizacja napięcia AC. Wybór napięcia i wybór częstotliwości AC. Kontrola pracy kompresorów i wentylatora. Urządzenie na własnych kółkach wraz z nóżkami umożliwiającymi wypoziomowanie zamrażarki. Port o średnicy 25mm umożliwiający pomiar referencyjny. Izolacja piankowa o grubości przynajmniej 125mm (za wyjątkiem drzwi głównych). Główne drzwi z izolacją piankową o grubości przynajmniej 114mm. Potrójna uszczelka drzwi głównych podgrzewana poprzez odzysk ciepła z kompresora. Podgrzewany port wyrównujący ciśnienie. Uchwyt do otwierania drzwi głównych z wbudowanym zamkiem. Półki ze stali nierdzewnej przynajmniej klasy 304 z regulacją wysokości położenia w zamrażarce. Maksymalne obciążenie zamrażarki przynajmniej 50kg. Możliwość umieszczenia pudełek o wysokości 2” – przynajmniej 240 szt. Możliwość umieszczenia pudełek o wysokości 3” – przynajmniej 180 szt. Zewnętrzne elementy malowane proszkowo z pokryciem antybakteryjnym. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. Komora podzielona na 5 części. Każda część posiada odrębne drzwi wewnętrzne. Filtr skraplacza wielokrotnego użytku – nadający się do umycia. Maksymalne zużycie energii elektrycznej 16 kWh/dobę przy zadanej temperaturze -80°C. Ogólne wymagania: Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług. Gwarancja: minimum 12 miesiące od dostawy / instalacji. Przywóz, wniesienie i podłączenie, wykonanie badań aplikacyjnych. Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 9. Schładzalnik mleka.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Schładzalnik do mleka o pojemności 200 litrów wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej zaopatrzony w agregat o mocy 0,6 kW, oraz zawór klapowy. Maksymalna temperatura schładzania +2 C Cena zawiera koszty transportu do Katedry Mleczarstwa i Zarzadzania Jakością w Olsztynie |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 10.  Waga platformowa.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Waga platformowa z możliwością legalizacji 1TM zakres ważenia 150 kg Podziałka (g) zakres dokładności –do 60 kg=20 g / >60 kg=50g Wymiary platformy ważącej (mm) 500x500 funkcja tarowania, możliwość podłączenia drukarki etykiet, RS 232 •praca w temperaturach -10 °C do +40 °C Okres gwarancji: 7 lat (poza akumulatorami) |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ