Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 1 - STYMULATORY SSIR z ELEKTRODĄ.

Załącznik 1B Zakres nr 1  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca W miejscu oznaczonym (**) należy podać nr. Strony oferty, na której znajduje się informacja potwierdzająca wymagany parametr d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - STYMULATORY SSIR z ELEKTRODĄ . |
| 1.1.. | Zapewnienie trzech programatorów do urządzeń (Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia/użyczenia w celu realizacji umowy) | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Czułość przy zaprogramowaniu trybu VVIR z min. zakresem: 1,0 - 5,0 mV | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.4.. | Czułość przy zaprogramowaniu trybu AAIR – min. zakresem: 0,5 – 4,0 mV | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.5.. | Algorytm automatycznego doboru parametrów czułości | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.6.. | Amplituda impulsu programowana w zakresie 0,5 – 6,0 V przy szerokości impulsu programowanym w zakresie 0,15-1,5 ms | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.7.. | Polarność stymulacji (a/v) – unipolarne, bipolarne, dostępna przy wszystkich ustawieniach impulsu stymulującego | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.8.. | Polarność wyczuwania (a/v) – unipolarna lub biopolarna dostępna przy wszystkich ustawieniach (unipolarna dla wyczuwania przedsionkowego >0,5mV) | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.9.. | Algorytm automatycznego ograniczenia energii impulsu w kanale komorowym z układem detekcji depolaryzacji | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.00.. | Elektrody A i V do wyboru: mocowanie pasywne i aktywne, długość min. 2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.1.. | Elektrody uwalniające steryd z końcówki | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.2.. | Min. 1 sensor aktywności pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.3.. | Automatyczny program zwalniający częstość stymulacji w godzinach nocnych | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.4.. | Automatyczny codzienny pomiar amplitudy załamka P lub R z wykreśleniem trendu | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.5.. | Minimalna żywotność stymulatora 10 lat (ustawienia nominalne) z automatycznym przewidywaniem żywotności stymulatora | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.6.. | Układ stymulujący certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.7.. | Możliwość zapisania kontroli stymulatora w pamięci programatora lub zapisu w formacie elektronicznym celem archiwizacji w systemie informatycznym | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.8.. | Funkcje statystyczne wymagane: krótko i długookresowy rozkład częstości rytmu własnego i wystymulowanego, odsetek pobudzeń własnych i wystymulowanych, trend oporności elektrod, sumarycznie, trend występowania arytmii przedsionkowych, możliwość symulacji ustawień czujnika aktywności, możliwość zapamiętania min. 4 zapisów wewnątrzsercowych | Tak |  | Bez punktacji |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ....................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 2 -  STYMULATORY DDDR z elektrodami, w tym do stymulacji pęczka Hisa.

Załącznik 1B Zakres nr 2   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca W miejscu oznaczonym (**) należy podać nr. Strony oferty, na której znajduje się informacja potwierdzająca wymagany parametr d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - STYMULATORY DDDR z ELEKTRODAMI w tym do stymulacji pęczka Hisa . |
| 1.1.. | Zapewnienie trzech programatorów do urządzeń (Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia/użyczenia w celu realizacji umowy) | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Czułość w kanale komorowym – z min. zakresem: 1,0 - 5,0 mV | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.4.. | Czułość w kanale przedsionkowym – z min. zakresem: 0,18 – 4,0 mV | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.5.. | Refrakcja w kanale przedsionkowym programowana manualnie albo automatycznie w zakresie min. 250-425 ms | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.6.. | Możliwość programowania zmiennego czasu refrakcji całkowitej “blanking” w kanale przedsionkowym i komorowym | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.7.. | Amplituda impulsu w kanale komorowym programowana w zakresie 0,5 – 6,0 V przy szerokości impulsu programowanym w zakresie 0,25-1,5 ms | Tak | (**) | Bez punktacji |

| 1.8.. | Polarność stymulacji komorowej – unipolarna lub bipolarna, dostępna przy wszystkich ustawieniach impulsu stymulującego | Tak |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.00.. | Polarność wyczuwania (a/v) – unipolarna lub biopolarna dostępna przy wszystkich ustawieniach (unipolarna dla wyczuwania przedsionkowego >0,5mV) | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.1.. | Żywotność stymulatora min. 9 lat (ustawienia nominalne) z automatycznym przewidywaniem żywotności stymulatora | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.2.. | Algorytm automatycznego ograniczenia energii impulsu w kanale przedsionkowym i komorowym z układem detekcji depolaryzacji | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.3.. | Algorytm okresowego zmniejszenia częstości podstawowej stymulacji (np. histereza, program nocny) | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.4.. | Histereza opóźnienia przedsionkowo-komorowego z max. opóźnieniem przedsionkowo-komorowym nie mniejszym niż 300 ms, | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.5.. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności elektrod w przypadku przekroczenia zakresu impedancji | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.6.. | Możliwość wykonania nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego w kanale przedsionkowym | Tak |  | Bez punktacji |

| 2.7.. | Elektrody przedsionkowe i komorowe do wyboru: mocowanie pasywne i aktywne oraz min. 2 długości | Tak |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.. | Elektrody uwalniające steryd z końcówki | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.9.. | Dostępne elektrody dedykowane do stymulacji pęczka Hisa wraz z koszulką naczyniową do ich wprowadzania o stałej lub zmiennej krzywiźnie | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.0... | Min. 1 sensor aktywności pacjenta | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.1.. | Algorytm automatycznego wykrywania polarności elektrod po podłączeniu stymulatora | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.2.. | Układ stymulujący certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym | Tak |  | Bez punktacji |
| 3.3.. | Algorytm automatycznej zmiany trybu stymulacji w przypadku wystąpienia arytmii przedsionkowej | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.4.. | Możliwość zapisania kontroli stymulatora w pamięci programatora lub zapisu w formacie elektronicznym celem archiwizacji w systemie informatycznym | Tak |  | Bez punktacji |
| 3.4.. | Funkcje statystyczne wymagane: krótko i długookresowy rozkład częstości rytmu własnego i wystymulowanego w obu kanałach, odsetek pobudzeń własnych i wystymulowanych, trend oporności elektrod, możliwość zapamiętania zapisów wewnątrzsercowych, trend występowania arytmii przedsionkowych, możliwość symulacji ustawień czujnika aktywności, statystyka algorytmu promującego własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Tak |  | Bez punktacji |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ....................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 3 -  STYMULATORY DDDR z ELEKTRODAMI.

Załącznik 1B Zakres nr 3   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - STYMULATORY DDDR z ELEKTRODAMI. |
| 1.1.. | Zapewnienie trzech programatorów do urządzeń (Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia/użyczenia w celu realizacji umowy) | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Czułość w kanale komorowym – z min. zakresem: 1,0- 5,0 mV | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.4.. | Czułość w kanale przedsionkowym – z min. zakresem: 0,18 – 4,0 mV | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.5.. | Refrakcja w kanale przedsionkowym programowana manualnie albo automatycznie w zakresie min. 300-425 ms | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.6.. | Możliwość programowania zmiennego czasu refrakcji całkowitej “blanking” w kanale przedsionkowym i komorowym | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.7.. | Amplituda impulsu w kanale komorowym programowana w zakresie 0,5 – 6,0 V przy szerokości impulsu programowanym w zakresie 0,25-1,5 ms | Tak | (**) | Bez punktacji |

| 1.8.. | Polarność stymulacji komorowej – unipolarna lub bipolarna, dostępna przy wszystkich ustawieniach impulsu stymulującego | Tak |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.00.. | Polarność wyczuwania (a/v) – unipolarna lub biopolarna dostępna przy wszystkich ustawieniach (unipolarna dla wyczuwania przedsionkowego >0,5mV) | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.1.. | Żywotność stymulatora min. 9 lat (ustawienia nominalne) z automatycznym przewidywaniem żywotności stymulatora | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.2.. | Algorytm automatycznego ograniczenia energii impulsu w kanale przedsionkowym i komorowym z układem detekcji depolaryzacji | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.3.. | Algorytm okresowego zmniejszenia częstości podstawowej stymulacji (np. histereza, program nocny) | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.4.. | Histereza opóźnienia przedsionkowo-komorowego z max. opóźnieniem przedsionkowo-komorowym nie mniejszym niż 300 ms, | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.5.. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności elektrod w przypadku przekroczenia zakresu impedancji | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.6.. | Możliwość wykonania nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego w kanale przedsionkowym | Tak |  | Bez punktacji |

| 2.7.. | Elektrody przedsionkowe i komorowe do wyboru: mocowane pasywne i aktywne oraz min. 2 długości | Tak |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.. | Elektrody uwalniające steryd z końcówki | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.9.. | Min. 1 sensor aktywności pacjenta | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.0... | Algorytm automatycznego wykrywania polarności elektrod po podłączeniu stymulatora | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.1.. | Układ stymulujący certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym | Tak |  | Bez punktacji |
| 3.2.. | Algorytm automatycznej zmiany programu stymulatora w przypadku detekcji badania rezonansem magnetycznym | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.3.. | Algorytm automatycznej zmiany trybu stymulacji w przypadku wystąpienia arytmii przedsionkowej | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.4.. | Możliwość zapisania kontroli stymulatora w pamięci programatora lub zapisu w formacie elektronicznym celem archiwizacji w systemie informatycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak 1 pkt - Nie |
| 3.5.. | Możliwość wykonania kontroli stymulatora przy użyciu telemetrii o zasięgu 3m. | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak 1 pkt - Nie |
| 3.6.. | Funkcje statystyczne wymagane: krótko i długookresowy rozkład częstości rytmu własnego i wystymulowanego w obu kanałach, odsetek pobudzeń własnych i wystymulowanych, trend oporności elektrod, możliwość zapamiętania zapisów wewnątrzsercowych (min.8), trend występowania arytmii przedsionkowych, możliwość symulacji ustawień czujnika aktywności, statystyka algorytmu promującego własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Tak |  | Bez punktacji |

Miejscowość ............................ data ...............................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 4 -  STYMULATORY  RESYNCHRONIZUJĄCE (CRT-P) Z KOMPLETEM ELEKTROD.

Załącznik 1B Zakres nr 4 Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - STYMULATORY RESYNCHRONIZUJĄCE (CRT-P) Z KOMPLETEM ELEKTROD. |
| 1.1.. | Zapewnienie trzech programatorów do urządzeń (Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia/użyczenia w celu realizacji umowy) | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Czas pracy przy nastawieniach nominalnych min. 7 lat z automatyczną oceną przewidywanej żywotności stymulatora | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.4.. | Zestaw do cewnikowania zatoki wieńcowej z dostępnymi koszulkami o min. 4 różnych krzywiznach, z cewnikiem balonowym do wenografii oraz subselektorami | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.5.. | Elektrody do stymulacji lewej komory z mandrynami o co najmniej 2 twardościach oraz możliwością implantacji metodą “over the wire”, o mocowaniu pasywnym, dwu- i czterobiegunowe , sterydowe, o różnych długościach i co najmniej 2 krzywiznach mocujących do wyboru, | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.6.. | Elektrody przedsionkowe i komorowe, sterydowe, o mocowaniu aktywnym lub pasywnym i średnicy max. 6F różne długości do wyboru | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.7.. | Czułość w kanale komorowym – z min. zakresem: 1,0- 5,0 mV | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.8.. | Czułość w kanale przedsionkowym – z min. zakresem: 0,18 – 4,0 mV | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.9.. | Refrakcja w kanale przedsionkowym programowana manualnie albo automatycznie w min. zakresie 300-500 ms | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.00.. | Amplituda impulsu w kanale komorowym programowana w min. zakresie 0,5 – 6,0 V przy szerokości impulsu programowanym w zakresie 0,25-1,5 ms | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.1.. | Polarność stymulacji komorowej – unipolarna lub bipolarna, dostępna przy wszystkich ustawieniach impulsu stymulującego | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.2.. | Dostępna negatywna histereza opóźnienia przedsionkowo-komorowego | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.3.. | Możliwość programowania opóźnienia międzykomorowego (V-V delay) w min. zakresie 0-80 ms | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.4.. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.5.. | Automatyczny pomiar amplitudy sygnałów w kanale przedsionkowym i komorowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.6.. | Algorytm okresowego zmniejszenia częstości podstawowej stymulacji (np.: histereza, program nocny) | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.7.. | Możliwość wykonania kontroli stymulatora przy użyciu telemetrii o zasięgu 3m. | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak 1 pkt - Nie |
| 2.8.. | Możliwość zapisania kontroli stymulatora w pamięci programatora lub zapisu w formacie elektronicznym celem archiwizacji w systemie informatycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak 1 pkt - Nie |
| 2.9.. | Min. 1 rodzaj sensora aktywności pacjenta | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.0.. | Układ stymulujący certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym | Tak |  | Bez punktacji |
| 3.1.. | Funkcje statystyczne wymagane: krótko i długookresowy rozkład częstości rytmu własnego i wystymulowanego w trzech kanałach, odsetek pobudzeń własnych i wystymulowanych, trend oporności elektrod, możliwość zapamiętania zapisów wewnątrzsercowych (min. 8), trend arytmii przedsionkowych, możliwość symulacji ustawień czujnika aktywności | Tak |  | Bez punktacji |

Miejscowość ............................ data ...............................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 5 -  DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE Z ELEKTRODAMI  /ICD VR/.

Załącznik 1B Zakres nr 5  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE Z ELEKTRODAMI /ICD VR/ . |
| 1.1.. | Zapewnienie trzech programatorów do urządzeń (Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia/użyczenia w celu realizacji umowy) | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Max. energia defibrylacji 40J | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.4.. | Rozpoznawanie arytmii w 3 strefach (2xVT, VF) | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.5.. | Stymulacja antyarytmiczna min. 2 typy w tym wymagane: burst, ramp | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.6.. | Możliwość zaprogramowania stymulacji antyarytmicznej jako pierwszej terapii przy rozpoznaniu VF | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.7.. | Możliwość zaprogramowania przerwania VT kardiowersją | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.8.. | Elektrody defibrylujące o max. średnicy 9F, sterydowe, o aktywnym mocowaniu, jedno- i dwukoilowe o różnych długościach do wyboru | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.9.. | Możliwość wyboru elektrod defibrylujących z łącznikami DF-1 lub DF-4 | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.00.. | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.1.. | Min. 2 algorytmy różnicowania arytmii nadkomorowych w tym wymagana morfologia QRS | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.2.. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.3.. | Automatyczna archiwizacja kontroli kardiowertera/defibrylatora w pamięci programatora lub zapisu w formacie elektronicznym celem archiwizacji w systemie informatycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak 1 pkt - Nie |
| 2.4.. | Układ certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak Układ certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym 1 pkt - Nie |
| 2.5.. | Funkcje statystyczne min.: krótko i długookresowy rozkład częstości rytmu własnego i wystymulowanego w obu kanałach, odsetek pobudzeń własnych i wystymulowanych, trend oporności elektrod, pamięć zapisów wewnątrzsercowych związanych z terapią antyarytmiczną | Tak |  | Bez punktacji |

Miejscowość ............................ data .............................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 6 -  DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ DETEKCJI ARYTMII PRZEDSIONKOWYCH  /ICD VR DX/ .

Załącznik 1B Zakres nr 6   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ DETEKCJI ARYTMII PRZEDSIONKOWYCH /ICD VR DX/ . |
| 1.1.. | Zapewnienie trzech programatorów do urządzeń (Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia/użyczenia w celu realizacji umowy) | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Max. dostępna energia defibrylacji 40J | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.4.. | Rozpoznawanie arytmii w 3 strefach (2xVT, VF) | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.5.. | Stymulacja antyarytmiczna 2 typy w tym wymagane: burst, ramp | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.6.. | Możliwość zaprogramowania stymulacji antyarytmicznej jako pierwszej terapii przy rozpoznaniu VF | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.7.. | Możliwość zaprogramowania przerwania VT kardiowersją | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.8.. | Elektrody defibrylujące sterydowe, o max. średnicy 9F, o dł. min 65 cm, z dodatkowymi elektrodami przedsionkowymi, min. 2 odległości między elektrodą defibrylującą i przedsionkową do wyboru, mocowanie aktywne | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.9.. | Możliwość detekcji arytmii przedsionkowych oraz użycia dwujamowego algorytmu dyskryminacji arytmii komorowej | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.00.. | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.1.. | Min. 2 algorytmy różnicowania arytmii nadkomorowych | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.2.. | Histereza opóźnienia przedsionkowo-komorowego w przypadku stosowania trybu stymulacji VDD | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.3.. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.4.. | Automatyczna sygnalizacja ERI | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.5.. | Automatyczna archiwizacja kontroli kardiowertera/defibrylatora w pamięci programatora lub zapisu w formacie elektronicznym celem archiwizacji w systemie informatycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak 1 pkt - Nie |
| 2.6.. | Układ certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak Układ certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym 1 pkt - Nie |
| 2.7.. | Funkcje statystyczne min.: krótko i długookresowy rozkład częstości rytmu własnego i wystymulowanego w obu kanałach, odsetek pobudzeń własnych i wystymulowanych, trend oporności elektrod, możliwość symulacji ustawień czujnika aktywności, pamięć zapisów wewnątrzsercowych związanych z terapią antyarytmiczną | Tak |  | Bez punktacji |

Miejscowość ............................ data ...............................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 7 -  DEFIBRYLATORY DWUJAMOWE Z ELEKTRODAMI  /ICD DR/ .

Załącznik 1B Zakres nr 7   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - DEFIBRYLATORY DWUJAMOWE Z ELEKTRODAMI /ICD DR/ . |
| 1.1.. | Zapewnienie trzech programatorów do urządzeń (Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia/użyczenia w celu realizacji umowy) | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Max. dostępna energia defibrylacji 40J | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.4.. | Rozpoznawanie arytmii w 3 strefach (2xVT, VF) | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.5.. | Stymulacja antyarytmiczna min. 2 typy w tym wymagane: burst, ramp | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.6.. | Możliwość zaprogramowania stymulacji antyarytmicznej jako pierwszej terapii przy rozpoznaniu VF | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.7.. | Możliwość zaprogramowania przerwania VT kardiowersją | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.8.. | Elektrody defibrylujące sterydowe, o max. średnicy 9F, aktywne mocowanie, jedno- i dwukoilowe o różnych długościach, do wyboru | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.9.. | Elektrody przedsionkowe, sterydowe, o mocowaniu aktywnym lub pasywnym, różne długości do wyboru | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.00.. | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.1.. | Możliwość wyboru elektrod defibrylujących z łącznikami DF-1 lub DF-4 | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.2.. | Min. 2 algorytmy różnicowania arytmii nadkomorowych, w tym wymagana morfologia QRS | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.3.. | Histereza opóźnienia przedsionkowo-komorowego | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.4.. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.5.. | Automatyczna sygnalizacja ERI | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.6.. | Układ certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak Układ certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym 1 pkt - Nie |
| 2.7.. | Automatyczna archiwizacja kontroli kardiowertera/defibrylatora w pamięci programatora lub zapisu w formacie elektronicznym celem archiwizacji w systemie informatycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak 1 pkt - Nie |
| 2.8.. | Funkcje statystyczne min.: krótko i długookresowy rozkład częstości rytmu własnego i wystymulowanego w obu kanałach, odsetek pobudzeń własnych i wystymulowanych, trend oporności elektrod, pamięć zapisów wewnątrzsercowych związanych z terapią antyarytmiczną | Tak |  | Bez punktacji |

Miejscowość ............................ data ...............................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 8 -  KARDIOWERTERY/DEFIBRYLATORY RESYNCHRONIZUJĄCE (CRT-D) Z KOMPLETEM ELEKTROD .

Załącznik 1B Zakres nr 8   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - KARDIOWERTERY/DEFIBRYLATORY RESYNCHRONIZUJĄCE (CRT-D) Z KOMPLETEM ELEKTROD . . |  |
| 1.1.. | Zapewnienie trzech programatorów do urządzeń (Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia/użyczenia w celu realizacji umowy) | Tak |  | Bez punktacji |  |
| 1.2.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |  |
| 1.3.. | Max. energia defibrylacji 40 J | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 1.4.. | Rozpoznawanie arytmii w 3 strefach (2xVT, VF) | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 1.5.. | Stymulacja antyarytmiczna min. 2 typy w tym wymagane: burst, ramp | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 1.6.. | Możliwość zaprogramowania stymulacji antyarytmicznej jako pierwszej terapii przy rozpoznaniu VF | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 1.7.. | Możliwość zaprogramowania przerwania VT kardiowersją | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 1.8.. | Elektrody defibrylujące jedno – i dwukoilowe, sterydowe, o mocowaniu aktywnym lub pasywnym, różnych długościach i odległości między elektrodami defibrylującymi, łącznik DF-1 lub DF-4 – do wyboru. | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 1.9.. | Elektrody przedsionkowe sterydowe, o mocowaniu aktywnym lub pasywnym, różne długości do wyboru | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 2.00.. | Możliwość wyboru układu elektrod komorowych: DF-1/IS-1, DF-1/IS-4 , DF-4/IS-4, DF-4/IS-1 | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 2.1.. | Zestaw do cewnikowania zatoki wieńcowej z koszulkami o min. 4 dostępnych krzywiznach, z cewnikiem balonowym do wenografii, prowadnikiem 0,032” dł. min 150 cm, nożem do rozcinania koszulki | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 2.2.. | Cewniki do kaniulacji odgałęzień zatoki wieńcowej (subselektory), kompatybilne z zestawem do cewnikowania zatoki wieńcowej o różnym kształcie do wyboru, umożliwiające wprowadzenie do bocznicy prowadnika angioplastycznego lub elektrody lewokomorowej | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 2.3.. | Elektrody do LV z mandrynami o co najmniej 2 sztywnościach, możliwością implantacji metodą “over the wire”, sterydowe, o różnych długościach oraz rozstawie biegunów stymulujących, co najmniej 2 krzywiznach mocujących do wyboru, dostępne elektrody dwu i czteropolowe | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 2.4.. | Możliwość programowania V-V delay w zakresie 0-80 ms | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 2.5.. | Dostępna histereza opóźnienia przedsionkowo-komorowego (w tym negatywna) | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 2.6.. | Algorytm automatycznego testowania i doboru optymalnej konfiguracji impulsu stymulującego w kanale lewokomorowym | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 2.7.. | Możliwość stymulacji dwupunktowej w kanale lewokomorowym | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 2.8.. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak |  | Bez punktacji |  |
| 2.9.. | Automatyczna sygnalizacja ERI | Tak |  | Bez punktacji |  |
| 3.0.. | Możliwość wykonania testu defibrylacji i kontroli urządzenia przy użyciu telemetrii o zasięgu min. 2 m | Tak |  | Bez punktacji |  |  |
| 3.1.. | Dostępny układ certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym | Tak | (**) | Bez punktacji |  |  |
| 3.2.. | Dostępny algorytm automatycznej optymalizacji opóźnienia przedsionkowo-komorowego | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak 1 pkt - Nie |  |  |
| 3.3.. | Automatyczna archiwizacja kontroli kardiowertera/defibrylatora w pamięci programatora lub zapisu w formacie elektronicznym celem archiwizacji w systemie informatycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak 1 pkt - Nie |  |  |
| 3.4.. | Funkcje statystyczne wymagane: krótko i długookresowy rozkład częstości rytmu własnego i wystymulowanego w trzech kanałach, odsetek pobudzeń własnych i wystymulowanych, trend oporności elektrod, możliwość zapamiętania zapisów wewnątrzsercowych (min. 8), trend arytmii przedsionkowych, możliwość symulacji ustawień czujnika aktywności | Tak |  | Bez punktacji |  |  |

Miejscowość ............................ data ...............................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 9 -     INTRODUKTORY Z ROZRYWALNĄ KOSZULKĄ (PEEL-AWAY)

Załącznik 1B Zakres nr 9  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca W miejscu oznaczonym (**) należy podać nr. Strony oferty, na której znajduje się informacja potwierdzająca wymagany parametr d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - INTRODUKTORY Z ROZRYWALNĄ KOSZULKĄ (PEEL-AWAY). |
| 1.1.. | Rozmiar 6-11F | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.2.. | Koszulka posiadająca nacięcia umożliwiające jej usunięcie bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Odporność na załamania, w tym możliwość mechanicznego zaciśnięcia koszulki celem ograniczenia wypływu krwi bez jej uszkodzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.4.. | Koszulka wykonana z PTFE z domieszką grafitu ułatwiającą wprowadzenie introduktora przez tkanki | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.5.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | podać |  | Bez punktacji |
| 1.6.. | Zestaw zawierający igłę do nakłucia naczynia, strzykawkę min. 10 ml, prowadnik z atraumatycznymi końcówkami: w kształcie J i drugą prostą, rozszerzadło oraz koszulkę naczyniową | Tak |  | Bez punktacji |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ....................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 10 - ELEKTRODY BIPOLARNE DO CZASOWEJ STYMULACJI PRZEZŻYLNEJ

Załącznik 1B Zakres nr 10  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca W miejscu oznaczonym (**) należy podać nr. Strony oferty, na której znajduje się informacja potwierdzająca wymagany parametr d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - ELEKTRODY BIPOLARNE DO CZASOWEJ STYMULACJI PRZEZŻYLNEJ. |
| 1.1.. | Średnica 6 F | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.2.. | Długość min. 110 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Elektrody bipolarne | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.4.. | Ważność sterylizacji min.12 miesięcy | podać |  | Bez punktacji |
| 1.5.. | Końcówka elektrody z wygięciem ułatwiającym wprowadzenie do prawej komory | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.6.. | Budowa elektrody bez kanału centralnego, umożliwiająca wprowadzenie jej do prawej komory bez użycia mandrynu | Tak |  | Bez punktacji |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ....................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 11 -  Prowadniki wieńcowe o śr. 0,014 cala

Załącznik 1B Zakres nr 11  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - Prowadniki wieńcowe o śr. 0,014 cala . |
| 1.1.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Końcówka prowadnika prosta lub zagięta do wyboru | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.3.. | Końcówka prowadnika pokryta powłoką hydrofilną | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.4.. | Możliwość pomiaru parametrów elektrycznych w naczyniu docelowym przy użyciu prowadnika | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 30 pkt –Tak Możliwość pomiaru parametrów elektrycznych w naczyniu docelowym przy użyciu prowadnika 1 pkt -Nie |
| 1.5.. | Długość: min. 175 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.6.. | Zróżnicowana sztywność (“podparcie”) prowadnika (min. 2) do wyboru | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.7.. | Min. 3 cm końcówki prowadnika widoczne w promieniach RTG | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.8.. | Dopuszczenie do stosowania przy implantacji elektrod lewokomorowych typu over the wire | Tak |  | Bez punktacji |

Miejscowość ............................ data ...............................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 12-    Papier termiczny do programatorów  St Jude Medical Merlin

Załącznik 1B Zakres nr 12  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - Papier termiczny do programatorów St Jude Medical Merlin |
| 1.1.. | Możliwość użycia w programatorach St Jude Medical Merlin | Tak |  | Bez punktacji |

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 13 -    Papier termiczny do programatorów Biotronik

Załącznik 1B Zakres nr 13  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - Papier termiczny do programatorów Biotronik ICS 3000 . |
| 1.1.. | Możliwość użycia w programatorach Biotronik Renamic | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Możliwość użycia w programatorach Biotronik ICS 3000 | Tak |  | Bez punktacji |

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 14 -  Papier termiczny do programatorów  Medtronic 2090

Załącznik 1B Zakres nr 14  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - Papier termiczny do programatorów Medtronic 2090 . |
| 1.1.. | Możliwość użycia w programatorach Medtronic 2090 | Tak |  | Bez punktacji |

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 15 -   AKCESORIA  DO IMPLANTACJI STYMULATORÓW

Załącznik 1B Zakres nr 15  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - AKCESORIA DO IMPLANTACJI STYMULATORÓW . |
| 1.1.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | podać |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Mandryny proste do elektrod stymulujących ( w tym lewokomorowych) i defibrylujących o różnych stopniach sztywności i min. 2 długościach w zakresie 53-88 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Mandryny z końcówką zakrzywioną w kształcie litery J do elektrod stymulujących przedsionkowych i min. 2 długościach w zakresie 53-60 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.4.. | Wkrętaki do gniazd mocujących elektrody | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.5.. | Zaślepki do gniazd typu IS-1 i DF-1 | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.6.. | Kapturki silikonowe do zabezpieczenia końcówki pozostawionej elektrody typu IS-1 i DF-1 | Tak |  | Bez punktacji |

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 16 - Elektrody diagnostyczne 4 i 6 biegunowe o stałej krzywiźnie

z kablami połączeniowymi.

Załącznik 1B Zakres nr 16   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca W miejscu oznaczonym (**) należy podać nr. Strony oferty, na której znajduje się informacja potwierdzająca wymagany parametr d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - Elektrody diagnostyczne 4 i 6 biegunowe o stałej krzywiźnie z kablami połączeniowymi |
| - |
| 1.1.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy od daty dostawy danej partii sprzętu | Tak, |  | Bez oceny |
| 1.2.. | Średnica do wyboru: 5F i 6F | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.3.. | Odległości między biegunami do wyboru min. 3 z podanych poniżej: 5 mm, 2-5-2 mm, 2 mm, 2-8-2 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 1.4.. | Długość w zakresie: 90-125 cm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.5.. | Atraumatyczna końcówka zakończona biegunem | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.6.. | Ilość biegunów do wyboru: 4 lub 6 | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.7.. | Stymulacja możliwa z każdego bieguna | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.8.. | Min. 4 krzywizny do wyboru, w tym wymagane: Josephson, Multipurpose, His | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.9.. | Kable połączeniowe dopuszczone do sterylizacji (załączyć instrukcje sterylizacji przy dostawie ) | Tak, |  | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ....................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 17 - Elektrody diagnostyczne 10 biegunowe o stałej i zmiennej krzywiźnie

z  kablami połączeniowymi.

Załącznik 1B Zakres nr 2   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca W miejscu oznaczonym (**) należy podać nr. Strony oferty, na której znajduje się informacja potwierdzająca wymagany parametr d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - Elektrody diagnostyczne 10 biegunowe o stałej i zmiennej krzywiźnie z kablami połączeniowymi. |
| - |
| 1.1.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy od daty dostawy danej partii sprzętu | Tak, |  | Bez oceny |
| 1.2.. | Średnica: 6F | Tak, podać | (**) | Bez oceny |
| 1.3.. | Odległość między biegunami do wyboru min. 3 z podanych poniżej: 2 mm, 5mm, 2-5-2 mm, 2-8-2mm | Tak, podać | (**) | Bez oceny |
| 1.4.. | Długość w zakresie: 90-120 cm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.5.. | Atraumatyczna końcówka zakończona biegunem | Tak |  | Bez oceny |
| 1.6.. | Dla elektrod o stałej krzywiźnie min. 2 rodzaje krzywizn do wyboru | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.7.. | Dla elektrod o zmiennej krzywiźnie min. 3 wielkości krzywizn do wyboru | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.8.. | Stymulacja możliwa z każdego bieguna | Tak |  | Bez oceny |
| 1.9.. | Kable połączeniowe dopuszczone do sterylizacji (załączyć instrukcje sterylizacji przy dostawie) | Tak, |  | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ....................................................

Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 18 - Elektrody ablacyjne o dwukierunkowej zmianie krzywizny

z kablami połączeniowymi.

Załącznik 1B Zakres nr 18   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca W miejscu oznaczonym (**) należy podać nr. Strony oferty, na której znajduje się informacja potwierdzająca wymagany parametr d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - Elektrody ablacyjne o dwukierunkowej zmianie krzywizny z kablami połączeniowymi |
| - |
| 1.1.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy od daty dostawy danej partii sprzętu | Tak, |  | Bez oceny |
| 1.2.. | Średnica max. 8F | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.3.. | Biegun ablacyjny do wyboru: 4 mm i 8 mm | Tak, podać | (**) | Bez oceny |
| 1.4.. | Długość min. 110 cm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.5.. | Możliwość dwukierunkowej zmiany krzywizny dystalnej elektrody | Tak |  | Bez oceny |
| 1.6.. | 4 bieguny rejestrujące sygnały wewnątrzsercowe | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.7.. | Odstęp między biegunami 2-5-2 mm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.8.. | Możliwość stymulacji z każdego bieguna | Tak |  | Bez oceny |
| 1.9.. | Różne wielkości krzywizn elektrod do wyboru: (min. 2) | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.10.. | Dostępność krzywizn asymetrycznych | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.11.. | Czujnik monitorowania temperatury (termopara lub termistor) | Tak |  | Bez oceny |
| 1.12.. | Współpraca z ablatorami: Stockert EP Shuttle, Smartablate, Abbott Ampere | Tak |  | Bez oceny |
| 1.13.. | Kable połączeniowe dopuszczone do sterylizacji (załączyć instrukcje sterylizacji przy dostawie) | Tak, |  | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ....................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 19 -   Elektrody ablacyjne o zwiększonej przewodności cieplnej z  kablami połączeniowymi

Załącznik 1B Zakres nr 19  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca W miejscu oznaczonym (**) należy podać nr. Strony oferty, na której znajduje się informacja potwierdzająca wymagany parametr d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - Elektrody ablacyjne o zwiększonej przewodności cieplnej z kablami połączeniowymi |
| - |
| 1.1.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy od daty dostawy danej partii sprzętu | Tak, |  | Bez oceny |
| 1.2.. | Średnica 7F | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.3.. | Długość min: 110 cm | Tak, podać | (**) | Bez oceny |
| 1.4.. | Zgięcie elektrody regulowane jednokierunkowo | Tak |  | Bez oceny |
| 1.5.. | Różne wielkości krzywizn elektrod do wyboru (min. 4) | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.6.. | Biegun ablacyjny 4 mm | Tak, | (**) | Bez oceny |
| 1.7.. | Bieguny elektrody pokryte powłoką ze złota zwiększającą dostarczanie energii do tkanek | Tak, | (**) | Bez oceny |
| 1.8.. | 4 bieguny rejestrujące sygnały wewnątrzsercowe | Tak, | (**) | Bez oceny |
| 1.9.. | Odstęp między biegunami 2-5-2 mm | Tak, | (**) | Bez oceny |
| 1.10.. | Możliwość stymulacji z każdego bieguna | Tak, |  | Bez oceny |
| 1.11.. | Czujnik monitorowania temperatury (termopara lub termistor) | Tak, | (**) | Bez oceny |
| 1.12.. | Współpraca z ablatorami: Stockert EP Shuttle, Smartablate, Abbott Ampere | Tak, |  | Bez oceny |
| 1.13.. | Kable połączeniowe dopuszczone do sterylizacji (załączyć instrukcje sterylizacji przy dostawie) | Tak, |  | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ....................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 20 -   Introduktory z zastawką hemostatyczną

Załącznik 1B Zakres nr 20  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca W miejscu oznaczonym (**) należy podać nr. Strony oferty, na której znajduje się informacja potwierdzająca wymagany parametr d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - - Introduktory z zastawką hemostatyczną. |
| 1.1.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy od daty dostawy danej partii sprzętu | Tak, |  | Bez oceny |
| 1.2.. | Średnica, wymagane: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F | Tak, podać | (**) | Bez oceny |
| 1.3.. | Dodatkowa linia żylna do przepłukiwania koszulki zakończona zintegrowanym kranikiem trójdrożnym | Tak |  | Bez oceny |
| 1.4.. | Powłoka ułatwiająca wprowadzenie introduktora przez tkanki | Tak |  | Bez oceny |
| 1.5.. | Zestaw zawierający: igłę do nakłucia naczynia, prowadnik naczyniowy typu J, rozszerzadło oraz strzykawkę 10 ml | Tak |  | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ...................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 21 - Jednorazowe elektrody do stymulacji/defibrylacji przezskórnej do defibrylatora Lifepack

Załącznik 1B Zakres nr 21  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. Jednorazowe elektrody do stymulacji/defibrylacji przezskórnej do defibrylatora Lifepack . |
| 1.1.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy od daty dostawy danej partii sprzętu | Tak, |  | Bez oceny |
| 1.2.. | Możliwość stymulacji, kardiowersji i defibrylacji przezskórnej | Tak |  | Bez oceny |
| 1.3.. | Współpraca z defibrylatorem zewnętrznym typu Lifepack 12 lub Lifepack 20 | Tak |  | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ....................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 22 - Sprzęt jednorazowy do zabiegów ablacji z użyciem systemu elektroanatomicznego 3D wraz z dzierżawą systemu

Załącznik 1B Zakres nr 22  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. Sprzęt jednorazowy do zabiegów ablacji z użyciem systemu elektroanatomicznego 3D wraz z dzierżawą systemu |
|  | System elektroanatomiczny 3D |  |  |  |
| 1.1.. | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2021, w najnowszej dostępnej na rynku wersji z najbardziej aktualnym oprogramowaniem, | Tak |  | Bez oceny |
| 1.2.. | Stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym do obróbki i archiwizacji cyfrowych danych pacjentów wyposażona w co najmniej : wysokowydajny procesor INTEL min. 2 rdzenie, pamięć min. 8GB, dysk twardy min. 500GB, klawiatura, myszka, dwa płaskie monitory kolorowe LCD min. 24 cale o rozdzielczości 1920x1200,16:9 | Tak, podać | (*) | dysk twardy: 500 [GB] – 1 pkt. większe pojemności – 3 pkt. |
| 1.3.. | Kable podłączeniowe zasilające, światłowody do przesyłania danych, podłączeniowe do EKG, podłączeniowe z zewnętrznym systemem EP, połączeniowe pomiędzy poszczególnymi elementami systemu | Tak |  | Bez oceny |
| 1.4.. | Komplet okablowania dostosowany do warunków i sprzętu w Pracowni Elektrofizjologii | Tak |  | Bez oceny |
| 1.5.. | Widok dowolnej ilości zapisów sygnałów wewnątrzsercowych oraz EKG | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.6.. | Anatomiczne znakowanie struktur i punktów serca i naczyń |  | (**) | Bez oceny |
| 1.7. | Możliwość planowania linii ablacji | Tak |  | Bez oceny |
| 1.8. | Zapis minimum 10 poprzedzających uderzeń serca wraz ze szczegółowym przedstawieniem danych lokalizacyjnych oraz elektrycznych utrzymywanych w pamięci komputera i dostępne przez cały czas trwania zabiegu | Tak |  | Bez oceny |
| 1.9. | Współpraca z elektrodami mierzącymi siłę nacisku – wyświetlanie parametrów siły w czasie rzeczywistym bezpośrednie na systemie 3D | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.10. | Możliwość tworzenia mapy siły nacisku, czyli mapy pokolorowanej zgodnie z wynikami pomiarów siły nacisku w adnotacji punktu oraz podgląd wykresu czasu rzeczywistego zmian wielkości siły w czasie | Tak, podać | (*) | TAK – 1 pkt., NIE – 0 pkt. |
| 1.11. | Aplikacja pozwalające na wykorzystanie danych uzyskanych podczas CT, MRI do tworzenia trójwymiarowego modelu badanej struktury serca | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.12. | Precyzyjna lokalizacja położenia elektrody: w oparciu o system pola magnetycznego w połączeniu z impedancyjnym lub w oparciu o system pola magnetycznego w połączeniu z pomiarem natężenia prądu | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.13. | Współpraca z generatorem RF dostarczonym przez dostawcę | Tak |  | Bez oceny |
| 1.14. | Możliwość wykonania zabiegów z użyciem elektrod chłodzonych cieczą | Tak |  | Bez oceny |
| 1.15. | System kompatybilny i współpracujący z elektrodami diagnostycznymi i ablacyjnymi min. 2 różnych producentów (wymienić) | Tak, podać | (*) | 2 producentów – 1 pkt. ≥3 producentów– 5 pkt. |
| 1.16. | System dający możliwość wizualizacji oraz jednoczasowego stworzenia geometrycznego modelu serca oraz map potencjałowych elektrodami różnych producentów | Tak, podać | (*) | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 1.17. | Możliwość uzyskania mapy aktywacyjnej nieutrwalonych arytmii z pojedynczego pobudzenia metodą bezkontakową | Tak, podać | (*) | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 1.18. | Oprogramowanie systemu umożliwiające tworzenie map: potencjałowych, czasowych tworzonych automatycznie przez system bazujący na zgodności cyklu arytmii i zgodności procentowej morfologii | Tak | (**) | Bez oceny |
| 1.19. | Oprogramowanie systemu umożliwiające zaznaczanie automatyczne miejsc aplikacji wg określonego ustawienia wzorca bazującego na indywidualnie zdefiniowanych parametrach: m.in. sile docisku, czasie, mocy aplikacji, impedance drop czy też LSI i FTI | Tak |  | Bez oceny |
| 1.20. | Pomiar siły docisku elektrody oparty na technologii wykorzystującej interferencję fal świetlnych | Tak | (*) | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 1.21. | Możliwość tworzenia dodatkowych map arytmii bazujących na zapisanych segmentach mapowania określonych struktur serca w trakcie trwającego zabiegu w trybie przyspieszonym | Tak, podać | (*) | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 1.22. | Możliwość retrospektywnego pobierania punktów do mapy elektroanatomicznej | Tak, podać | (*) | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 1.23. | Możliwość przeglądania sygnałów wewnątrzsercowych | Tak, podać | (*) | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 1.24. | Możliwość wyświetlenia krzywej oddechowej pacjenta na systemie 3D - możliwość monitorowania oddechu pacjenta | Tak, podać | (*) | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 1.25. | Bufor 8 sekundowy podczas tworzenia map CFE Lub Obecność buforu w trakcie tworzenia map CFE | Tak |  | Bez oceny |
| 1.26. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia | Tak |  | Bez oceny |
| 1.27. | 4 dni szkolenia dla personelu medycznego w okresie trwania umowy, w ośrodku referencyjnym lub/i ośrodku szkoleniowym dostawcy systemu związane z wykorzystaniem systemu 3D w zabiegach ablacji | Tak |  | Bez oceny |
|  | GENERATOR RF: |  |  |  |
| 2.0. | Kompatybilny z oferowanym systemem 3D, umożlwiający wyświetlenie danych w systemie 3D w trakcie trwania zabiegu | Tak |  | Bez oceny |
| 2.1. | Moc od 1 do 100W | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.2. | Współpracujący z systemami elektrofizjologicznymi różnych producentów | Tak |  | Bez oceny |
| 2.3. | Współpracujący z elektrodami chłodzonymi różnych producentów, minimum dwóch z wymienionych: Biosense-Webster, Medtronic, St. JudeMedical, Boston, Biotronik– zarówno z czujnikami termopary jak i termistorem | Tak, podać | (*) | 2 producentów – 1 pkt., ≥3 producentów - 5 pkt |
| 2.4. | Zapewniający ciągłe monitorowanie parametrów ablacji w czasie rzeczywistym | Tak |  | Bez oceny |
| 2.5. | Możliwość regulacji czasu dostarczania prądu RF w krokach, co 1 sekundę | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.6. | Możliwość jednoczesnej rejestracji potencjałów wewnątrzsercowych z pierścieni dystalnych w czasie trwania aplikacji prądu RF | Tak |  | Bez oceny |
| 2.7. | Możliwość programowania parametrów odcinających żądanej aplikacji (energii, temperatury, oporności) | Tak |  | Bez oceny |
| 2.8. | Generator wyposażony w moduł umożliwiający sterowanie nim z odległości tzw. Remote Control – komunikacja przez światłowód mająca na celu zabezpieczenie przed zakłóceniami | Tak |  | Bez oceny |
| 2.9. | Generator współpracujący z oferowanym systemem 3D umożliwiający wyświetlanie danych w systemie oraz tworzenie automatycznych punktów ablacji w trakcie wykonywanej aplikacji. | Tak |  | Bez oceny |
| 2.10. | Praca w trybie kontroli mocy i kontroli temperatury | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.11. | Współpraca z elektrodami ablacyjnymi chłodzonymi roztworem soli i wykorzystującymi o połowę mniejsze ilości soli fizjologicznej niż standardowe elektrody chłodzone. | Tak |  | Bez oceny |
| 2.12. | Wizualizacja parametrów aplikacji RF w postaci wykresu w systemie elektroanatomicznym | Tak |  | Bez oceny |
|  | POMPA DO PODAWANIA PŁYNU CHŁODZĄCEGO |  |  |  |
| 2.13. | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2021 r. | Tak |  | Bez oceny |
| 2.14. | Pompa kompatybilna z oferowanym generatorem RF oraz systemem do nawigacji 3D | Tak |  | Bez oceny |
| 2.15. | Prędkości przepływu: mały przepływ: min od 1 do 5 ml/min (przyrosty co 1 ml/min), duży przepływ: min. od 6 do 40 ml/min(przyrosty co 1 ml/min). | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.16. | Automatyczne przełączanie na szybki przepływ w trakcie wykonywania aplikacji RF | Tak |  | Bez oceny |
| 2.17. | Współpracująca z elektrodami ablacyjnymi chłodzonymi roztworem soli fizjologicznej min. 2 producentów | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 2.18. | Pompa wyposażona w dodatkowy czujnik zmiany ciśnienia przepływu cieczy zwiększający bezpieczeństwo zabiegu ablacji | Tak, podać | (*) | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 2.1. | System wykrywania pęcherzyków większych niż 2 [μl] powietrza w pompowanym roztworze soli fizjologicznej | Tak |  | Bez oceny |
| 2.20. | Instrukcje obsługi systemu elektroanatomicznego, generatora RF oraz pompy chłodzącej w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD lub innym nośniku (format PDF) oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeni/-em/-ami. | Tak, załączyć przy dostawie |  | Bez oceny |
| 2.21. | Dokumentacja techniczna „DTR" lub instalacyjna (wymagania instalacyjne) | Tak, załączyć przy dostawie |  | Bez oceny |
| 2.22. | Elektroda referencyjna do generatora RF kompatybilna z oferowanym urządzeniem | Tak |  | Bez oceny |
| 2.23. | Dreny do pompy chłodzącej kompatybilne z oferowanym urządzeniem | Tak |  | Bez oceny |
| 2.24. | Zestaw do nakłucia transeptalnego składający się z igły transeptalnej (min. 2 wielkości do wyboru), koszulki transeptalnej o średnicy 8F o długości min. 63 cm (min. 4 krzywizny do wyboru) i średnicy 8-8,5F, wyposażoną w zastawkę hemostatyczną zintegrowaną z koszulką oraz dodatkową linię żylną do przepłukiwania koszulki zakończoną zintegrowanym kranikiem trójdrożnym, rozszerzacza oraz prowadnika z końcówką J o śr. min. 0,032” | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.25. | Koszulki transeptalne o zmiennej krzywiźnie (min. 3 wielkości do wyboru), średnicy 8,5F, długość min. 71 cm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.26. | Elektrody referencyjne do lokalizacji elektrod w jamach serca kompatybilne z oferowanym systemem 3D | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.27. | Elektrody diagnostyczne typu lasso do mapowania żył płucnych, o zmiennej krzywiźnie rdzenia, do wyboru ilość biegunów w zakresie 10-20, do wyboru: stała lub zmienna wielkość pętli z biegunami, rozmiar pętli w zakresie 15-25 mm, długość elektrody min 110 cm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.28. | Elektrody ablacyjne chłodzone, o dwukierunkowej zmianie krzywizny, co najmniej 3 wielkości krzywizny do wyboru biegun ablacyjny 4mm, wyposażone w czujnik pola magnetycznego - kompatybilne z oferowanym systemem 3D | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.29. | Elektrody ablacyjne chłodzone z pomiarem siły nacisku na struktury wewnątrzsercowe, o dwukierunkowej zmianie krzywizny (min. 3 do wyboru), biegun ablacyjny 4mm, wyposażone w czujnik pola magnetycznego - kompatybilne z oferowanym systemem 3D | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.30. | Elektrody ablacyjne nie chłodzone, o średnicy 7F, dł. min. 110 cm, biegun ablacyjny do wyboru: 4 lub 8 mm, odstęp między biegunami 2-5-2 mm, o jedno lub dwukierunkowej zmianie krzywizny, co najmniej 3 wielkości krzywizny do wyboru | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.31. | Elektroda diagnostyczna do mapowania 3D wysokiej rozdzielczości, min. 18 biegunowa, o średnicy max. 8F, kompatybilna z oferowanym systemem 3D | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.32. | Kable połączeniowe do elektrod dopuszczone do sterylizacji (wielorazowego użytku) | Tak |  | Bez oceny |

Miejscowość ............................ data ...............................