Załącznik nr 2
Depozyt nie dotyczy pakietu 6, 8, 16

L.p.	Nazwa artykułu i specyfikacja techniczna	Ilość	Cena za 1 szt.	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Depozyt
1	Pakiet 1 / Prowadniki diagnostyczne / Warunki: / - dostępne średnice prowadników 0,018”; 0,032”; 0,035”; 0,038” - dostępne długości: 150cm, 200cm, 260cm - dostępne końcówki: prosta i typu J o promieniu nie przekraczającym 3mm - pokrycie hydrofobowe PTFE / - atraumatyczna końcówka zabezpieczająca przed uszkodzeniem naczynia	2100 szt					120 szt
2	Pakiet 2 / Zestawy do nakłucia i ucisku tętnicy promieniowej zawierające koszulkę naczyniową z igłą i prowadnikiem oraz opaskę o regulowanej pneumatycznie sile ucisku / Warunki: / Koszulki naczyniowe z igłą i prowadnikiem / - dedykowane i posiadające rejestrację do nakłucia i wprowadzania do tętnicy promieniowej / - dostępne długości 10 cm, 16 cm, 25 cm lub szerszy zakres / - dostępne średnice wewnętrzne 4F, 5F, 6F i 7F lub szerszy zakres / - zawór hemostatyczny zapewniający szczelność w czasie pracy / - pokrycie powłoką hydrofilną ułatwiającą wprowadzanie i usuwanie koszulki, zmniejszającą ból i dyskomfort pacjenta oraz redukującą ryzyko skurczu tętnicy promieniowej / - rozszerzacz o konstrukcji zapewniającej możliwie atraumatyczne wprowadzanie do tętnicy z gładkim przejściem między koszulką a rozszerzaczem / - w zestawie prowadniki nitinolowe dostępne w rozmiarach 0,018”;0,021” i 0,025” długości minimum 45cm dla koszulek 10 cm / - duże światło wewnętrzne koszulki minimum 1,98mm przy zredukowanej zewnętrznej średnicy do ≤ 2,22mm dla koszulki kompatybilnej z cewnikami prowadzącymi 6F / - grubość ściany koszulki nie przekraczająca 0,12mm (zewnętrzna średnica koszulki 6F porównywalna z innymi produktami o średnicy 5F, a 7F z innymi produktami 6F) / - dren boczny zakończony kranikiem trójdrożnym do przepłukiwania koszulki / - w zestawie cienkościenne igła angiograficzna z ostrym podwójnym szlifem kompatybilna z załączonym prowadnikiem / Opaski uciskowe do tętnicy promieniowej: / - jałowe, działające na zasadzie pneumatycznego ucisku / - opaska musi pozwalać na regulację siły ucisku bez konieczności całkowitego zwolnienia ucisku i ponownego zakładania / - wykonana z przezroczystego materiału umożliwiającego obserwację hemostazy w miejscu nakłutej tętnicy / - ergonomiczny i wygodny dla pacjenta kształt / - dostępność opaski co najmniej w 2 rozmiarach pozwalająca na prawidłowy ucisk niezależnie od obwodu nadgarstka	2000 szt					150 szt
3	Pakiet 3 / Prowadniki do angioplastyki / Warunki: / -średnica 0,014” / - dostępne różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian i morfologii naczyń – minimum 30 rodzajów niezależnie od długości i kształtu końcówki / - dostępne końcówki proste i w kształcie J / - dostępne długości 190cm i 300cm / - dostępne prowadniki z powłoką hydrofilną i hydrofobową na całej długości / - dostępne prowadniki z rdzeniem sięgającym końcówki „core to tip” zapewniające przeniesienie skrętu 1:1 i prowadniki z rdzeniem typu ribbon type” / - dostępne prowadniki specjalistyczne do udrożnień (minimum 10 rodzajów) z końcówkami o średnicy 0,012” ; 0,0105” oraz 0,009” (do 5% wartości pakietu) / - dostępne prowadniki o różnej sztywności części roboczej: 0,6g, 0,7g, 0,8g; 0,9g; 1,0g;1,2g; 1,5g; 2,7g; 2,8g; 3,5g; 4,1g; 4,8g; 9,7g; 12,5g; 13,0g 13,9g oraz różnej sztywności szaftu (normalne i extra support) zapewniające możliwość wyboru optymalnego prowadnika do typu zmiany	500 szt					100 szt
4	Pakiet 4 / Inflatory do balonów do angioplastyki / Warunki: / - umożliwiające inflacje balonu ciśnieniem 28 atm lub wyższym / - objętość strzykawki minimum 20 ml / - zaopatrzone w manometr z dobrze widoczną tarczą w przyciemnionym pomieszczeniu / - zaopatrzone w elastyczny łącznik wysokociśnieniowy wykonany z przezroczystego materiału z kranikiem trójdrożnym / - podwójny system zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem tłoka / - ergonomiczny kształt / - dokładność pomiaru ciśnienia inflacji do 3%	1300 szt					60 szt
5	Pakiet 5 Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek ze znacznikami na końcach / Warunki: / - stenty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego pokryte pasywną warstwą węglową ze znacznikami ułatwiającymi lokalizację obu końców stentu / - pokrycie abluminalne lekiem antymitotycznym – pochodną rapamycyny uwalnianym bez udziału polimeru / - konstrukcja open-cell umożliwiająca dobry dostęp do bocznic / - cienkościenna konstrukcja stentu – grubość przęseł nie przekraczająca 80 mikrometrów / - dobra elestyczność i dostarczalność stentu do zmian w krętych tętnicach / - niski profil przejścia (crossing profile) nie przekraczający 0,039” dla stentu o średnicy 3mm / - kompatybilność z cewnikami prowadzącymi 5F dla stentów we wszystkich rozmiarach do 4,5 mm włącznie / - dostępne długości od 8 do 38mm lub szerszy zakres / - dostępne średnice stentu od 2,25 do 4,5mm lub szerszy zakres / - zamocowanie stentu na balonie semi-compliant z możliwością doprężenia na tym samym balonie o co najmniej 0,5mm ponad średnice nominalną dla stentów 4,0mm i 4,5mm / - wysokie ciśnienie RBP co najmniej 18 atm / - długość systemu wprowadzającego minimum 140 cm	200 szt					30 szt
6	Pakiet 6 / Coile hydrożelowe (sprężynki) do embolizacji naczyń z systemem wprowadzającym / Warunki: / - umożliwiające embolizację naczyń średnicy 2,0-4,0mm pożądany szerszy zakres / - możliwość zastosowania w zakresie tętnic i malformacji naczyniowych w obrębie serca / - pokrycie hydrożelowe pęczniejące w naczyniu po implantacji coila w czasie do 20 min zwiększające jego zdolność do okluzji naczynia - system umożliwiający repozycję/usunięcie coila przed odłączeniem i kontrolowane jego odłączenie przy użyciu prądu elektrycznego - dostępne coile tworzące pętle średnicy od 2 do 10mm - dostępne długości coili od 10 do 60 mm lub szerszy zakres / - możliwość zabezpieczenia zabiegu szeroką gamą rozmiarów coili (dostarczenie na czas zabiegu szerokiego zakresu rozmiarów) i zapłacenia przez Szpital za rzeczywiste zużycie. / Pakiet obejmuje: / - 5 szt systemu wprowadzającego (mikrocewnik) / - 10 szt coili z systemem uwalniania	5+10 szt	Coil z urządzeniem do uwalniania / System wprowadzający				Nie dotyczy
7	Pakiet 7 / Cewniki prowadzące przedłużające z blokadą prowadnika przy pomocy balonu / Warunki: / - dostępne w rozmiarach 6F, 7F i 8F (kompatybilne odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 6, 7 i 8F) / - średnice wewnętrzne cewnika przedłużającego nie mniejsze niż 0,056" dla cewnika 6F, 0,062" dla cewnika 7F i o,071"dla cewnika 8F / - długość robocza 150cm / - wbudowany balon, którego napełnienie powoduje utrzymywanie stałego położenia prowadnika lub mikrocewnika / - część przedłużająca cewnika z pokryciem hydrofilnym, umożliwiająca wprowadzenie go do naczynia na co najmniej 10cm	6szt					2 szt.
8	Pakiet 8 / Koszulki naczyniowe zbrojone, odporne na załamania / Warunki / - koszulki zbrojone oplotem metalowym (typu coil) pozwalającym zachować giętkość koszulki przy jednoczesnej dużej odporności na załamania przy wprowadzaniu do krętych naczyń / - pokrycie hydrofilne ułatwiające wprowadzenie / - marker umożliwiający precyzyjną lokalizację końca koszulki w drzewie naczyniowym pod kontrolą skopii RTG / - dostępne rozmiary od 5F do 8F / - dostępne długości 45cm i 65cm dla rozmiarów 5F, 6F, 7F i 8F / - z kranikiem trójdrożnym na linii do płukania koszulki / - z otworem umożliwiającym umocowanie koszulki szwem do skóry / - zastawka hemostatyczna blokująca wypływ krwi z koszulki, umożliwiająca wprowadzanie cewników / - rozszerzacz umożliwiający atraumatyczne wprowadzenie w komplecie	20szt					nie dotyczy
9	Pakiet 9 / Mikrocewniki z metalową gwintowaną końcówką: / Warunki: / - mikrocewnik do zabiegów rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych / - końcówka zewnika wykonana z metalu, gwintowana na samym końcu w sposób pozwalający na wkręcenie jej w twardą blaszkę miażdżycową (na zasadzie śruby) / - na dystalnym końcu cewnika dodatkowa nylonowa spirala długości co najmniej 2 cm ułatwiająca wkręcanie cewnika w długie zmiany / - dostępne długości 135 i 150cm / - 5 warstwowa konstrukcja (2 warstwy przeciwstawnie skręconego metalowego zbrojenia typu coil, 1 warstwa metalowego zbrojenia typu braid oraz wewnętrzna i zewnętrzna warstwa z tworzywa sztucznego) zapewniająca odporność cewnika na skręcenia i załamania i zapewniająca dobrą popychalność i przeniesienie skrętu przy wprowadzaniu w twarde zmiany miażdżycowe	4szt					1szt
10	Pakiet 10 / Stenty pokryte zotarolimusem do tętnic krętych i dużego kalibru / Warunki: / - stent montowany na balonie z systemem wprowadząjącym typu Rapid Exchange (RX, Monorail) kompatybilnym z prowadnikami 0,014” - stent o konstrukcji sinusoidalnej wykonanej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo zzpewniającej bardzo dobre pokonywanie krętych odcinków naczyń - budowa open-cell zapewniająca bardzo dobry dostęp do bocznic i możliwość rozszerzenia oka stentu do ponad 4,5mm - platynowo-irydowy rdzeń zapewniający widoczność w skopii RTG i dużą siłę radialaną - stent uwalniający lek antyproliferacyjny - zotarolimus - dostępny szeroki zakres rozmiarów stentu: średnice od 2,0mm do 5,0mm i długości od 8 do 38mm lub szerszy zakres - montowane na balonie o RBP min 18 atm - bezpieczeństwo i skuteczność dla konstrukcji stentu potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum 3 letnim okresem obserwacji	200 szt					40szt
11	Pakiet 11 Balony tnące lub nacinające / Warunki: / - dostępne średnice od 2,0 mm do 4,0 mm lub szerszy zakres - dostępne długości od 10 do 15 mm lub szerszy zakres - co najmniej 2 druty lub ostrza uczestniczące w procesie modyfikacji blaszki - RBP co najmniej 12 atm - kompatybilne z prowadnikami 0,014” i cewnikami prowadzącymi 6F - Profil przejścia nie przekraczający 0,034” dla balonu 3,0mm	15 szt					4 szt
12	Pakiet 12 Cewniki prowadzące do angioplastyki z dostępu promieniowego i udowego / Warunki: - dostępne krzywizny zapewniające dobre podparcie z dostępu promieniowego (right extra back-up, left extra back-up, EBU, TIG) - dostępny szeroki zakres wielkości cewników: 6 wielkości dla cewników extra back-up (XBRCA) do prawej ( 3,0; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25 i 4,5) i 9 wielkości cewników extra back-up (EBU) do lewej tętnicy wieńcowej (3,0; 3,25; 3,5, 3,75, 4,0 ; 4,25, 4,5; 4,75 i 5,0) lub szerszy zakres - pokrycie hydrofilne zapewniające redukcję tarcia i ryzyka skurczu tętnicy promieniowej w trakcie zabiegu - duża średnica wewnętrzna: minimum 0,058” dla cewnika 5F; 0,071” dla cewnika 6F i 0,082” dla cewnika 7F - dostępne średnice od 5F do 8F - dostępne cewniki 7F i 8F z bocznymi otworami (SH side holes) pozwalającymi uniknąć zablokowania przepływu przez tętnice wieńcowe w trakcie zabiegu - dostępne cewniki o krzywiźnie typu Tiger (TIG) w rozmiarach od 3,0 do 5,0 , umożliwiające angioplastykę prawej i lewej tętnicy wieńcowej z użyciem 1 cewnika - dostępne cewniki prowadzące o długości 120cm i średnicy 5F proste umożliwiające zastosowanie techniki cewnik 5F w cewniku 6F - dobre przeniesienie skrętu 1:1 przez cewnik - utrzymywanie parametrów cewnika w temperaturze ciała (cewnik nie powinien mięknąć pod wpływem temperatury 37 stopni Celsiusza)	250 szt					80 szt
13	Pakiet 13 / Prowadniki hydrofilne / Warunki: / - dostępne średnice 0,014” , 0,018” , 0,021 i 0,035” lub szerszy zakres; rozmiar 0,014” dedykowany do tętnic wieńcowych - długość dostępna 150cm, 180 cm, 200 cm, 260 cm lub szerszy zakres - końcówki atraumatyczne - dostępne w wersji z końcówką poddającą się kształtowaniu, z pamięcią kształtu - dostępne co najmniej w 3 wariantach sztywności - dostępne końcówki zagięte pod kątem 45 stopni, J o promieniu zagięcia końcówki 3,0mm i 1,5mm oraz proste - pokryte z zewnątrz substancją hydrofilną redukującą tarcie na całej długości prowadnika	500 szt					80 szt
14	Pakiet 14 Cienkościenne stenty kobaltowo-chromowe uwalniające sirolimus / Warunki: / - stenty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego pokryte pasywną warstwą amorficznego węglika krzemu / - pokrycie lekiem antymitotycznym – sirolimusem - uwalnianym z biodegradowalnego polimeru / - konstrukcja open-cell umożliwiająca dobry dostęp do bocznic / - cienkościenna konstrukcja stentu – grubość przęseł nie przekraczająca 60 mikrometrów dla stentów o średnicy do 3mm i 80 mikrometrów dla stentów o średnicach 3,5 i 4,0mm / - dobra elastyczność i dostarczalność stentu do zmian w krętych tętnicach wynikająca z konstrukcji opartej na podwójnej spirali / - niski profil przejścia (crossing profile) nie przekraczający 0,039” dla stentu o średnicy 3mm / - kompatybilność z cewnikami prowadzącymi 5F dla stentów we wszystkich rozmiarach do 4,0 mm włącznie / - dostępne długości od 9 do 30mm lub szerszy zakres / - dostępne średnice stentu od 2,25 do 4,0mm lub szerszy zakres / - wysokie ciśnienie RBP co najmniej 16 atm / - długość systemu wprowadzającego minimum 140 cm	100 szt					25 szt
15	PAKIET 15 Cewniki diagnostyczne do badań z dostępu od tętnicy promieniowej / Warunki: / - dostępne średnice 4F, 5F i 6F lub szerszy zakres / - dostępne długości 100 cm dla wszystkich krzywizn i 110cm dla krzywizn Tiger (TIG), internal mammary, multipurpose i pigtail / - światło wewnętrzne przy średnicy 5F co najmniej 0,47” / - cewnik zbrojony podwójnym oplotem stalowym, zapewniający dobre manewrowanie i przeniesienie skrętu 1:1 / - dobrze widoczny w skopii RTG / - miękka atraumatyczna końcówka / - dostępna krzywizna Tiger I i Tiger II (TIGI, TIG II) w rozmiarach 3,5; 4,0 ; 4,5 i 5cm oraz BLK dedykowane do dostępu promieniowego z możliwością wykonania angiografii obu tętnic wieńcowych jednym cewnikiem / - dostępne co najmniej 6 różne krzywizn cewnika dedykowanego do LIMA (w tym z krótką i zaokrągloną końcówką) / - pokrycie cewnika zapewniające zmniejszone tarcie i zmniejszone ryzyko skurczu tętnicy	500szt					100 szt
16	Pakiet 16 / Stentgrafty niskoprofilowe / Warunki: / - stentgrafty do leczenia perforacji tętnic wieńcowych, montowane na balonie kompatybilnym z prowadnikami 0,014” - duża elastyczność i dobra wprowadzalność do tętnic wieńcowych porównywalna z pojedynczym stentem nowej generacji - niska średnica nie przekraczająca 1,2mm dla stentgraftu średnicy 3,0mm - konstrukcja na bazie pojedynczego stentu pokrytego włóknami poliuretanowymi - dostępne średnice 2,5mm; 3,0 mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm i 5,0mm lub szerszy zakres - dostępne długości od 15 do 26mm lub szerszy zakres / - możliwość wprowadzenia przez cewnik prowadzący 5F dla stentgraftów o średnicy do 4,0mm i przez 6F dla stentgraftów o średnicy 4,5 i 5,0mm	8szt
	Podpis osoby upoważnionej …........................................................................