## Pakiet 1
Załacznik nr 2
PAKIET NR 1 - dzierżawa systemu eletrofizjologicznego, stymulatora elektrofizjologicznego, systemu do trójwymiarowego mapowania serca, generatora RF i pompy do elektrod chlodzonych cieczą wraz z dostawą elektrod
| Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1. | Dzierżawa systemu eletrofizjologicznego, stymulatora elektrofizjologicznego, systemu do trójwymiarowego mapowania serca, generatora RF i pompy do elektrod chlodzonych cieczą. |  | 24 | mc |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
2. | Komplet elektrod powierzchniowych kompatybilnych z dzierżawionym systemem |  | 192 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Elektroda ablacyjna chłodzona cieczą niskoprzepływowa z kontrolą siły nacisku kompatybilna z dzierżawionym systemem elektroanatomicznym 3D |  | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Elektroda ablacyjna chłodzona cieczą z kontrolą siły nacisku kompatybilna z dzierżawionym systemem elektroanatomicznym 3D |  | 60 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | Elektroda ablacyjna chłodzona cieczą dwukierunkowa kompatybilna z dzierżawionym systemem elektroanatomicznym 3D |  | 48 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | Elektroda ablacyjna klasyczna |  | 72 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7. | Łacznik do dzierżawionego generatora RF do elektrody ablacyjnej klasycznej |  | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8. | Dren do elektrod chłodzonych cieczą współpracujący z dzierżawioną pompą, |  | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9. | Łacznik do dzierżawionego generatora RF do elektrod ablacyjnych chłodzonych |  | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
10. | Elektroda diagnostyczna do mapowania żył płucnych kompatybilna z dzierżawionym systemem elektroanatomicznym 3D |  | 72 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
11. | Elektroda diagnostyczna do mapowania żył płucnych o zmiennej średnicy pętli kompatybilna z dzierżawionym systemem elektroanatomicznym 3D |  | 24 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
12. | Łacznik do systemu EP/3D do elektrody diagnostycznej do mapowania ujść żył płucnych |  | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
13. | Elektroda dianostyczna wielopolarna do mapowania wysokiej rozdzielczości wspópracująca z dzierżawionym systemem 3D |  | 72 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
14. | Łącznik do elektrody dianostycznej wielopolarnej do mapowania wysokiej rozdzielczości |  | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
15. | Elektroda diagnostyczna 24 biegunowa |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
16. | Łacznik do systemu EP do elektrody diagnostycznej 20 biegunowej |  | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
17. | Elektroda diagnostyczna 10 biegunowa |  | 288 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
18. | Łacznik do systemu EP do elektrody diagnostycznej 10 biegunowej |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
19. | Elektroda diagnostyczna 4 biegunowa |  | 72 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
20. | Łacznik do systemu EP/3D do elektrody diagnostycznej 4 biegunowej |  | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
21. | Elektroda rozpraszająca do generatora RF |  | 300 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
22. | Koszulka transseptalna lub stabilizująca |  | 72 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
23. | Koszulka transseptalna sterowalna |  | 140 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
24. | Igła transseptalna |  | 160 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
25. | Łącznik do generatora RF do elektrod ablacyjnych innych producentów |  | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Parametry dzierżawionego systemu elektrofizjologicznego
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1 | Komputer: Minimum 2GB RAM, dysk twardy minimum160GB, napęd DVD-R. |  |  |  | Tak, podać
| 2. | Monitory - 4 szt. monitorów LCD minimum 21 cali |  |  |  | Tak, podać
| 3. | Wózek jezdny, transformator izolujący |  |  |  | Tak
| 4. | Drukarka laserowa w zestawie |  |  |  | Tak
| 5. | System operacyjny - Windows lub równoważany |  |  |  | Tak
| 6. | Oprogramowanie do badan elektrofizjologicznych serca umozliwiające rejestrację: 12 kanałowego zapisu EKG, min. 1 kanału ciśnień, min. kanału markerów stymulatora oraz min. 36 kanałów wewnątrzsercowych |  |  |  | Tak, podać
| 7. | Możliwośc akwizycji sygnałów wewnątrzsercowych, zapisu, wyswietlania przebiegów w czasie rzeczywistym, przegladania danych w trybie holterowskim, analizy danych z badania |  |  |  | Tak
| 8. | Możliwość zmiany podstawy czasu podczas monitorowania w czasie rzeczywistym oraz podczas analizy off-line w zakresie odpowiadającym przesuwowi min. 25-400 mm/s |  |  |  | Tak, podać
| 9. | Mozliwość wyboru trybu wyświetlania synchronicznego (trigger mode) z dowolnym załamkiem, markerem lub impulsem stymulatora |  |  |  | Tak
| 10. | Automatyczna detekcja impulsów stymulatora |  |  |  | Tak
| 11. | Możliwość archiwizacji wybranych badan na dysku zewnętrznym |  |  |  | Tak
| 12. | Wyświetlanie na ekranie monitorów systemowych parametrów ablacji, takze w postaci graficznej; Tworzenie raportu z ablacji z parametrami zastosowanej aplikacji |  |  |  | Tak
| 13. | Niezależne definiowanie atrybutów każdego kanału (kolor, wzmocnienie, filtry) |  |  |  | Tak
| 15. | Zapewnienie zestawu zastępczego w przypadku niemoznosci usuniecia usterki w ciagu 72h. |  |  |  | Tak
| 16. | Filtry: dolnoprzespustowy (min. 0,05-200Hz), górnoprzepustowy(min. 10-500Hz), wycinający (50 lub 60 Hz) |  |  |  | Tak, podać
| 17. | Przy instalacji aparatu/sprzętu wykonawca dołączy paszport techniczny |  |  |  | Tak
| 18. | Możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem. Należy podać nazwę i adres serwisu oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki. |  |  |  | Tak, podać
Parametry stymulatora elektrofizjologicznego
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | 4 niezależne kanały stymulacji |  |  |  | Tak
| 2. | Możliwość wysyłania impulsu generatora na dowolną parę aktywnych pierścieni elektrod |  |  |  | Tak
| 3. | Sygnał dźwiękowy impulsów stymulujących |  |  |  | Tak
Parametry dzierżawionego systemu 3D
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | Mapowanie anatomiczne 3D i możliwość tworzenia trójwymiarowego modelu badanej struktury serca przy pomocy cewników diagnostycznych i ablacyjnych. |  |  |  | Tak
| 2. | Stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym do obróbki i archywizacji cyfrowych danych pacjentów wyposażona w: wysokowydajny procesor INTEL Lub równoważny min. 2 rdzenie, RAM min. 4GB, dysk twardy min. 250GB, klawiatura, myszka, 2 płaskie monitory kolorowe LCD min 24 cale |  |  |  | Tak, podać
| 3. | Kable podłączeniowe zasilające, światłowody do przesyłania danych, podłączeniowe do EKG, podłączeniowe z zewnętrznym systemem EP, połączeniowe pomiędzy poszczególnymi elementami systemu |  |  |  | Tak
| 4 | Możliwość zaznaczania struktur anatomicznych, punktów oraz planowanie linii ablacyjnej |  |  |  | Tak
| 5. | Możliwość pomiaru odległości między dowolnymi punktami i wybranych powierzchni mapowanych struktur |  |  |  | Tak
| 6. | Możliwość ustawienia kompensacji ruchów oddechowych |  |  |  | Tak
| 7. | Oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie danych CT i MRI zapisanych w formacie DICOM do budowy modeli przestrzennych jam serca |  |  |  | Tak
| 8. | Technologia kontrolowanego nacisku cewnika ablacyjnego kompatybilna i współpracująca z systemem elektroanatomicznym (jako funkcja zintegrowana z systemem) |  |  |  | Tak
| 9. | System kompatybilny i współpracujący z elektrodami diagnostycznymi i ablacyjnymi dający możliwość wizualizacji oraz jednoczasowego stworzenia geometrycznego modelu serca oraz map potencjałowych za pomocą tych elektrod |  |  |  | Tak
| 10. | Możliwość zapamietywania i wizualizacji pozycji elektrody w przestrzeni |  |  |  | Tak
| 11. | Bufor pamięci min. 10 poprzedzających uderzeń podczas tworzenia map aktywacyjnych |  |  |  | Tak, podać
| 12. | Przy instalacji aparatu/sprzętu wykonawca dołączy paszport techniczny |  |  |  | Tak
| 13. | Możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem. Należy podać nazwę i adres serwisu oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki. |  |  |  | Tak, podać
| 14. | Zapewnienie zestawu zastępczego w przypadku niemoznosci usuniecia usterki w ciagu 72h. |  |  |  | Tak
| 15. | Kable podłączeniowe zasilające, światłowody do przesyłania danych, podłączeniowe do EKG, podłączeniowe z zewnętrznym systemem EP, połączeniowe pomiędzy poszczególnymi elementami systemu |  |  |  | Tak
Parametry dzierżawionego generatora RF
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | Moc wyjściowa RF - od 1 do minimum 100 W |  |  |  | Tak,podać
| 2. | Docelowa temperatura przynajmniej w zakresie 20°C do 70°C |  |  |  | Tak, podać
| 3. | Czas dostarczania prądu RF do minimum 240 sekund, regulowany w krokach co 1 sekundę |  |  |  | Tak, podać
| 4 | Monitorowanie parametrów ablacji w czasie rzeczywistym |  |  |  | Tak
| 5. | programowalne parametry odcinające aplikację prądu RF: temperatura, energia, oporność |  |  |  | Tak
| 6. | przenośny moduł umożliwiający sterowanie z odległości. |  |  |  | Tak
Parametry dzierżawionej pompy do elektrod chłodzonych cieczą
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | Współpraca z dzierżawionym generatorem |  |  |  | Tak
Elektroda ablacyjna chłodzona cieczą z kontrolą siły nacisku kompatybilna z dzierżawionym systemem elektroanatomicznycm 3D
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1 | Średnica 6-8,5F |  |  |  | Tak,podać
| 2 | zmienna jedno lub dwukierunkowa krzywizna zgięcia |  |  |  | Tak
| 3. | Dostępna asymetryczna krzywizna zgięcia |  |  |  | Tak
| 4. | min. 3 krzywizny zgięcia do wyboru |  |  |  | Tak,podać
Elektroda ablacyjna chłodzona cieczą dwukierunkowa
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1 | średnica: 6-8F; |  |  |  | Tak,podać
| 2 | zmienna, dwukierunkowa krzywizna zgięcia |  |  |  | Tak
| 3 | Min. 3 krzwizny zgięcia do wyboru |  |  |  | Tak,podać
| 4 | Dostępna asymetryczna krzywizna zgięcia |  |  |  | Tak
Elektroda ablacyjna klasyczna
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1 | średnica: 6-7F; |  |  |  | Tak,podać
| 2 | dostępny biegun ablacyjny 4 i 8mm |  |  |  | Tak
| 3 | Min. 3 krzwizny zgięcia do wyboru |  |  |  | Tak,podać
Elektroda diagnostyczna do mapowania żył płucnych
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1 | pętla 4 - 6F |  |  |  | Tak,podać
| 2 | stała średnica pętli |  |  |  | Tak
| 3 | Regulowane przygięcie końcówki elektrody |  |  |  | Tak
| 4 | 10 -12 biegunów |  |  |  | Tak, podać
Elektroda dianostyczna wielopolarna do mapowania wysokiej rozdzielczości wspópracująca z dzierżawionym systemem 3D
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1 | średnica 7-8F |  |  |  | Tak,podać
| 2 | Regulowane przgięcie końcówki elektrody |  |  |  | Tak
| 3 | 16-20biegunów |  |  |  | Tak, podać
Elektroda diagnostyczna sterowalna 10 biegunowa
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1 | średnica: 5 - 7F; |  |  |  | Tak,podać
| 2 | zmienna krzywizna zgięcia , minimum 2 do wyboru |  |  |  | Tak, podać
| 3. | odległość między biegunami: min. 2 do wyboru |  |  |  | Tak
Elektroda diagnostyczna 4 biegunowa
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1 | dostępna średnica 5 i 6F |  |  |  | Tak,podać
| 2 | stala krzywizna zgięcia - min. 3 do wyboru |  |  |  | Tak, podać
| 3 | odległość między biegunami: min. 3 do wyboru |  |  |  | Tak, podać
Koszulka transseptalna lub stabilizująca
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1 | średnica 8,5F |  |  |  | Tak,podać
| 2. | W zestawie koszulka, rozszerzacz i prowadnik |  |  |  | Tak
| 3. | dostępne min 3 krzywizny do wyboru |  |  |  | Tak, podać
| 4. | Zastawka hemostatyczna, kranik trojdrożny |  |  |  | Tak
Koszulka transseptalna sterowalna
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1 | dostępna średnica 8,5F |  |  |  | Tak
| 2. | W zestawie koszulka, rozszerzacz i prowadnik |  |  |  | Tak
| 3. | dostępne min 3 krzywizny do wyboru |  |  |  | Tak, podać
| 4. | Zastawka hemostatyczna, kranik trojdrożny |  |  |  | Tak
Igła transseptalna
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1 | kompatybilna z oferowanymi koszulkami sterowalnymi i niesterowalnymi. |  |  |  | Tak
| 2. | materiał: stal nierdzewna |  |  |  | Tak
| 3. | dostępne min 2 krzywizny do wyboru |  |  |  | Tak, podać
| 4. | Zastawka hemostatyczna |  |  |  | Tak
| 5. | Min 2 długości do wyboru |  |  |  | Tak, podać

## Pakiet 2
Załcznik nr 2
PAKIET NR 2 - Elektrody wielofunkcyjne do defibrylatora
L.p. | Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1. | Elektrody wielofunkcyjne do defibrylatora Nihon Kohden Cardiolife model TEC-5531K |  | 80 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Elektrody wielofunkcyjne do defibrylatora Nihon Kohden Cardiolife model TEC-5631 |  | 80 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | Razem | 0 |  | 0
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | Elektrody wielofunkcyjne, samoprzylepne, jednorazowego użytku. |  |  |  | Tak
| 2. | Możliwość stymulacji zewnętrznej i kardiowersji/defibrylacji |  |  |  | Tak

## Pakiet 3
Załącznik nr 2
PAKIET NR 3 - Sterylny pakiet do obłożenia pola operacyjnego do zabiegów EPS i ablacji
L.p. | Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1. | Sterylny pakiet do obłożenia pola operacyjnego do zabiegów EPS i ablacji |  | 300 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | producent, nazwa produktu, numer katalogowy |  |  |  | Tak.podać
| 2. | Sterylny pakiet składający się z następujących elementów: 2 x fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL; fartuch wzmocniony w części przedniej od klatki piersiowej. 1 x recznik wysokochłonny 2 x powłoka ochronna na aparaturę typu czepek z gumką w rozmiarze 85 x 90 cm 2 x strzykawka o pojemności 10 ml, luer lock 1 x strzykawka o pojemności 20 ml, luer lock 2 x miseczka o pojemności 250 ml (1x transparentna, 1x nietransparentna) 20 x kompresy gazowe 10 x 10 cm 1x pean prosty jednorazowego użytku ze stali o długości 14 – 18 cm 1 x serweta angiograficzna o wymiarach 250 x 350 +/- 5% z panelem foliowym po obu stronach obłożenia na całej długości serwety do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. Serweta musi posiadać dwa samoprzylepne niepokryte folią otwory w okolicy tetnic/żył udowych. Jedną z warstw serwety powinna stanowić folia PE w celu zachowania barierowości. 1x serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 140x 140cm. 1 x igła do znieczulenia 0,8x 40mm , 21G 1 x skalpel z ostrzem nr 11 z trzonkiem. 3x osłona na przewody/sondę jałowa z paskami samoprzylepnymi 10-15x150-200cm Zestaw zawiera spis zawartości w języku polskim i trzy samoprzylepne metki identyfikujace wyrób do wklejenia do dokumentacji medycznej. Metka zawiera nastepujace informacje: numer LOT, numer REF, datę ważności, nazwę zestawu, producenta. |  |  |  | Tak.podać
| 3. | zestaw zgodny z obowiązującą normą PL EN 13795 |  |  |  | Tak

## Pakiet 4
Załącznik nr 2
PAKIET NR 4 - Sterylne pakiet do obłożenia pola operacyjnego do zabiegów implantacji urządzeń wszczepialnych.
L.p. | Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1. | Sterylne pakiet do obłożenia pola operacyjnego do zabiegów implantacji urządzeń wszczepialnych. |  | 150 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | producent, nazwa produktu, numer katalogowy |  |  |  | Tak.podać
| 2. | Sterylny pakiet składający się z następujących elementów: 1. 1. 1 x serweta główna o wymiarach 240x 350 cm (+/-5%) wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego. Serweta posiada dwa panele foliowe po obu stronach obłożenia na całej długości serwety oraz jeden lub dwa otwory owalne/kwadratowe o wymiarach 10-15 cm x 10-15 cm. 2. 2 x fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL 3. 3 x gąbki z plastikową rączką do mycia pola operacyjnego 4. 2 x miseczka o pojemności 250 ml (transparentna) 5. 1 x strzykawka o pojemności 20 ml, luer lock 6. 1 x strzykawka o pojemności 10 ml, luer lock 7. 20 x kompresy gazowe 10 cm x 10 cm, 12-warstwowe z nitką widoczną w RTG 8. 1 x skalpel z ostrzem półokrągłym nr 15 lub 21 z trzonkiem 9. 2 x pokrowiec ochronny typu czepek z gumką 85x 90cm 10. 2 x ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 57 x 33 cm (+/- 5 cm) 11. 1 x rozwieracz metalowy typu Weitlaner 14-18cm, jednorazowego użytku 12. 1 x pęseta anatomiczna metalowa, jednorazowego użytku 14-18cm. 13. 2 x plastikowe klemy o długości 70 mm 14. 1 x metalowy pean prosty o długości 16-18 cm, jednorazowego użytku 15. 1 x metalowy pean zagięty o długości 16-18 cm, jednorazowego użytku 16. 1 x metalowe kleszczyki proste o długości 12-14 cm, jednorazowego użytku 17. 1 x metalowe nożyczki chirurgiczne jednorazowego użytku, „tępe-tępe” o długości 12-16 cm 18. 1 x metalowe imadło chirurgiczne proste o długości 14-16 cm, jednorazowego użytku 19. 1 x serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 140 cm x 140 cm. 20. 1x folia operacyjna , samoprzylepna, jałowa o wymiarach pokrywających otwór serwety 21. 1 x igła do znieczulenia 0,8x 40mm , 21G 22. Zestaw zawiera spis zawartości w języku polskim i trzy samoprzylepne metki identyfikujące wyrób do wklejenia do dokumentacji medycznej. Metka zawiera następujące informacje: nr LOT, nr REF, datę ważności, nazwę zestawu, producenta. |  |  |  | Tak.podać
| 3. | zestaw zgodny z obowiązującą normą PL EN 13795 |  |  |  | Tak

## Pakiet 5
Załacznik nr 2
PAKIET NR 5 - Dzierżawa programatora do kontroli urządzeń wszczepialnych.
L.p. | Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1. | Dzierżawa programatora do kontroli kardiologicznych urządzeń wszczepialnych | 24 | mcy |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
2. | Papier do programatora | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0

## Pakiet 6
Załącznik nr 2
PAKIET NR 6 Sprzęt do elektroterapii serca wraz z użyczeniem programatora i analizatora do pomiarów śródzabiegowych
| Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1. | Stymulator jednojamowy |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Stymulator dwujamowy |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Stymulator dwujamowy o wydłuzonym czasie działania |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Elektroda endokawitarna bipolarna przedsionkowa lub komorowa |  | 180 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY (ICD-VR) |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY (ICD-VR) z opcją wykrywania migotania przedsionków |  | 6 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7. | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY (ICD-DR) |  | 12 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8. | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9. | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) z opcją wielopunktowej stymulacji lewokomorowej. |  | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
10. | Stymulator resynchronizujący (CRT-P) |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
11. | Elektroda defibrylująca |  | 72 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
12. | Elektroda stymulująca lewokomorowa |  | 24 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
13. | Cewnik subselektywny do kaniulacji zatoki wieńcowej |  | 6 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
14. | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej z prowadnikiem, rozszerzaczem i nożem do rozcinania. |  | 24 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
15. | Elektroda o aktywnej fiksacji do stymulacji okolicy pęczka Hisa |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
16. | Cewnik prowadzący o stałej krzywiźnie dedykowany do wporowadzania elektrody do stymulacji pęczka Hisa |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
17. | Cewnik prowadzący o zmiennej krzywiźnie dedykowany do wporowadzania elektrody do stymulacji pęczka Hisa |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
18. | Kable do pomiarów śródzabiegowych z możliwością sterylizacji |  | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
19. | Introduktory rozrywalne |  | 300 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
20. | Prowadniki różnej sztywności do oferowanych elektrod |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
21. | Śrubokręt do gniazd oferowanych urządzeń |  | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
22. | Rotator do fiksacji elektrod aktywnych |  | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
23. | Zaślepki do gniazd IS-1 i DF - 1 |  | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
24. | Nożyk do cięcia kompatybilny z oferowanymi cewnikami prowadzącymi |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
25. | Osłonki na końcówki elektrod IS-1 |  | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
26. | Nóż plazmowy |  | 40 | op. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
27. | Papier do programatora |  | 5 | op. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | Razem | 0 |  | 0
| Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora jednojamowego |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | Tryby stymulacji: SSI,SSIR, SOO |  |  |  | Tak,
| 2. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych 8 lat |  |  |  | Tak, Podać
| 3. | Możliwość rejestracji IEGM w pamięci urządzenia
| 4. | Możliwość wykonania badania MRI |  |  |  | Tak,
| 5. | Na czas trwania umowy przyjmujący zamówienie użyczy 1 programator + 1 programator do oferowanych urządzeń wraz z analizatorem do pomiarów śródzabiegowych |  |  |  | Tak
| Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora dwujamowego |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | Tryby stymulacji: DDD(R), DDI(R), DOO |  |  |  | Tak
| 2. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych 8 lat |  |  |  | Tak
| 3. | Monitorowanie impedancji elektrod i zmiana polarności przy przekroczeniu wartości granicznych |  |  |  | Tak
| 4. | Reakcja na arytmie przedsionkowe; zmiana trybu stymulacji |  |  |  | Tak
| 5. | Możliwość wykonania badania MRI |  |  |  | Tak
| 6. | Możliwość wykonania programowanej stymulacji za pomocą urządzenia i programatora |  |  |  | Tak
| 7. | Czułość w kanale przedsionkowym poniżej 0.2mV |  |  |  | Tak
| 8. | Czułość w kanale komorowym od 1 do 10 mV |  |  |  | Tak
| 9. | Możliwość rejestracji IEGM w pamięci urządzenia |  |  |  | Tak
| 10. | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej i przedsionkowej |  |  |  | Tak
| Lp. | Wymagane parametry graniczne elektrod endokawitarnych bipolarnych przedsionkowych lub komorowych |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | Dostępne rozmiary: < 7,5F |  |  |  | Tak
| 2. | Fiksacja - dostępne: aktywne i pasywne |  |  |  | Tak
| 3. | Elektrody pozwalające na wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca |  |  |  | Tak
| 4. | Zakres długości co najmniej od 52 do 65 cm |  |  |  | Tak
| 5. | Złącze IS-1 |  |  |  | Tak
| Lp. | Parametry graniczne kardiowertera defibrylatora jednojamowego |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD-VR) |  |  |  | Tak
| 2. | Waga 80 gramów lub poniżej |  |  |  | Tak
| 3. | Możliwość wykonania badania MRI 1.5T i 3T bez stref wykluczeń |  |  |  | Tak
| 4. | Objętość poniżej 40 ml |  |  |  | Tak
| 5. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] od 1 terapii |  |  |  | Tak
| 6. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  |  | Tak, podać
| 7. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
| 8. | Terapia stymulacją antyarytmiczną przed i w trakcie ladowania kondensatorów |  |  |  | Tak,podac
| 9. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 strefy w tym VF i VT |  |  |  | Tak,podać
| 10. | Stymulacja antyarytmiczna min 2 typy |  |  |  | Tak,podać
| 11. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
| 12. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  |  | Tak,podać
| 13. | Tachogram odstepów RR przed i po terapii |  |  |  | Tak
| 14. | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  |  | Tak,podać
| 15. | Algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe |  |  |  | Tak,podać ,
| 16. | Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
| 17. | Automatyczny pomiar amplitudy R i impedancji elektrod |  |  |  | Tak
| 18. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  |  | Tak
| 19. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
| Lp. | Parametry graniczne kardiowertera defibrylatora jednojamowego z opcją wykrywania migotania przedsionków |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD-VR) |  |  |  | Tak
| 2. | Waga 80 gramów lub poniżej |  |  |  | Tak
| 3. | Możliwość wykonania badania MRI 1.5T i 3T bez stref wykluczeń |  |  |  | Tak
| 4. | Objętość poniżej 40 ml |  |  |  | Tak
| 5. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] od 1 terapii |  |  |  | Tak
| 6. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  |  | Tak, podać
| 7. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
| 8. | Terapia stymulacją antyarytmiczną przed i w trakcie ladowania kondensatorów |  |  |  | Tak,podac
| 9. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 strefy w tym VF i VT |  |  |  | Tak,podać
| 10. | Stymulacja antyarytmiczna min 2 typy |  |  |  | Tak,podać
| 11. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
| 12. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  |  | Tak,podać
| 13. | Tachogram odstepów RR przed i po terapii |  |  |  | Tak
| 14. | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  |  | Tak,podać
| 15. | Algorytm wykrywający migotanie przedsionków |  |  |  | Tak,podać ,
| 16. | Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
| 17. | Automatyczny pomiar amplitudy R i impedancji elektrod |  |  |  | Tak
| 18. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  |  | Tak
| 19. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
| Lp. | Parametry graniczne kardiowertera - defibrylatora dwujamowego |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | Waga 80 gramów lub poniżej |  |  |  | Tak
| 2. | Możliwość wykonania badania MRI 1.5T i 3.0T bez stref wykluczeń |  |  |  | Tak
| 3. | Objętość poniżej 40 ml |  |  |  | Tak
| 4. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] od 1 terapii |  |  |  | Tak
| 5. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  |  | Tak, podać
| 6. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
| 7. | Terapia stymulacją antyarytmiczną przed i w trakcie ladowania kondensatorów |  |  |  | Tak,podac
| 8. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  |  | Tak,podać
| 9. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm oparty o analizę morfologii sygnału komorowego (QRS) |  |  |  | Tak, podać, 20%
| 10. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
| 11. | Potwierdzenie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją/kardiowersją (reconfirmation) |  |  |  | Tak,podać
| 12. | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  |  | Tak,podać
| 13. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  |  | Tak,podać
| 14. | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym i przedsionkowym |  |  |  | Tak
| 15. | Automatyczny pomiar amplitudy R, P i impedancji elektrod |  |  |  | Tak
| 16. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  |  | Tak
| 17. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  |  | tak
| 18. | Histogram częstości rytmu w kanale A i V, % stymulacji A i V; % AF (AF burden) |  |  |  | tak
| 19. | Tachogram odstepów RR przed i po terapii |  |  |  | tak
| 20. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
| Lp. | Parametry graniczne ICD-CRT/CRT-D |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | Waga 85 gramów lub poniżej |  |  |  | Tak
| 2. | Objętość poniżej 40 ml |  |  |  | Tak
| 3. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  |  | Tak
| 4. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  |  | Tak
| 5. | Gniazda elektrody defibrylującej DF1 lub DF4 do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
| 6. | Dostępne urządzenia kompatybilne z elektrodą lewokomorową dwu i czterobiegunową |  |  |  | Tak
| 7. | Terapia stymulacją antyarytmiczną przed i w trakcie ladowania kondensatorów |  |  |  | Tak,podac
| 8. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  |  | Tak,podać liczbę
| 9. | Programowalna stymulacja dwukomorowa (RV-LV oraz LV-RV) i lewokomorowa o szerokim (co najmniej od 0 - 80 ms) zakresie programowalnego sprzężenia V-V |  |  |  | Tak,podać
| 10. | Możliwość wykonania badania MRI 1.5T i 3T bez stref wykluczeń |  |  |  | Tak
| 11. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
| 12. | Potwierdzenie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją/kardiowersją (reconfirmation) |  |  |  | Tak,podać
| 13. | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  |  | Tak,podać
| 14. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  |  | Tak,podać, 15%
| 15. | Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
| 16. | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym i przedsionkowym |  |  |  | Tak
| 17. | Automatyczny pomiar amplitudy R, P i impedancji elektrod |  |  |  | Tak
| 18. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  |  | Tak
| 19. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
| Lp. | Parametry graniczne ICD-CRT/CRT-D z opcją wielopunktowej stymulacji lewokomorowej. |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | Waga 85 gramów lub poniżej |  |  |  | Tak
| 2. | Objętość poniżej 40 ml |  |  |  | Tak
| 3. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  |  | Tak
| 4. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  |  | Tak
| 5. | Gniazda elektrody defibrylującej DF1 lub DF4 do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
| 6. | Dostępne urządzenia kompatybilne z elektrodą lewokomorową dwu i czterobiegunową |  |  |  | Tak
| 7. | Terapia stymulacją antyarytmiczną przed i w trakcie ladowania kondensatorów |  |  |  | Tak,podac
| 8. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  |  | Tak,podać liczbę
| 9. | Programowalna stymulacja dwukomorowa (RV-LV oraz LV-RV) i lewokomorowa o szerokim (co najmniej od 0 - 80 ms) zakresie programowalnego sprzężenia V-V |  |  |  | Tak,podać
| 10. | Możliwość wykonania badania MRI 1.5T i 3T bez stref wykluczeń |  |  |  | Tak
| 11. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
| 12. | Potwierdzenie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją/kardiowersją (reconfirmation) |  |  |  | Tak,podać
| 13. | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  |  | Tak,podać
| 14. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  |  | Tak,podać, 15%
| 15. | Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
| 16. | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym i przedsionkowym |  |  |  | Tak
| 17. | Automatyczny pomiar amplitudy R, P i impedancji elektrod |  |  |  | Tak
| 18. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  |  | Tak
| 19. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tal
| 20. | Stymulacja lewokomorowa jednu lub dwupunktowa |  |  |  | Tak
| Lp. | Parametry graniczne CRT-P |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1 | Dostępne urządzenia kompatybilne z elektrodą lewokomorową dwu i czterobiegunową |  |  |  | Tak
| 2 | Programowalna stymulacja dwukomorowa (RV-LV oraz LV-RV) i lewokomorowa o szerokim (co najmniej od 0 - 80 ms) zakresie programowalnego sprzężenia V-V |  |  |  | Tak,podać
| 3 | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym i przedsionkowym |  |  |  | Tak
| 4 | Automatyczny pomiar amplitudy R, P i impedancji elektrod |  |  |  | Tak
| Lp. | Parametry graniczne elektrody defibrylującej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | Elektrod pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
| 2. | Dostępne elektrody podskórne |  |  |  | Tak
| 3. | Przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak,podać
| 4. | Elektrody jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
| 5. | Elektrody o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe. |  |  |  | Tak,podać
| Lp. | Parametry graniczne elektrody lewokomorowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | Elektrody 2 i 4 biegunowe do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
| 2. | Min 2 typy krzywizny do wyboru |  |  |  | Tak, podać
| 3. | Średnica < 6F |  |  |  | Tak,podać
| Lp. | Parametry graniczne introduktorów rozrywalnych |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | Średnica 7, 8, 9, 10, 11F do wyboru przez Zamawiającego. |  |  |  | Tak
| 2. | W zestawie koszulka, prowadnik i igła |  |  |  | Tak

## Pakiet 7
Załacznik nr 2
PAKIET NR 7 - Testy do pomiaru ACT
L.p. | Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1. | Testy do śródzabiegowych pomiarów ACT współpracujące z aparatem Hemochron Signature | 450 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0