| Pakiet Nr 1 | Załącznik Nr 2 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33190000-8 |  |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator do badań immunohematologicznych |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |
| Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od momentu pobrania materiału z badanej próbki do momentu przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Posiada znak CE. Urządzenie jest fabrycznie nowe. Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice mikrotestów kolumnowych: grupy krwi układu ABO i RhD z użyciem odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI+, anty-DVI-, przeciwciała grupowe (izoaglutyniny) A1,B, badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA LISS) na 3 krwinkach wzorcowych, badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA LISS) na krwinkach pulowanych, możliwość mianowania przeciwciał, kontrola grupy krwi przy próbie zgodności w zakresie anty-A, anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców, próba zgodności w środowisku PTA LISS, weryfikacja antygenu D słabe w PTA, Bezpośredni Test Antyglobulinowy w zakresie: anty-IgG, anty-IgM, anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d, Identyfikacja przeciwciał w PTA LISS na panelu min. 11 krwinkowym oraz w teście enzymatycznym na panelu papainowanym, Oznaczanie fenotypu układu Rh: C, Cw, c, E, e, K, Oznaczanie antygenów i profili antygenowych z innych układów grupowych np.: MNSs, Kell, Kidd, Duffy, Lewis. Analizator nablatowy dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia). Analizator pracujący w systemie wolnego dostępu Random Access. Analizator z dostępną funkcją próbek pilnych STAT z automatycznym rozpoznawaniem przez analizator jako badania pilnego. Wydajność analizatora – przepustowość zależnie od profilu testów, do 70 kart żelowych na godzinę. Analizator o pojemności min. 50 próbek z możliwością załadowania 34 buteleczek z odczynnikami i min. 96 kart żelowych wewnątrz oraz dwóch zbiorników z płynem systemowym i dwóch na płynne odpady. Analizator wyposażony w komputer, ekran dotykowy, klawiaturę, mysz, skaner kodów kreskowych, UPS, drukarkę laserową i drukarkę kodów kreskowych. Analizator posiadający na pokładzie magazyn odczynników na min. 170 mikrokart, pozwalający na nieprzerwane wykonanie min. 100 badań grup krwi wraz z wykrywaniem przeciwciał w PTA. Analizator posiadający chłodzony magazyn odczynników, pozwalający na przechowywanie wszystkich krwinek wzorcowych na pokładzie przez min. 7 dni. Analizator pracujący na probówkach o różnej średnicy 11-17 mm umieszczonych w jednym statywie. Analizator z niezależnymi strefami załadunku próbek i pipetowania Pełna pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności. Analizator posiadający system śledzenia każdej pojedynczej mikrokarty. Akceptacja przez analizator różnych systemów kodów kreskowych, w tym ISBT 128. Aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator zgłasza stan alarmowy jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. System kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników. Pełna pozytywna identyfikacja wszystkich odczynników i reagentów używanych do wykonania odpowiednich zawiesin i przeprowadzenia badania w sposób w pełni zautomatyzowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa wykonywanych badań i przeprowadzenia procedury ‘look back’ zgodnie z zasadami hemo vigilance – bezpiecznej drogi krwi. Kompletna rejestracja wszystkich czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów. Elektroniczny rejestr numerów serii stosowanych odczynników i reagentów. Analizator z automatycznym systemem kontroli niezgodności w aktualnych wyników z wynikami badań w archiwum. Analizator z funkcją archiwizacji wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny). Analizator z funkcją automatycznego startu, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki do analizatora. Analizator z możliwością zaprogramowania domyślnych profili badań dla próbek znajdujących się na pokładzie analizatora, bez konieczności każdorazowego ich programowania. Weryfikacja przez analizator poziomu nakropienia surowicy/ osocza przed procesem wirowania w celu optymalizacji procesu badania m.in. eliminacja powtórek, a w szczególności wyników fałszywie ujemnych. Analizator z funkcją badań kaskadowych – reflex. Analizator z funkcją badań kaskadowych – reflex. Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek i odczynników, co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły. Analizator z możliwością ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych, bez przerywania jego pracy i trwających procesów. Analizator wykorzystujący do badań porcjowany oddzielnie do każdego badania diluent w celu zabezpieczenia przed kontaminacją. Przy instalacji i uruchomieniu urządzenia przez serwis musi zostać wykonana kwalifikacja instalacyjna, operacyjna i procesowa zgodna z wymaganiami, Analizator z konserwacją wykonywaną tygodniowo (brak konieczności codziennej konserwacji). Analizator z konserwacją wykonywaną tygodniowo (brak konieczności codziennej konserwacji). Analizator z pojedynczą perforacją mikrokolumn (mikrokolumna po mikrokolumnie). Automatyczne usuwanie zużytych mikrokart i buteleczek lub opakowań po odczynnikach przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatora. Możliwość wyprowadzenia kosza z odpadami stałymi na zewnątrz. Analizator posiadający sygnalizator aktualnego stanu procesu badania. Analizator posiadający sygnalizator aktualnego stanu procesu badania. Urządzenie umożliwia przesył wyników dla dawców i biorców. Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań. Wykonawca zapewnia dostępność wyspecjalizowanej pomocy technicznej (np. infolinia) w godzinach min. 8.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku Wykonawca zapewnia możliwość zdalnego dostępu oraz diagnostyki systemu automatycznego analizatora przez serwis. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. Wykonawca zapewnia bezpłatne: instalację, podłączenie automatycznego analizatora do systemu informatycznego Zamawiającego (program ASSECO – Bank Krwi) w momencie instalacji analizatora (zapewnienie komunikacji dwustronnej dla zleceń próbek od biorców), uruchomienie i szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu i wydaniem certyfikatu, nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez zamawiającego. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 24 godzin. Czas naprawy na terenie Polski – do 7 dni. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym w okresie gwarancyjnym. |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 45 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- wpis / powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Lublinie | Al. Racławickie 23 20-034 Lublin | 261 183 267 | 1 |