Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 1 – Jednokanałowy spektrofotometr mikropłytkowy – zakres 200-999 nm z możliwością inkubacji w komorze pomiarowej oraz programem komputerowym do obsługi czytnika i analizy danych

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E=C*D |
|  | Spektrofotometr UV/Vis, | nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku |  | 1 |  |  |
|  | Odczyt płytek | 6-, 12-, 24-, 48-, 96- i 384-dołkowych bez konieczności użycia dodatkowych adapterów |  |  |  |  |
|  | Metoda wyboru długości fali | monochromator z siatką dyfrakcyjną |  |  |  |  |
|  | Źródło światła | ksenonowa lampa błyskowa lub równoważna |  |  |  |  |
|  | Zakres długości fali | 200 – 999 nm |  |  |  |  |
|  | Szerokość połówkowa wiązki | ≤ 3 nm. |  |  |  |  |
|  | Ustawianie długości fali z krokiem | 1 nm |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy | 0 – 4,000 OD |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość | 0,0001 OD |  |  |  |  |
|  | Dokładność wyboru długości fali | ± 2 nm |  |  |  |  |
|  | Powtarzalność wyboru długości fali | ± 0,2 nm |  |  |  |  |
|  | Odczyty | typu endpoint, kinetyczne, spektralne i skanowanie powierzchni dna dołka |  |  |  |  |
|  | Czas odczytu całej płytki | 96-dołkowej: ≤ 8 s |  |  |  |  |
|  | Możliwość zakupu akcesorium do jednoczesnego pomiaru w czterech kuwetach o długości drogi optycznej = 1 cm | tak |  |  |  |  |
|  | Akcesorium do jednoczesnego pomiaru nie mniej niż 16 próbek DNA/RNA o objętości 2µl. Limit detekcji 2 ng/μl – opcja do rozbudowy w przyszłości | tak |  |  |  |  |
|  | Praca pod kontrolą komputera PC z Windows | tak |  |  |  |  |
|  | Port USB | tak |  |  |  |  |
|  | Jeden program komputerowy do obsługi czytnika i analizy danych, o parametr | Modele dopasowania krzywej standardowej: liniowa, wielomianowa, 4-P, 5-P, point to point, cubic spline (wygładzona) Operacie na wynikach: transformacje, cut offs, formuły, funkcje, sprawdzenie warunków walidacji testu Testowanie przyrządu z poziomu programu Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego i do pliku tekstowego Funkcja korekcji długości drogi optycznej Ilość licencji (komputerów na których można uruchomić program) – min. 5. |  |  |  |  |
|  | Analiza uzyskanych danych – cubic spline (wygładzona) | modele dopasowania krzywej standardowej, co najmniej: liniowa, wielomianowa do 5 stopnia, 4-P, 5-P, point to point lub równoważny |  |  |  |  |
|  | Testowanie i diagnostyka przyrządu z poziomu programu sterującego | tak |  |  |  |  |
|  | Funkcja walidacji przyrządu z poziomu programu z zapewnieniem możliwości zakupu płytki wzorcowej | tak |  |  |  |  |
|  | Funkcja 4-strefowego termostatowania komory pomiaru w mikropłytkach, | w zakresie 4 °C powyżej temp. otoczenia do co najmniej +65 °C z systemem anty-kondensacyjnym (niezależne ogrzewanie komory od góry i dołu) . Możliwe odchylenie nie większe niż ± 0,2 °C przy 37 °C |  |  |  |  |
|  | Funkcja wytrząsania mikropłytek | wytrząsanie liniowe, orbitalne, podwójnie orbitalne |  |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe: |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |  |  |
|  | Certyfikat | zgodności CE-IVD lub równoważny |  |  |  |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis w Polsce | tak |  |  |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2 – Komora McMastera do zliczania jaj pasożytów

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E=C*D |
|  | Komora z polami z siatką do zliczania jaj | Tak |  | 1 |  |  |
|  | Szkiełko nakrywkowe | Tak |  |  |  |  |
|  | Wsporniki | Tak |  |  |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 3 – Cieplarka laboratoryjna

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E=C*D |
|  | Obieg powietrza | Wymuszony |  | 1 |  |  |
|  | Pojemność komory | Około 180 l |  |  |  |  |
|  | Zakres temperatury pracy | 5℃ powyżej temperatury otoczenia…+100℃ |  |  |  |  |
|  | Ilość półek | Min. 3 Max. 4 |  |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe: |  |  |  |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |  |  |
|  | Wewnętrzne gniazdo sieciowe | Min. 1 sztuka |  |  |  |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne LED | Min. 1 sztuka |  |  |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 4 – Wirówka laboratoryjna ze zmienną prędkością wirowania

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E=C*D |
|  | RPM i max. CRF | 1 000-13 500 RPM, 12 225 xg |  | 1 |  |  |
|  | Rotor | 0,2/0,5/1,5/2,0 ml x 12 probówek |  |  |  |  |
|  | Wymiary (W x D x H) [mm] | 170 x 226 x 183 (+/- 10 mm) |  |  |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD | wyświetlacz LCD z podświetleniem |  |  |  |  |
|  | Poziom hałasu | ≤57 dB |  |  |  |  |
|  | Timer | do 99h 59 min lub praca ciągła |  |  |  |  |
|  | Czas rozpędzania /hamowania | ≤15 sek. |  |  |  |  |
|  | Waga | 2,3 kg (+/- 1 kg) |  |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe: |
|  | Okres gwarancji | 24 miesiące |  |  |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ