        Załącznik nr 2 A do SIWZ

Parametry i warunki dotyczące modułu biochemicznego – głównego
L.p.	Cecha/parametr	Wymagany	Oferowany
1	Analizator w pełni automatyczny.	TAK
2	Budowa modułowa: tor biochemiczny i ISE.	TAK
3	Maksymalna wydajność toru biochemicznego min. 400 oznaczeń/h.	TAK
4	Wydajność toru ISE min. 180 oznaczeń/h.	TAK
5	Reakcje w fazie ciekłej.	TAK
6	System otwarty odczynnikowo.	TAK
7	Oznaczanie kreatyniny metodą enzymatyczną.	TAK
8	Możliwość wykonywania oznaczeń w surowicy, osoczu, PMR, płynach z jam ciała, moczu, hemolizacie krwi pełnej	TAK
9	Minimum 30 pozycji na zestawy odczynnikowe	TAK
10	Możliwość detekcji skrzepu oraz lipemii, hemolizy / i hiperbilirubinemii.	TAK
11	Monitorowanie dat ważności odczynników i ich ilości na pokładzie analizatora	TAK
12	Czytnik kodów paskowych odczynników	TAK
13	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora / w wymaganym zakresie temperaturowym	TAK
14	Analizatory przystosowane do pracy ciągłej całodobowej / ( nie licząc czasu na rutynowe konserwcje)	TAK

    Podpis osoby upoważnionej ................................................