## 2.Chłodziarki farmac. LIEBHERR
Załącznik nr 1B
Pakiet 2 - Sprzęt chodniczy farmaceutyczny do przechowywania leków
L.p. | Nazwa Materiału | J.m. | Planowana ilość na 2022 | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość całkowita brutto | Uwagi / Nazwa producenta i model proponowanego sprzętu
1 | Profesjonalna chłodziarka (witryna) laboratoryjna/ farmaceutyczna (np.: LIEBHERR MKv 3913 MediLine) do przechowywania szczepionek i produktów farmaceutycznych: - powinna spelniać wymagania normy DIN 58345; - napięcie (V): 220-240; - pojemność całkowita ok. 386 (litry), użytkowa (litry): ok. 278; /+/-10%/ - wymiary zewnętrzne /+/-1%/: - głębokość (mm): 600/660 - szerokość (mm): 600/ 660 - wysokość (mm): 1800/2000 - układ chłodzenia: dynamiczny /powietrzem obiegowym/ - zakres temperatury: +20C - +80C; (fabryczne ustawienie +50C) stałość i stabilność temperatury zgodna z normą EN 60068-3; - wyświetlacz wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy - poziom hałasu dB: do 60 - odszranianie: automatyczne - odparowywanie skroplin: automatyczne; - sterowanie: elektroniczne - wyposażona w zamek; - obudowa stalowa malowana proszkowo w kolorze białym, - drzwi przeszklone wyposażone w szybę hartowaną bezpieczną odporną na uderzenia, przestawne, samoczynnie zamykane, wyposażone w ergonomiczny uchwyt drążkowy, białe; - materiał wnętrza: tworzywo w kolorze białym; - wyposażona w półki "ruszty" powlekane tworzywem w kolorze białym w ilości 6/8 szt, z dopuszczonym obciążeniem na półkę do 25kg; - alarm braku zasilania: Tak, bezpośrednio po awarii zasilania; - alarm temperatury i otwartych drzwi: Tak, optyczny i dźwiękowy; - utrzymanie temperatury w przypadku braku zasilania przez min. 12 godzin; - moduł alarmowy i rejestrator temperatury z wyjściem USB lub innym umożliwiającym bezpośrednie podłączenie komputera w celu szczytania danych; - chłodziarka powinna mieć możliwość montażu (otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika) zewnętrznego rejestratora temperatury opisanego powyżej (w przypadku konieczności instalacji), - nóżki z możliwością wypoziomowania urzadzenia. | szt. | 1
2 | Witryna chłodnicza (farmaceutyczna) do przechowywania leków (równoważna z LIEBHERR MKUv 1613 MediLine) - powinna spelniać wymagania normy DIN 58345; o nastepujących parametrach: - pojemność brutto, całkowita ok. 152 L, (użytkowa ok. 109 L),/+/-10%/ - wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) 600/615/820, - wymiary zewnętrzne /+/-1%/: - dynamiczny system chłodzenia, - automatyczne odszranianie, - nominalny zakres temperatury +5°C, stałość i stabilność temperatury zgodna z normą EN 60068-3 - maksymalna fluktuacja 4,9 °C, - gradient 5,1 °C, - drzwi ze szkła izolacyjnego zamykane na zamek, - drzwi samoczynnie zamykane z możliwiość zmiany kierunku otwierania drzwi, - sterownie elektroniczne, - wskaźnik temperatury zewnętrzny cyfrowy, - alarm optyczny i dzwiękowy bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godzin, - złacze RS 485, styk dotykowy, - oświetlenie wewnętrzne pionowe LED, włączane osobno, - 4 półki z powloką z tworzywa sztucznego, w tym 3 z regulacją wysokości, - maksymalne obciązenie półki do 45 kg, - powierzchnia użytkowa półek (SxG) 440/420 mm, - napięcie i moc znamionowa 220- 240V ~; 1,0A | szt. | 1
3 | Witryna chłodnicza do przechowywania odczynników (równoważna z LIEBHERR LKPv 6523 MediLine) o nastepujących parametrach: - pojemność brutto, całkowita ok. 617 L, (użytkowa ok. 430 L) /+/-10%/, - wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) 700/830/2160 - wymiary zewnętrzne /+/-1%/: - dynamiczny system chłodzenia, - automatyczne odszranianie, - nominalny zakres temperatury 0°C do +16°C, stałość i stabilność temperatury zgodna z normą EN 60068-3 - maksymalna fluktuacja 1,6 °C, - gradient 2,0 °C, - drzwi ze szkła izolacyjnego zamykane na zamek, - drzwi samoczynnie zamykane z możliwiość zmiany kierunku otwierania drzwi, - sterownie elektroniczne, - wskaźnik temperatury zewnętrzny cyfrowy, - alarm optyczny i dzwiękowy bezpośrednio po awarii zasilania przez min. 72 godzin, - bezprzewodowy system monitoringu temperatury np.: EFENTO lub równoważny z możliwością przesyłania danych SMS i e-mail do dowolnej liczby odbiorców, generowania automatycznych raportów, powiadamiania dziękowe o przekroczonych temperaturach oraz sygnalizowanie braku prądu w obiekcie - złacze RS 485, styk dotykowy, - oświetlenie wewnętrzne pionowe LED, włączane osobno, - 4 półki z powłoką z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości, - maksymalne obciązenie półki do 60 kg, - powierzchnia użytkowa półek (SxG) 533/650 mm, - korpus na kókach samonastawczych zwrotnych z hamulcem postojowym z przodu, kółka sztyne z tylu - napięcie i moc znamionowa 220- 240V ~; 4,0A | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 0 | 0