Załącznik nr 3.2. do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia: Mikroskop optyczny (15 sztuk), zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi.

Oferuję:
Model/typ: ……………………….
Producent/kraj: ………………………………

Lp.	Wymagania:	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)
1.	Mikroskop optyczny o budowie jednobryłowej, oparty na optyce / korygowanej na min. 160 mm.
2.	Oświetlacz typu LED, fabrycznie wbudowany w statyw mikroskopu. / Temperatura barwowa min. 6000 K.
3.	Stolik mechaniczny o powierzchni min. 143 mm x 132 mm, z zakresem / Przesuwu min. 76x50 mm, fabrycznie i trwale połączony ze statywem / mikroskopu. / Uchwyt preparatu na dwa standardowe szkiełka podstawowe.
4.	Rewolwer obiektywowy min. 4-pozycyjny.
5.	Tubus binokularny o kącie pochylenia min. 30° z okularami o pow. 10x /FN = 18 mm. / Rozstaw źrenic min. 52-75 mm / Tubus z systemem obrotu o 360o bez konieczności odkręcania śruby / mocującej.
6.	Okulary zintegrowane z tubusem binokularnym min. 10x/18 mm z / gumowymi muszlami. W prawy okular wbudowany wskaźnik metalowy. / Średnica wewnętrza do montażu płytek okularowych min. 23,2 mm.
7.	Współosiowy, wykonany z metalu, układ ogniskowania, z gałkami po / obu stronach mikroskopu, skalowany, o dokładności i odczytu / przesuwu stolika min. 3 mikrometry na jedną podziałkę skali. / Zakres ruchu w osi Z min. 300 mikronów na obrót.
8.	Możliwość zastosowania wyposażenia do polaryzacji.
9.	Kondensor Abbe'go 0,9/1,25 Oil, z przysłoną aperturową. / Zamontowany i wycentrowany fabrycznie bez możliwości regulacji / wysokości położenia.
10.	Wbudowany zasilacz 220-230V.
11.	Obiektywy planachromatyczne korygowane na 160 mm długości tubusa, długość parfokalną maks. 45 mm o następujących parametrach minimalnych: / - 10X/NA 0,25 / odległość robocza 6,40 mm / - 40X/NA 0,65, / odległość robocza 0,65 mm / - 100x/NA 1,25 Oil / odległość robocza 0,14 mm

   Formularz należy złożyć w formie elektronicznej
        (kwalifikowany podpis elektroniczny)
      lub w postaci elektronicznej opatrzonej
  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym