## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.60.1.2023
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego endoprotez, sezerów i ekspanderów piersi, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6 = 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9 / 4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Endoprotezy silikonowe okrągłe, teksturowane - wypełnienie: spoisty, zagęszczony żel silikonowy, I stopień spoistości - okrągłe - co najmniej w 3 profilach (średni, wysoki, bardzo wysoki) - objętość od 125-800 ml - bariera antydyfuzyjna- zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka teksturowana, - tekstura uzyskiwana bez użycia kryształków soli lub cukru i ich pochodnych - wielkość porów tekstury (szerokość) 70-150 µm - głębokość porów tekstury 40-100 µm (wysokość) - regularna dystrybucja porów tekstury - ważność produktu minimum 4 lata - gwarancja bezterminowa - produkt sterylny | szt | 15
2. | Endoprotezy o kształcie profilowanym - wypełnienie: zagęszczony żel silikonowy, III stopień spoistości - 9 różnych kształtów - objętość od 180-775 ml - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka teksturowana, - tekstura uzyskiwana bez użycia kryształków soli lub cukru i ich pochodnych - wielkość porów tekstury (szerokość) 70-150 µm - głębokość porów tekstury 40-100 µm (wysokość) - regularna dystrybucja porów tekstury - ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata - gwarancja bezterminowa - produkt sterylny | szt | 60
3. | Sizery silikonowe o profilu anatomicznym - sizery silikonowe - kształt anatomiczny - do 10-cio krotnej sterylizacji - dostępne w rozmiarach od 180– 775 ml - kompatybilne z implantami anatomicznymi | szt | 10
4. | Ekspandery anatomiczne, teksturowane - komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli - magnetyczna zastawka na przedniej ścianie ekspandera - samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki - magnetyczny detektor - powłoka teksturowana - tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych - wielkość porów tekstury (szerokość) 70-150 µm - głębokość porów tekstury 40-100 µm (wysokość) - regularna dystrybucja porów tekstury - zakres objętości: 250-850 ml - pętelki do szwów umożliwiające stabilizację ekspandera w poziomie - 3 rodzaje kształtów: niski, średni, wysoki - gwarancja 6 miesięcy od wszczepienia | szt | 60
RAZEM :

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.60.2.2023
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego nieizotopowych znaczników do lokalizacji zmian niepalpacyjnych w raku piersi, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …..... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9 / 4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Nieizotopowy znacznik do lokalizacji zmian niepalpacyjnych w raku piersi. Znacznik magnetyczny wykonany ze stali nierdzewnej klasy medycznej dedykowany do współpracy z nieizotopowym systemem detekcji węzłów chłonnych wartowniczych. System będący sterylnym, jednorazowym produktem, składającym się ze znacznika magnetycznego (ziarna) o wymiarach około 5 mm długości i 0,9 mm średnicy, wstępnie załadowanego do systemu wprowadzającego. System wprowadzający znacznika w postaci igły introduktora 18 ga. o długości 12 cm, z oznaczeniami referencyjnymi głębokości co 1 cm. Znacznik jest wstępnie załadowany wewnątrz igły i utrzymywany zatyczką zapobiegającej przypadkowemu uwolnieniu. Znacznik jest widoczny w USG i RTG. Znacznik wykrywany pod dowolnym kątem. Siła detekcji sygnału znacznika zależna od odległości od sondy. Brak zaniku sygnału znacznika wraz z upływem czasu. Znacznik przeznaczony do umieszczenia w piersi i usunięcia chirurgicznego z tkanką docelową.Znacznik przystosowany do przechowywania w temperaturze pokojowej. Znacznik sklasyfikowany jako wyrób medyczny. Dostawa znaczników do posiadanego urządzenia – sonda Sentimag | szt | 200
2 | Nieizotopowy znacznik do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych. Znacznik umożliwiający śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych. Znacznik podawany przez chirurga bez konieczności współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej. Znacznik umożliwiający wykonanie detekcji węzłów chłonnych wartowniczych do 30 dni od daty podania. Znacznik dedykowany do magnetycznego systemu detekcji węzłów chłonnych wartowniczych, podawany podskórnie do tkanki śródmiąższowej. Znacznik będący czarno – brązową, sterylną wodną zawiesiną pokrytych karboksydekstranem cząstek superparamagnetycznego tlenku żelaza w wodzie do iniekcji, dostarczany w jednorazowych i aseptycznych fiolkach. Średnica pokrytych karboksydekstranem cząstek superparamagnetycznego tlenku żelaza około 60 nm. Znacznik, który po ekspozycji na działanie pola wzbudzenia magnetycznego detektora węzłów chłonnych wartowniczych, odpowiada tymczasowo indukowanym polem magnetycznym. Znacznik poza sygnałem magnetycznym wybarwiający na czarno – brązowy kolor węzły chłonne. Znacznik sklasyfikowany jako wyrób medyczny. Znacznik przystosowany do przechowywania w temperaturze pokojowej. | szt | 200
|  |  |  | RAZEM : |  | - | -

## Zadanie nr 3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.60.3.2023
Formularz cenowo- techniczny zadanie nr 3
1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pistolet do biopsji kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego generatorem mikrofalowym Solero marki Angiodynamics *lub antena do termoablacji wraz z dzierżawą Generatora do Termoablacji Mikrofalowej z możliwością podłączenia dodatkowego czujnika temperatury wraz z niezintergrowaną pompą oraz przewodem wielorazowym, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …....... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6 = 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9 / 4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Pistolet do biopsji z zamkniętym układem chłodzenia, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego generatorem mikrofalowym Solero marki Angiodynamics , długości: 14cm, 19cm, 29cm *lub Elektroda do ablacji mikrofalowej, kompatybilna z generatorem z tabeli nr 2 długości 15, 20, 30 cm, długość strefy radiacyjnej 2.8 cm, ceramiczna końcówka, chłodzona osłona ze znacznikiem co 1cm, dodatkowe znaczniki co 5cm, na przewodzie elektrody 2 klipsy/klamerki umożliwiającej stabilizację poprzez jej podpięcie do materiału, którym obłożony jest pacjent. | szt. | 55
RAZEM
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość przedmiotów dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto 6 = 3 x 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena brutto z 1 m-c dzierżawy 8 = 9 / 4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | Nazwa handlowa, typ, model, producent, rok produkcji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Generator do termoablacji mikrofalowej z systemem kontrolującym parametry: energii cieplnej, pola i długości fal MV, pozwalający na uzyskanie sferycznych obszarów ablacji i przewidywalnośc wyników niezależnie od miejsca ablacji czy rodzaju tkanki. Generator z mozliwością nastawy 5W - 100 W lub więcej, z intuicyjnym interfejsem pozwalającym na ustalenie mocy ( pokrętło sterujące nastawy wyjściowej mocy mikrofalowej - krok co 5W ) i czasu ( minuty i sekundy )zabiegu, z mozliwością podłączenia dodatkowego czujnika temperatury - typ RTP 20 kontrolującego temperaturę w pobliżu miejsca ablacji. Połączenie z anteną za pomocą wielorazowego wysokoenergetycznego kabla. Częstotliwość wyjścia mikrofalowego: 2,45 GHz. Temp. blokady wzmacniacza : 75 st C. | 1 | 24
RAZEM
TABELA NR 3
Lp. | Zestawienie (tabela nr 1 i nr 2) |  |  | Wartość netto |  | Stawka VAT % | Wartość brutto
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5
1 | Wartość z tabeli nr 1 – poz. „RAZEM”
2 | Wartość z tabeli nr 2 – poz. „RAZEM”
|  | RAZEM |  |  |  | -

## Zadanie nr 4
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.60.4.2023
Formularz cenowo- techniczny zadanie nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego sizerów, ekspanderów oraz implantów piersi, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …..... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Wartość brutto 8 = 6 + 7 | Cena jednostkowa brutto 9 = 8 / 4 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Ekspandery piersi anatomiczne - do dwuetapowej rekonstrukcji - powierzchnia teksturowana - wypełniane solą fizjologiczną - z wewnętrznym zaworem magnetycznym - wyszukiwanie portu za pomocą detektora magnetycznego - sterylne, pakowane pojedynczo - 3 kształty podstawy: okrągła, owalna w poziomie, owalna w pionie - kompatybilne z implantami o powierzchni teksturowanej i poliuretanowe z pkt. 3-6 | szt | 5
2. | Ekspandery piersi okrągłe - powierzchnia teksturowana - wypełniane solą fizjologiczną - dostępne z wewnętrznym zaworem magnetycznym lub zewnętrznym zaworem - sterylne, pakowane pojedynczo - kompatybilne z implantami o powierzchni teksturowanej i poliuretanowej z pkt. 3-6 | szt | 5
3. | Implanty piersi okrągłe o powierzchni teksturowanej - powierzchnia teksturowana, - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci” - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki - wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera do 10 lat od implantacji - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka odporna na działania mechaniczne - 4 projekcje | szt | 5
4. | Implanty piersi anatomiczne o powierzchni teksturowanej - powierzchnia teksturowana, 2 rodzaje tekstury - 3 kształty podstawy: okrągła, owalna w pionie, owalna w poziomie - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci” - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki - wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera do 10 lat od implantacji - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka odporna na działania mechaniczne - minimum 2 maksymalnie 4 projekcje | szt | 5
5. | Implanty piersi okrągłe o powierzchni pokrytej pianką mikropoliuretanową - powierzchnia pokryta pianką mikropoliuretanową - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci” - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku istotnej utraty integralności powłoki implantu - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera obejmująca również rotację implantu - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka odporna na działania mechaniczne - 4 projekcje | szt | 10
6. | Implanty piersi anatomiczne o powierzchni pokrytej pianką mikropoliuretanową - powierzchnia pokryta pianką mikropoliuretanową - kształt podstawy: okrągły lub owalny - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci” - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku istotnej utraty integralności powłoki implantu - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera obejmująca również rotację implantu - bariera antydyfuzyjna - powłoka odporna na działania mechaniczne | szt | 30
7. | Sizery śródoperacyjne resterylizowalne - gładkie sizery śródoperacyjne okrągłe lub anatomiczne - kompatybilne z implantami okrągłymi lub anatomicznymi wg aktualnego katalogu - z możliwością wielokrotnej sterylizacji | szt | 5
RAZEM :