## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
119835 |  | Wymazówki |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 392356 | Termin dostawy | 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia
2 | 392357 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 392358 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 339271 | Wymazówki | Wymazówki, powinny być sterylne, wolne od DNA. - Każda wymazówki powinna składać się z: - pałeczki wymazowej wykonanej z wytrzymałego na złamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu podłożem w postaci wacika bawełnianego o długości od 1 do 2 cm oraz z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z zabezpieczonym materiałem biologicznym, - tulejki ochronnej wykonanej z wytrzymałego na uszkodzenia tworzywa sztucznego, o długości dostosowanej do wymiarów wymazówki, wyposażonej w etykietę opisową , skonstruowanej w sposób umożliwiający samoistne suszenie materiału biologicznego. - całkowita długość pałeczki wymazowej z korkiem min. 125 mm – max. 150 mm. - konstrukcja wymazówki musi zapewnić możliwość pobrania do badań jedynie części zabezpieczonego na nią materiału, - wymazówki powinny być pakowane jednostkowo z naniesionym na opakowaniu numerem serii, datą produkcji, datą ważności, informacją o sterylności oraz konfekcjonowane fabrycznie po około 50 - 100 sztuk w opakowaniach zbiorczych. - wymazówki muszą posiadać status wyrobu medycznego, który należy potwierdzić załączonym do oferty dokumentem wystawionym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. - wymazówki muszą spełniać wymagania standardu CE, który należy potwierdzić zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości . - Zamawiający wymaga wymazówek medycznych klasy I. - Czystość wymazówek powinna być potwierdzona dokumentem z badań odpowiedniej jednostki badawczej wydanym dla danej partii produkcyjnej opatrzonej numerem seryjnym. | 5000 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
1. Termin realizacji zamówienia 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia 2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leża po stronie wykonawcy 3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres 4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/ 5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy 6. Wykonawca gwarantuje , że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad 7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy 8. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia 9. Kryterium oceny najniższa cena oraz termin dostawy 10. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu W razie pytań proszę o kontakt: Wojciech Szymański 42 665 32 55 lub 606 214 582 godz. 8:30 do 15:30 wojciech.szymanski1@ld.policja.gov.pl