## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
134333 |  | Dostawa przepływomierza elektromagnetycznego Siemens |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 444384 | Termin dostawy | 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 444385 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 444386 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 372685 | Przepływomierz elektromagnetyczny Siemens | W skład zestawu wchodzi: 1. ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH DANE TECHNICZNE: - ŚREDNICA DN50, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 1092-1, PN 16 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0,1 DO 10 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 63 M3/H - KOŁNIERZE I KORPUS -STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - WYKŁADZINA: NBR - MATERIAŁ ELEKTROD POMIAR. I UZIEMIAJĄCYCH: HASTELLOY C276 - TEMPERATURA OTOCZENIA: -40...+70°C - TEMPERATURA MEDIUM: -10...+70°C - WERSJA KOMPAKT LUB ROZŁĄCZNA PRZETWORNIK NALEŻY ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE - BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - OBUDOWA SPAWANA, STOPIEŃ OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM USZCZELNIAJĄCYM) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE: DŁAWIK KABLOWY M20X1,5 - ATEST PZH 2. PRZETWORNIK POMIAROWY MAG6000 OBUDOWA: POLIAMID, IP 67 DOKŁADNOŚĆ: 0,2% AKTUALNEGO PRZEPŁUWU ±1 MM/S SPOSÓB MONTAŻU: KOMPAKTOWY LUB ROZŁĄCZNY WYŚWIETLACZ: 3 LINIOWY CIEKŁOKRYSTALICZNY FUNKCJE: PRZEPŁYW CHWILOWY, DWA LICZNIKI, PRZEPŁYW JEDNO/DWUKIERUNKOWY, KOMUNIKATY O BŁĘDACH, DETEKCJA PUSTEJ RURY, STEROWANIE DOZOWANIEM WYJŚCIE PRĄDOWE: 0/4-20 MA WYJŚCIE IMPULSOWE/CZĘSTOTLIWOŚĆ: 0-10 KHZ WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE: PRZEKAŹNIK PRZEŁĄCZNY WEJŚCIE BINARNE: 11-30 V DC KOMUNIKACJA CYFROWA: HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, MODBUS RTU (MODUŁY OPCJONALNE) TEMPERATURA PRACY: -20 DO +60°C NAPIĘCIE ZASILANIA: 230V OPROGRAMOWANIE: J.POLSKI 3. ADDITIONAL MODULES MODBUS RTU MODULE 4. ZESTAW DO MONTAŻU ROZŁĄCZNEGO, NAŚCIENNEGO PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH MAG5000/6000, IP67. ZAWIERA 4 DŁAWIKI M20X1,5 5. ZESTAW PRZEWODÓW DO MAGFLO O DŁUGOŚCI 20 M DO POŁĄCZENIA CZUJNIKA PRZEPŁYWU Z PRZETWORNIKIEM SYGNAŁU W KOMPLECIE: PRZEWÓD STANDARDOWY DO ZASILANIA CEWEK I SPECJALNY PRZEWÓD ELEKTRODOWY (PODWÓJNIE EKRANOWANY) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Regulamin obowiązujący Oferentów składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. 1. Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert. 2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus. (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania) 3. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Oferent składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. 4. Podana przez Dostawcę cena musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. nie ponosi żadnych innych kosztów np. kosztów dostawy. 5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie netto+ podatek VAT. 6. Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 7. Oferent gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa. 8. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zastrzega sobie prawo wyboru ofert oddzielnie dla każdego zadania. 9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Oferenta ofertą, PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Oferenta. 10. PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty. 11. PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Oferenta, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 12. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Oferenta niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania. W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty.