## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
792055 |  | USŁUGI PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH SPRZĘTU LABORATORYJNEGO |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2583701 | Termin realizacji
2 | 2583702 | Wstępny opis przedmiotu zamówienia | Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz lub załączenie aktualnego cennika
3 | 2583703 | Gwarancja | Oferowana gwarancja na wykonaną usługę wraz z warunkami
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1470441 | CZĘŚĆ NR 1 - Przegląd serwisowy komór laminarnych ChemFAst Elite 12 | 1. ocena techniczna urządzenia, 2. sprawdzenie stanu układów elektronicznych i mechanicznych, 3. poprawność działania panelu sterowania, 4. sprawdzenie stanu technicznego powierzchni- ocena uszkodzeń mechanicznych, 5. ocena techniczna i regulacja szyb frontowych, 6. poprawność działania oświetlenia, 7. badanie natężenia przepływu powietrza wg normy EN 12469:2000, 8. pomiar i kalibracja przepływu powietrza komory oraz weryfikacja poprawności działania alarmów przepływów powietrza i położenia szyby frontowej, 9. przeprowadzenie testów szczelności i integralności wg normy:EN 12469:2000, 10. sprawdzenie szczelności filtrów (zamocowanie, integralność, skuteczność filtracji), 11. pomiar ilości cząstek w m3 powietrza. Wykonanie usługi na terenie LK KWP w Łodzi Sporządzenie raportu serwisowego | 3 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 1470450 | CZĘŚĆ NR 2 - Przegląd serwisowy komór laminarnych | JOUAN MSC 12 (rok produkcji 1996), JOUAN MSC 9 (rok produkcji 1999), 1. ocena techniczna urządzenia, 2. sprawdzenie stanu układów elektronicznych i mechanicznych, 3. poprawność działania panelu sterowania, 4. sprawdzenie stanu technicznego powierzchni- ocena uszkodzeń mechanicznych, 5. ocena techniczna i regulacja szyb frontowych, 6. poprawność działania oświetlenia, 7. badanie natężenia przepływu powietrza wg normy EN 12469:2000, 8. pomiar i kalibracja przepływu powietrza komory oraz weryfikacja poprawności działania alarmów przepływów powietrza i położenia szyby frontowej, 9. przeprowadzenie testów szczelności i integralności wg normy:EN 12469:2000, 10. sprawdzenie szczelności filtrów (zamocowanie, integralność, skuteczność filtracji), 11. pomiar ilości cząstek w m3 powietrza. Wymiana świetlówek UV w komorach Wykonanie usługi na terenie LK KWP w Łodzi Sporządzenie raportu serwisowego. | 2 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 1470463 | CZĘŚĆ NR 3 - Przegląd serwisowy Analizatora genetycznego HITACHI Genetic Analyser HID AB 3500 firmy Life Technologies, rok produkcji 2018 | 1. przegląd i sprawdzenie lasera – kontrola nastawienia, zasilania, chłodzenia, testy wydajności, określenie stanu żywotności lasera, 2. czyszczenie optyki, kontrola kamery, 3. kontrola pola grzejnego, kalibracja bloku grzejnego i sprawdzenie funkcjonalności, 4. kontrola autosamplera i jego komponentów, czyszczenie, kalibracja, detekcja uszkodzeń, 5. kontrola bloku polimeru – funkcjonalności, szczelności, detekcji mikrouszkodzeń, 6. kontrola elektronicznych komponentów urządzenia (zasilanie) – kontrola pompy, wentyli i dozujących tłoków, czyszczenie, wymiana uszczelek, 7. przegląd komputera, kontrola kopii zapasowych na dysku twardym, wykonanie kopii zapasowej danych, 8. przeprowadzenie autodiagnostyki urządzenia, kontrola i dostosowanie parametrów pracy do ustawień pożądanych przez producenta, 9. wymiana części zużywalnych (części zestawu planowanego przeglądu w tym filtra) 10. sporządzenie raportu serwisowego, Wykonanie usługi na terenie LK KWP w Łodzi | 1 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 1470471 | CZEŚĆ NR 4 /1 - Przegląd serwisowy zoptymalizowanej stacji roboczej BIOMEKi5 ( rok produkcji 2018) | 1. przegląd, konserwacja tj. czyszczenie, regulacja, kalibracja elementów urządzenia 2. przegląd i wymiana części zużywalnych (uszczelni, wężyki, złączki itp.) /wymiana, 3. przegląd, konserwacja, kalibracja modułu dozującego wyposażonego w strzykawki, 4. przegląd, konserwacja, kalibracja ramienia stacji pipetującej (Gripper) zaopatrzonej w moduł dozujący (ramię wyposażone w panel dozujący) 5. kontrola jednostki grzewczej INHECO Single TEC Control, sprawdzenie poprawności połączenia z jednostką centralną oraz stacją pipetującą, 6. kontrola i konserwacja blatu roboczego, sprawdzenie parametrów / kalibracja jednostki (Pelt1) (sprawdzenie poprawności parametrów grzania/ wydajności), kontrola jednostki (Orbital1) oraz modułu odprowadzenia nieczystości po procesie (W1), 7. kontrola/weryfikacja poprawności działania listy czujników ruchu, kamer oraz przedniego panelu obudowy (kurtyny) 8. Wykonanie usługi na terenie LK KWP w Łodzi 9. Sporządzenie raportu serwisowego. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
5 | 1470474 | CZĘŚĆ NR 4/2 - Przegląd serwisowy zoptymalizowanej roboczej Biomek 4000 (S/N A 9974919M01 ID product: 69727425) | 1. testy pracy instrumentu: zakładanie i zrzucanie tipsów; 2. sprawdzenie poprawności działania stacji poboru głowicy; 3. dokonanie kalibracji urządzenia: sprawdzenie wysokości pobierania cieczy; 4. sprawdzenie mechanizmu pokrywy; 5. sprawdzenie mechanizmu działania przycisku „STOP”; 6. Wykonanie usługi na terenie LK KWP w Łodzi 7. Sporządzenie raportu serwisowego. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
6 | 1470475 | CZĘŚĆ NR 5 - Przegląd serwisowy aparatu do półautomatycznej izolacji DNA Automate, rok produkcji 2013 | 1. wykonanie przeglądu urządzenia w zakresie: 2. sprawdzenia/wymiany części zużywalnych np. O-ring; 3. sprawdzenie poprawności działania bloku (wykonanie testów poprawności działania urządzenia w zakresie temperatury oraz poprawności działania osi) oraz przegląd jednostki dozującej z dyszami (syringe unit); 4. sprawdzenie poprawności działania panelu sterującego; 5. sprawdzenie poprawności działania pokrywy urządzenia oraz sprawdzenie/*regulacja czujnika zamknięcia. * wykonanie czynności w przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania bądź w przypadku części ruchomych stwierdzenie stopnia eksploatacji na poziomie wymagającym wymiany danego środka 6. Wykonanie usługi na terenie LK KWP w Łodzi 7. Sporządzenie raportu serwisowego. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
7 | 1470476 | CZĘŚĆ NR 6 - Przegląd serwisowy Real Time PCR QUANT Studio 5 HID DNA Quantitation System (rok produkcji 2018) | 1. wykonanie ogólnego przeglądu urządzenia, w tym: 2. sprawdzenie poprawności oraz czystości bloku grzejnego w zakresie poszczególnych filtrów, 3. sprawdzenie poprawności działania panelu mocowania płytki w urządzeniu oraz panelu sterującego, 4. kalibracja spektralna i optyczna urządzenia: w zakresie płytek ROI & Background, W/ABY, W/JUN 5. sprawdzenie poprawności połączenia aparatu z jednostką komputerową. 6. Wykonanie usługi na terenie LK KWP w Łodzi 7. Sporządzenie raportu serwisowego. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-7d3da06c-7fff-2318-67d1-dc84e6284361"></span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,<strong> nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia</strong> i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.&nbsp;</span></p><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:</span><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" </span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><br></p>