## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
853626 |  | Dostawa przepływomierzy DN200 - 2 szt prod. ABB WaterMaster, Endress Hauser Promag lub Siemens Mag |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2774911 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2774912 | Karta katalogowa | jeżeli karta zawiera wszystkie dostępne typy w produkcji prosimy o wskazanie właściwego wyrobu
3 | 2774913 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 2774914 | Oświadczenie | Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania zmierzającego do udzielenia ww. zamówienia z powodów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
5 | 2774915 | Model zaproponowanego przepływomierza
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1559116 | Przepływomierz DN200 | Przepływomierz DN200 prod. ABB WaterMaster Endress, Hauser Promag lub Siemens Mag - metoda pomiaru elektromagnetyczna - brak wymaganych odcinków prostych - wymagana praca w klasie 2 - przepływ spodziewany w miejscu instalacji osadu ściekowego ~100…200 m3/h - wersja rozdzielna przetwornika z obudową naścienną - dla stref niezagrożonych wybuchem - kołnierze luźne, lub stałe owiercone zgodne z EN588 PN10 lub PN16, - zasilanie: 100-240VAC lub 24V AC/DC - wyjście 4-20mA , wyjście impulsowe/częstotliwościowe, wyjście binarne - funkcja automatycznej diagnostyki i weryfikacji poprawności działania - obudowa tworzywo lub aluminiowa lakierowana proszkowo IP67 - przewody dla wersji rozdzielnej 5m kabel cewki + sygnału - materiał wykładziny PTFE, Elastomer, NBR 70 st. C - przyłącze procesowe PN10, stal węglowa, kołnierz luźny EN1092-1 - elektrody nierdzewne min 1.4435/316L, lub Hastelloy C - kalibracja fabryczna przepływu 0.5% | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="MsoBodyText" align="center" style="text-align: center;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">Zamawiający –&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt; font-weight: 700;">Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10,</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt; font-weight: 700;">&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222 334 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego&nbsp; zamówienia.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie: Instrukcji udzielania zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej 130&nbsp;000 zł dla dostaw&nbsp; – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (<span style="color: black;">Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.</span>). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 wspomnianej ustawy.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">&nbsp;</span><span style="font-weight: 700; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-family: Garamond, serif;">Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Garamond, serif;">Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" align="center" style="text-align: center;"><span style="font-weight: 700; font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt;">PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><font face="Garamond, serif"><span style="font-size: 16px;"><strong>Przepływomierz&nbsp; DN200 -&nbsp;</strong><strong>2 szt&nbsp; prod.&nbsp; ABB WaterMaster, Endress Hauser Promag lub Siemens Mag</strong></span></font><br></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">- metoda pomiaru elektromagnetyczna<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">- brak wymaganych odcinków prostych - wymagana praca w klasie 2<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">- przepływ spodziewany w miejscu instalacji osadu ściekowego ~100…200 m3/h</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">- wersja rozdzielna przetwornika z obudową naścienną<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">- dla stref niezagrożonych wybuchem<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">- kołnierze luźne,&nbsp; lub&nbsp; stałe&nbsp; owiercone zgodne z EN588 PN10 lub PN16, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">- zasilanie: 100-240VAC lub 24V AC/DC<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">- wyjście 4-20mA, wyjście impulsowe/częstotliwościowe, wyjście binarne<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">- funkcja automatycznej diagnostyki i weryfikacji poprawności działania</span><br></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">- obudowa tworzywo lub aluminiowa lakierowana proszkowo IP67<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">- przewody dla wersji rozdzielnej 5m kabel cewki + sygnału<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">- materiał wykładziny PTFE, Elastomer, NBR 70 st. C</span><br></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">- przyłącze procesowe PN10, stal węglowa, kołnierz luźny EN1092-1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">- elektrody nierdzewne&nbsp; min 1.4435/316L,&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 14.6667px;">lub Hastelloy C</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">- kalibracja fabryczna przepływu 0.5%&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoBodyText" align="center" style="text-align: center;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; font-weight: 700;">WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left: 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">1. Termin płatności:&nbsp; 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający dokona płatności za dostarczony towar w mechanizmie podzielonej płatności</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">2. Warunki dostawy: Magazyn Główny ul. 1 Maja 37 71-627 Szczecin.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">3. Termin dostawy preferowany przez zamawiającego: do 45&nbsp; dni od daty złożenia zamówienia</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">4.&nbsp; &nbsp;Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną e-mail: <strong>d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl</strong>. lub szz@zwik.szczecin.pl&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">5.&nbsp; Termin związania ofertą: 30 dni</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">6.&nbsp; Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub&nbsp; w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl . Złożona oferta zostanie dodana przez zamawiającego pod warunkiem, że wpłynie do zmawiającego przed upływem terminu do składania ofert.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">7&nbsp; &nbsp;Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na&nbsp; wszystkie lub wybrane przez siebie pozycje</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">8. Cena oferty ma być podana w polskich złotych lub w euro i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">9. Na potrzeby porównania i oceny ofert&nbsp; cena netto podana w euro zostanie przeliczona przez&nbsp; platformę OPEN NEXUS po aktualnie obowiązującym kursie. Cena netto za przedmiot zamówienia w złotych polskich otrzymana w wyniku powyższego przeliczenia stanowić będzie cenę netto, jaką zamawiający przyjmie na potrzeby porównania i oceny ofert.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">10. W przypadku wykonawców, którzy złożyli ofertę w euro, rozliczenia będą prowadzone w polskich złotych (Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w polskich złotych, nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych poza krajem). Cena podana w euro ma zostać przeliczona na złote polskie według kursu średniego NBP dla wybranej waluty publikowanego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT. Różnica pomiędzy kursem z dnia przeliczenia oferty, o którym mowa w pkt 9, a kursem z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT stanowi ryzyko wykonawcy i zamawiającego.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">12.&nbsp;<span style="font-weight: 700;">Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 91-44-26-314;</span></span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">13. Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić m.in. następujące informacje: nazwę przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową netto, termin płatności, termin dostawy, termin związania ofertą.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">14. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">16. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie pozycje.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">17. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na każdą pozycję z osobna.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">18. W przypadku problemów związanych z obsługą platformy zakupowej OPEN NEXUS należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00, tel. 22 101-02-02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span><br></p><p style="text-align: center; text-indent: -28.3333px;"><br style="text-indent: -28.3333px;"></p>