## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
94794 |  | Zakup defibrylatora z walizką lub torbą i naścienną puszką (lub szafką) wraz z zapasowymi elektrodami dla Gminy Starachowice. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 301740 | Termin dostawy | 14 dni, proszę potwierdzić
2 | 301741 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 301742 | Warunki płatności | przelew 14 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 264526 | Defibrylator wraz z walizką/torbą i metalową puszką/szafką do zawieszenia na ścianie | Defibrylator wraz z walizką/torbą i metalową puszką/szafką do zawieszenia na ścianie oraz zapasowe elektrody dla dorosłych lub elektrody dla dzieci. | 1 | komplet |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji projektu Starachowice - bezpieczne w praktyce IV współfinansowanego ze środków rządowego programu Razem bezpieczniej. Opis techniczny defibrylatora: Tryb pracy: automatyczny Rodzaj impulsu: dwufazowy odcięty Możliwość użycia dla dorosłych i dzieci Wyposażony w elektrody dla dorosłych. Energia impulsu zgodna z wytycznymi AHA 2010 Sekwencja wyładowań dla dorosłych: 150J – 150J – 200J Sekwencja wyładowań dla dzieci: 50J – 50J – 50J Czas analizy EKG max. 10s Czas ładowania do 150J max. 10 s Szerokość pasma EKG 2–25 Hz Wymiary: 9 - 10cm x 25 - 27cm x 23 - 24cm Kompensacja impedancji ciała pacjenta w zakresie 25 – 100 ohm Waga (wraz z baterią): 1,7 - 2kg Detekcja ruchu pacjenta Detekcja kardiostymulatorów Komunikaty głosowe w języku polskim Zapis sygnału EKG/alarmów/zapis głosu na kartach SD 60 zdarzeń Transfer danych z defibrylatora do PC poprzez kabel USB Ponadto powinien posiadać następujące możliwości (lub dodatkowo inne): Możliwość wyposażenia w oprogramowanie PC do archiwizacji danych z przeprowadzonych defibrylacji Zasilanie za pomocą baterii LiMnO2 o pojemności 3Ah o żywotności 5 lata lub dłuższej Ilość wyładowań 200 Plan auto-testów: co tydzień, co miesiąc oraz przy każdym uruchomieniu Zakres kontroli automatycznej: akumulator, wewnętrzna elektronika, oprogramowanie Warunki pracy w zakresie 0°÷ 50° C Warunki przechowywania w zakresie -20°÷ +60° C Sztywne opakowanie/walizka z uchwytem do przechowania i przenoszenia defibrylatora Walizka powinna być wyposażona w przezierne okno do kontroli stanu defibrylatora bez potrzeby wyjmowania go. Emaliowana blaszana szafka (lub puszka) do zawieszenia na ścianie